南宁市第二人民医院采购设备技术参数

二氧化碳培养箱技术参数：

- 1、工作环境温度需在5-40℃范围。

- 2、工作环境湿度需在20- 80%范围。

- 3、电源使用需满足 220V  10% ，50 Hz 1。

- 4、工作体积需到达184升。

- 5、标配搁板数目/最多可选装搁板数需满足4块/17块。

- 6、温度控制范围需在高于室温5℃～50℃范围内。

- 7、温度控制精度需达到±0.1℃。

- 8、温度均一性需达到±0.3℃(在37℃下)。

- 9、需具备温度跟踪报警功能。

- 10、需配备绿色LED温度显示。

- 11、需为直热式的保温方式。

- 12、二氧化碳控制范围需在0～20%。

- 13、二氧化碳控制精度需达到±0.1%。

- 14、需具备二氧化碳跟踪报警功能。

- 15、二氧化碳浓度恢复需满足：3分钟内达到5±0.2%。

- 16、需为TC 热导传感器的二氧化碳浓度控制模式。

- 17、在关门5分钟内能使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气需自动过滤循环一次。

- 18、需具有程序自检功能。

- 19、需配备LED数字显示温度和二氧化碳浓度和氧气浓度。

- 20、需具备断电自动启动功能。

- 21、需具有140摄氏度干热灭菌程序，可进行培养箱除菌。程序运行时间小于3小时，包括降温过程小于12小时。

单道移液器技术参数：

1、需为四位数字显示，精密度高，移液时便于观察读数框。

2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。

3、重量轻，需在78-80g范围内，操作用力小，避免发生手部重复性劳损（RSI），需单手可调，光滑轻便，适手性好。

4、需具备伸缩式弹性吸嘴，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性。

5、需具备密度调节功能，可适用于不同密度的液体。

6、需采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。

- 7、必须具备100-1000uL、20-200uL两种量程选择，全面满足不同应用需求。

脉冲空气波压力治疗仪技术参数：

- 1、电源使用需满足：AC220V±10%、50Hz±2%。

- 2、需为连续工作的工作模式。

- 3、输入功率需≤200VA。

- 4、治疗时间需在0～99分钟连续可调；间歇时间需在0～99秒可调，压力保持时间需在0～12秒可调。

- 5、需具备8腔体叠加气囊，挤压充分无死角；每腔体压力可单独任意调节，可做到任意梯度压力和脆弱部位的零压力跳过。

- 6、可同时连接2个8腔充气套筒。

- 7、治疗模式需为静脉、水肿、动脉、按摩4种预置模式组合；ABCDEFGHIJ 10种元素自选模式；也可以根据科室需求自定义组合出很多治疗模式。

- 8、循环治疗压力设定范围需在0~200mmhg连续可调，精度±10mmhg。

- 9、环境温度范围需在5～40℃。

- 10、相对湿度范围需≤80%。

- 11、大气压力范围需在86.0～106.0 kPa。

- 12、需配备》10吋平板电脑触摸屏，安卓操作系统，操作简单方便。

- 13、需具备储存病例及查询病例功能，方便科室操作，提高工作效率。

- 14、需为立体柜式设计，可存放备品备件，结构坚固带刹车，方便移动。

三维伤口测量仪技术参数：

- 1、尺寸需《119.2x27.9x29 mm。

- 2、重量需《99.2g。

- 3、测量范围需达到40 ~ 350cm。

- 4、测量精度需满足：测量距离的1%（典型的）。

- 5、需支持VGA（640*480）/QVGA（320*240）类型图像。

- 6、速率需到达30/60fp/s。

- 7、续航需》4小时，并具有1000小时以上的超长待机性能。

- 8、照度需为红外结构光投影、统一的红外LED。

- 9、视野需达到水平（58度），垂直（45度）。

- 10、需配备一定规格的平板，方便科室操作。

- 11、需支持WiFi功能。

- 12、需支持蓝牙功能。

- 13、需支持内置4G。

- 14、需支持联通4G/移动4G/电信4G。

- 15、屏幕比列需为16 : 10。

- 16、屏幕尺寸需》8英寸。

- 17、需为触摸模式。

- 18、屏幕类型需为IPS，方便操作。

- 19、屏幕分辨率需达到1920*1200。

- 20、需配备SDM660以上的处理器。

- 21、核心数量需为八核。

- 22、处理器速度需达到2.0GHZ。

- 23、存储容量需》64GB。

- 24、系统内存需》4GB。

- 25、需配备Adreno512及以上的显示芯片。

- 26、扩展需支持MicroSD(TF)卡。

- 27、可扩展容量需》256GB。

动态血压监测仪技术参数：

- 1、采集盒需为全玻璃面板设计，体积小，重量需＜160g，方便受检者佩戴。

- 2、需配备OLED彩色屏幕，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果。

- 3、需为扇形设计的袖带和手臂更贴合，保证患者佩戴舒适性；袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带。

- 4、需具备灵活的数据传输方式，需支持type C的方式进行数据传输、读取。

- 5、需支持IP22防水等级。

- 6、供电要求：直流电源，需配备2节AA电池供电。

- 7、电池仓需为拉绳设计，方便医生日常电池的更换。

- 8、需支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析。

- 9、需支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况。

- 10、数据存储器需满足：闪存储存，至少可存储300组数据。

- 11、需为示波法的测量方法。

- 12、量程需满足：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa)。

- 13、压力测量范围需满足：10 mmHg~290 mmHg，最大平均误差：±5 mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8 mmHg（1.07kPa）。

- 14、脉率测量范围需到达40 bpm~240 bpm。

- 15、当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，可开启过压保护。

- 16、监测时长需达到24小时。

- 17、监测间隔需为：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟。

- 18、安全系统需满足：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时常为120 s。

- 19、能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论。

- 20、需具有智能检索功能，需支持对病例进行快速查找。

- 21、可自动删除已读取数据，防止病人数据混淆。

- 22、需具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据。

- 23、必须支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断。

- 24、相关图分析需满足：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间。

- 25、可提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求

- 26、科室可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息。

- 27、需支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能。

- 28、产品需通过NMPA注册、欧盟CE认证。

- 29、产品需通过ANSI/AAMI标准要求。

动态心电图工作站技术参数：

1、血压测量范围需在0mmHg～300mmHg范围。

2、分辨率需达到1mmHg。

3、可重复性需达到±4mmHg。

4、需具备脉率性能。

5、脉率测量范围需为35-185bpm。

6、脉率测量精度需到达±2bpm。

7、脉率分辨率需达到1bpm。

8、需具备心率性能。

9、心率测量范围需到到30次/分-300次/分。

10、心率测量误差需满足：±1次/分或±5%取最大值。

11、需具备气泵自动加压性能。

12、需具备线性放气性能：不受气压的影响，通过算法自动控制实现线性放气，提高测量准确度。

13、下肢血管阻塞检测需具备：ABI（踝臂指数）、TBI（趾臂指数）。

14、上肢血管阻塞检测需具备：BAI（臂踝指数）（提供证明材料）。

15、需具备血管僵硬度检测功能。

16、R-R间期检测需具有：HR（心率）、心率均值、R-R间期均值、R-R间期标准差、R-R间期变异系数、R-R间期统计直方图、R-R间期趋势曲线图。

17、运动负荷事件对比需具有：ABI历史数据趋势图、血压检测列表。

18、需具备与心脏功能评价相关的测量参数（STI）： PEP（射血前期）、ET（射血时间）、ET/PEP（射血指数）。

19、需具有四肢动脉血压检测：SBP（收缩压）、DBP（舒张压）、MBP（平均压）、PP（脉压）。

20、需具ECG(心电波形)、PCG(心音波形)、HR（心率）检测。

21、需具备 PVR波形以及与PVR波形相关的定量测量参数： UT（脉搏波上行时间）、%MAP。

22、需具备AI（反射波增强指数）性能。

23、需具备BMI（体质指数）性能。

24、需具备三种检测模式：四肢同步检测、单侧检测、单肢体检测。

25、在同一心动周期内，四肢血压同步测量SBP(收缩压)、DBP(舒张压)、MBP(平均动脉压)、PP(脉压差)，保证ABI、BAI测量结果准确性。

26、需支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、Http、WebService数据接口（提供证明材料），将检测数据传输至医院网络系统。

27、可通过Wi-Fi或串口连接身高体重等其他外接设备，自动获取外接设备的检测信息，统一管理受检者信息，增加检测便捷性。

28、需支持有线、WIFI等多种联网方式，满足多场景的使用需求。

29、需支持在线升级，可OTA免费在线升级，无需数据备份，线上即可完成软件和插件升级，方便快捷。

30、需具备云服务功能。

31、可在微信建立健康账户，完成信息登记。

32、检测结果可直接传输至受检者微信。

33、可定制微信公众号。

34、可保存、显示、搜索、修改、删除病案。

35、需具备病例导出功能。

37、可进行追加检测、重新检测。

38、需具有多种查询方式，可按病案号、姓名、出生日期等信息进行病例检索。

39、可支持今日、本周、本月等病例的快速筛选统计。

40、可支持检测结果的筛选，便于异常病例/正常病例的快速分类。

41、可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检测意见或者医生意见等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多科室需求。

42、可进行充气目标值的设置，可根据受检者情况调整充气目标值至最佳状态，提升检测结果准确性。

43、可通过主机加密信息实现软件版权保护。

44、可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波自动滤掉，以保证结果准确。

45、检测过程中需无任何耗材，节省科室成本。

46、必须配备≧14英寸全触摸屏。