南宁市第二人民医院采购设备技术参数

脉冲空气波压力治疗仪技术参数：

1、电源使用需满足：AC220V±10%、50Hz±2%。

2、需为连续工作的工作模式。

3、输入功率需≤200VA。

4、治疗时间需在0～99分钟连续可调；间歇时间需在0～99秒可调，压力保持时间需在0～12秒可调。

5、需具备8腔体叠加气囊，挤压充分无死角；每腔体压力可单独任意调节，可做到任意梯度压力和脆弱部位的零压力跳过。

6、可同时连接2个8腔充气套筒。

7、治疗模式需为静脉、水肿、动脉、按摩4种预置模式组合；ABCDEFGHIJ 10种元素自选模式；也可以根据科室需求自定义组合出很多治疗模式。

8、循环治疗压力设定范围需在0~200mmhg连续可调，精度±10mmhg。

9、环境温度范围需在5～40℃。

10、相对湿度范围需≤80%。

11、大气压力范围需在86.0～106.0 kPa。

12、需配备》10吋平板电脑触摸屏，安卓操作系统，操作简单方便。

13、需具备储存病例及查询病例功能，方便科室操作，提高工作效率。

14、需为立体柜式设计，可存放备品备件，结构坚固带刹车，方便移动。

红外线治疗仪技术参数：

- 产品样式需为立式单头。

- 存储条件需满足：温度-20°C-55°C，相对湿度≤90%。

- 电源需使用AC220V。

- 功率、频率需分别满足：100W、50Hc。

- 需为机械定时（0-60分钟或常通）的计时模式。

- 产品使用年限需》5年。