南宁市第二人民医院采购设备技术参数

电动病床技术参数：

1、电动起背需能达到0-85°。

2、电动曲腿需能达到0-45°。

3、电动升降高度需在400-750mm范围内。

4、需采用ABS注塑床头。

5、需采用不锈钢加厚护栏。

6、轮子需为静音轮。

7、需配备不锈钢伸缩输液架。

8、需配备10cm床垫手电一体一控三的电机。

担架车技术参数：

1、规格需满足1920*640*500/900mm。

2、需采用先进的中控刹车系统，稳定、可靠，升降需采用助力器作助力源，升降自如。

3、车架需采用优质铝合金型材，车担架面及护栏需采用PP工程塑料一次注塑成型。

4、标准配置必须有：PP扶栏1付，床垫1张，输液杆1条，手摇安全限位摇杆1支，》5寸中控静音轮4个，中间刹车脚踏2套，方便科室操作。

ABS三抽发药车技术参数：

1、主体材料需采用铝塑结合。

2、台面和底以及抽屉需采用工程ABS工程塑料制成，易清洁，耐腐蚀。

3、抽屉需有活动分格ABS挡板，需采用三节式滚珠自动吸导轨，可全拿出且活动轻巧，并配有中控锁以确保所藏物品安全。

4、可承受》460斤压力，移动自如不变形。

5、尺寸参数需满足：660×460×980mm。

6、需配置：储物盒、双联垃圾桶、伸缩式副工作台。

全自动血气分析仪技术参数：

1、需适用于床旁诊断和中心实验室的血气标本分析，进行血气、电解质、代谢物和血氧同时测定的仪器，具备便携、准确、快速、精密度好、免维护免保养的特点。

2、直接检测项目需包含：PH、PCO2、PO2、Na＋、K＋、Cl—、Ca＋＋、Glu、Lac、tHb、O2Hb、COHb、MetHb、HHb、SO2、tBili。

3、间接检测项目需包含：20项计算参数：TCO2、BE(B)、BE (ecf)、THbc、Ca++（7.4）、Anion Gap、P/F Ratio、pAO2、CaO2、CvO2、CcO2、P50、O2cap、HCO3-、HCO3-std、SaO2、A-aDO2、paO2 /pAO2、RI、a-vDO2

4、全项目样本体积需≤150μL，最小样本体积需≤65μL。

5、需为全自动吸样进样的进样方式；毛细采血管或安剖瓶进样时无需另接适配器。

6、需具备电极法，光学法（血氧）的测试方法。

7、测试速度需≤50s全参数。

8、无需另外购置/更换除分析包之外的电极、管路、吸样针、滤网等其他消耗品；电极及管路系统免维护。

9、需使用一体式、多人份、抛弃型分析包，需内含有电极卡、进样针、定标/质控溶液、参比液、溶血剂、废液容器。

10、仪器本身无血样及试剂流通通道，从而尽可能保障操作人员的生物安全性。

11、一体化分析包可室温保存，无需冷藏。

12、可自动执行一点和两点定标。

13、需标配内置质控：执行质控程序不消耗测试人份数,可节省科室费用。

14、需具有机内智能化质控系统：质控品集成在分析包内，以高频率主动进行实时、连续的质量控制，及时发现问题，自动识别错误并纠错，自动生成质控报告。并对每个标本分析前、中、后实现全程质量管理，从而保证每一个检测结果的准确性。

15、处理内部质控失控时，仪器能自动识别并采取自动纠正措施，无需人工介入；自动记录纠正措施可供查询。

16、病人在不同科室、不同分析仪上的历史结果能以列表方式显示，能显示当次与前次结果之间差值变化。

17、若标本受到干扰物质影响，仪器能够检测到干扰物质并将受影响的结果标记出来。

18、需内置打印机，彩色触摸显示屏，并提供RS232接口和有线及无线网络接口。

19、可通过信息管理系统将全院各临床科室血气分析仪全部联网，并可通过电脑端、移动端、血气分析仪端远程访问进行统一的管理，实现操作人员、分析仪、数据的管理控制。

20、可自定义测量单位，数据打印形式，参考及报警范围。

麻醉视频喉镜技术参数：

- 视场角需达到50º±15%。

- 2、电池放电时间需>1h。

3、充电次数需＞300 次。

4、显示屏需为长 58mm，宽 43mm，允差：±5mm。

5、功耗需≤1.5VA。

6、在距离为 20mm 的距离，光照度需≥70LUX。

7、显示器前后转动角度需在0º～130 º范围内，±10%。

8、显示器左右转动角度需在0º～270º范围内，±10%。

9、重量需《180g。

10、充电器输入需为~220V，50Hz。

11、充电器输出需达到5V,1000mA。

12、充电时间需<4 小时，在电池充满电的情况下,累计开机时间不得少于 3 小时。

13、工作环境需满足：温度需在10℃～40℃，湿度需在10 ～90 ，大气压力需在500hpa～1060hpa。

14、运输、储存环境需满足：温度需在-40℃～+55℃，湿度需在≤93 ，大气压力500hpa～1060hpa。

15、景深需达到 10mm～60mm。

16、成像应清晰，视场边缘应清晰，在视场内不得有影响观察的划痕,麻点及附着物等疵病。

17、喉镜外壳表面应光滑，无锋棱，所有表面不得有细孔、裂纹和毛刺，易清洁和消毒。

18、喉镜部件之间的导入连接灵活，不应发生卡阻现象，连接后，部件连接应牢固可靠，使用灵活，正常使用时不应发生脱落。

19、在环境温度为25℃时，15分钟以内，喉镜片镜头在空气中表面温升不超过10℃。

20、在显示器上观察标准色板，应能分辨标准色板上的6种颜色。

21、图像应无明显几何失真。

22、显示器的成像分辨力需达到960×240。

23、视频格式需达到VGA640×480。

24、电气安全应符合GB9706.1-2007的要求。

25、环境试验应符合GB/T14710-2009中气候环境Ⅱ组和机械环境Ⅱ组的试验要求。

26、电磁兼容应符合YY0505-2012的要求。

医用转运车技术参数：

1、规格需满足：长《1930mm，宽》663mm，高低可升降510—850mm，可0—70°背部升降。

2、安全工作载荷需》170KG。

3、背部升降需采用高品质静音气弹簧控制。

4、需配备金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断。

5、床板需为PP树脂成型制品。

6、框架需采用钢制/部分铝制品制成。

7、必须具备PP树脂成型的两侧护栏板，护栏高度》300mm，护栏最薄处的厚度≥15mm，确保患者更安全。也可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性；护栏可承受》27kg水平推力。

8、护栏需具备竖立、平置、下降三种功能。护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。

9、护栏两端的支架需采用铝压铸一体成型设计，表面氧化处理，无铆接结构，永不松脱，确保患者更安全；护栏左右晃动量需≤1°。

10、需具备中控锁双面脚轮，推行更静音、安全、耐用；需配备四个直径》150mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。

11、需具备独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮,脚轮直径需》125 mm，收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态（踏杆离地高度需≥50mm，通过性更好），克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。

12、床体下需配有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，并设有6个漏水孔，使用方便，托盘承重需》10Kg。

13、需配备输液架收藏架，固定收藏输液架。

14、需配备竖向氧气瓶架，推行时不会碰撞，安装方便、可靠。可放置容量》5L的氧气瓶。

15、转运床垫面料表面需做防水处理，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可以平行对接和转运病人。

16、需采用优质冷轧钢材，确保其平整性及材质刚性和韧性。

17、喷涂工艺需增加磷化处理，喷涂涂附着力更强，保证钢材（尤其是管子内部）不生锈。

18、床两侧需配有304不锈钢挂钩》3个，可用于悬挂药袋、引流袋及污物袋，单钩需能承重》5KG，在额定承载下各部分无变形，方便操作。

19、可与水平地面成15°斜坡，锁紧后防止滑行和倾倒。