南宁市第二人民医院采购设备技术参数

注射泵1技术参数：

1、需支持连接手术麻醉信息系统，可实现用药数据保存自动化、电子化。

2、可使用双控制芯片，需具备32位CPU运算能力、扩展功能（可以和医院网络

服务器配合使用，进行网络管理，强大的计算和扩展性能在性价比上排列榜首）。

3、需具有简易时量推注模式：只须设定注药时间和注药量，机器自动执行注

射任务。

4、需具备间断给药功能，可适用于临床长期间歇性给药如长期镇痛。

5、需具有诱导维持功能，可编程诱导给药和维持给药。

6、整机外观小巧大方，体积需比其他双通道注射泵小一半。

7、需具有速度异常（快、慢、停）功能，推座异常报警功能，防止注射过程

中出现过流、欠流。

8、可广泛适用于所有静脉给药场合。

9、可根据注射器规格，能够设定多种流速范围。

10、需具有快速大剂量给药功能。

11、需具有快速排除管路气体功能。

12、可根据设定的药量和时间，能够自动计算流速。

13、需具备多种静脉给药模式：恒速注射模式、时量推注模式、诱导维持模式、间断给药模式。

14、需使用单键飞梭旋钮和小键盘，使操作更加人性化。

15、需具备数据保持功能：可自动记忆前次注射设置信息。可通过USB口实时导出用药信息及注射记录，可存储》17万记录。

16、需具备以下的报警功能：遗忘操作、注射器脱落、注射器改变、注射器推柄正确安装检测报警、推空、管道阻塞、药物将尽、交流掉电、电量不足、注射完毕、速度异常-快、速度异常-慢和推座异常，系统自动报警，报警以声音和指示灯和中文同时提供。

17、可内置24种注射器品牌，并且支持自校准注射器功能。

18、需具有压力释放功能，当管路压力超过设定报警值后，自动释放压力，并触发管道阻塞报警。

19、需具有KVO(Keep Vein Open)功能，维持静脉开通功能。

20、需具有监控软件运行的看门狗功能。

21、需具备自检功能。通过自检，可实现设备的定期维护，如果发生故障，能迅速定位故障点。

22、需完全符合国家的最新YY0505 EMC标准，确保电磁环境安全。

23、微泵体重模式需具有10种单位自动进行换算，无需人工换算。(mL/h、mL/min、mg/h、mg/min、ug/h、ug/min、mg/kg/h、mg/kg/min、ug/kg/h、ug/kg/min) 。

24、注射速率范围需涵盖以下：5ml注射器0.1-150ml/h；10ml注射器0.1-300ml/h；20ml注射器0.1-600ml/h；30ml注射器0.1-900ml/h；50ml注射器 0.1-1200ml/h。

25、注射器规格可自动识别：5ml 、10ml、20ml、30ml 、50（60）ml规格注射器，可支持多种注射器品牌并自动识别注射器规格。

26、注射量误差需达到±2.0%（机械误差±1%）。

27、需具备快速推注bolus功能， bolus速度：5ml规格注射器150ml/h；10ml规格注射器300ml/h；其它规格注射器600 ml/h；可满足注射过程的突发情况，注射更灵活。

28、流速设定范围需在0.1～1200ml/h。

29、注射量总累积量可显示0.001～99999ml或0.001mg～99999mg。

30、KVO速率需在0.1-5 ml/ h。

31、需具备》4.3寸的TFT真彩屏幕，中文大字体显示界面，6米内屏幕显示都清晰可见，显示屏需为折叠式显示屏，减少占用空间。

32、可调节压力报警阈，阻塞压力报警可以设置八个级别：L1：200mmHg；L2：300mmHg；L3：400mmHg；L4：500mmHg；L5：600mmHg； L6：700mmHg；L7：800mmHg； L8：900mmHg。

33、可交直流两用：交流100V～240V，50/60Hz。可充电锂电池：需具有电池容量显示，充电10小时以上，可以持续工作3小时以上。

34、工作环境适应能力需满足：环境温度：5oC～40oC；相对湿度：≤90％；大气压力范围：700 hpa～1060hpa。

35、需达到II类CF型，防水等级IP24。

注射泵2技术参数：

1、需为单通道式注射泵，也可组合成双通道至六通道注射泵。

2、可支持麻醉临床信息系统连接， 实时注射信息能在临床信息系统上显示及保存（利于观察、科研与证）。

3、需具备自动校准识别功能，可适用所有品牌注射器，保证所有注射器的给药精度。

4、需具备多种静脉给药模式：ml/h注射模式、恒速注射模式、时量推注模式、TIVAI模式、间断给药模式。

5、需具备TIVAI给药模式，创新微泵功能，具有模拟TCI的全静脉麻醉组合模式。

6、需具备简易时量推注模式：只须设定注药时间和注药量，机器自动执行注射任务。

7、需具备历史数据保存功能：可自动记忆前次注射设置信息，通过RS232接口与PC连接，可导出历史注射信息（需可存储17万条以上的记录)，便于追溯和研究。

8、需具备预设功能：能预设注射所需求药量，提高使用者工作简易性及方便性。

9、注射过程可动态更改注射速度，提高工作效率，方便临床使用。

10、需具备KVO功能：在预设注完或注射完毕状态自动启用KVO（静脉开通）功能。

11、需具备模块化的设计，模块可组合、拆分随心所欲。

12、各机独立、互不影响，统一放置、减小占地空间。

13、需具备压力释放功能：管路压力超过设定报警值后，自动释放压力，使压力降到一个安全合理的值。

14、需具有速度异常（快、慢、停）功能，推座异常报警功能，防止注射过程中出现过流、欠流。

15、需具备完整齐全的报警功能：提供遗忘操作、注射器错误、注射器脱落、注射器改变、推空、阻塞、药物将尽、药尽、交流掉电、电池电量不足报警，系统自动报警，报警以声音、指示灯、文字同时提供。

16、使用单键飞梭旋钮和小键盘的最优配合，一键式操作。

17、需具有速度上限限制功能。

18、需具有键盘上锁或解锁功能。

19、恒速模式下，需具有10种单位自动进行换算，无需人工换算： mL/h、mL/ min、mg/h、ug/h、mg/min、ug/min、mg/kg/h、mg/kg/min、ug/kg/h、ug/kg/min。

20、注射速率范围需涵盖：5ml注射器0.1-150ml/h；10ml注射器0.1-300ml/h；20ml注射器0.1-600ml/h；30ml注射器0.1-900ml/h；50（60）ml注射器 0.1-1200ml/h。

21、需内置24种品牌的5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml规格注射器供选用，能自动识别注射器规格。

22、注射量误差需在±2.0%（机械误差±1%）。

23、阻塞压力报警可以设置低、中、高三个级别：低300±100mmHg、中500±150mmHg、高900±200mmHg。

24、需具备快速推注BOLUS功能，BOLUS速度150mL/h～1200mL/h可调。

25、KVO速率需在0.1-5 ml/ h。

26、可预设总量0.1～1000ml。

27、注射总量积累可显示0.0001～999999ml。

28、需配备》3.0寸TFT真彩屏幕，中文大字体显示界面，6米内屏幕显示清晰可见。

29、可交直流两用：AC100-245V、50/60Hz；需具有电池容量显示，充电《10小时，可以持续工作》5小时。

30、工作环境需满足：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤90％；大气压力范围：700～1060hpa。

31、需达到II类CF型，防水等级IP23。