南宁市第二人民医院采购设备技术参数

脉冲空气波压力治疗仪技术参数：

1、电源使用需满足：AC220V±10%、50Hz±2%。

2、需为连续工作的工作模式。

3、输入功率需≤200VA。

4、治疗时间需在0～99分钟连续可调；间歇时间需在0～99秒可调，压力保持时间需在0～12秒可调。

5、需具备8腔体叠加气囊，挤压充分无死角；每腔体压力可单独任意调节，可做到任意梯度压力和脆弱部位的零压力跳过。

6、可同时连接2个8腔充气套筒。

7、治疗模式需为静脉、水肿、动脉、按摩4种预置模式组合；ABCDEFGHIJ 10种元素自选模式；也可以根据科室需求自定义组合出很多治疗模式。

8、循环治疗压力设定范围需在0~200mmhg连续可调，精度±10mmhg。

9、环境温度范围需在5～40℃。

10、相对湿度范围需≤80%。

11、大气压力范围需在86.0～106.0 kPa。

12、需配备》10吋平板电脑触摸屏，安卓操作系统，操作简单方便。

13、需具备储存病例及查询病例功能，方便科室操作，提高工作效率。

14、需为立体柜式设计，可存放备品备件，结构坚固带刹车，方便移动。

红外线治疗仪技术参数：

- 产品样式需为立式单头。

- 存储条件需满足：温度-20°C-55°C，相对湿度≤90%。

- 电源需使用AC220V。

- 功率、频率需分别满足：100W、50Hc。

- 需为机械定时（0-60分钟或常通）的计时模式。

- 产品使用年限需》5年。

病人监护仪技术参数：

- 需为便携式一体化监护仪，固定式提手。

- 具备可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2等参数。

- 具备心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。

- 需有≥10.4英寸触摸屏，触控操作。

- 需支持手写中文输入。

- 需支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察界面、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。

- 需具备3/5/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。

- 需具有ECG全屏级联。

- 需具备心律失常分析≥26种。

10、需具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

11、需具备血氧测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

12、需可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。

13、需具有NIBP与血氧同侧测量功能。

14、需具备NIBP有手动、自动、连续、整点测量模式。

15、需具备NIBP辅助静脉穿刺功能。

16、需具备IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。

17、需具备IBP监护可测量10余种压力项目。

18、需具备呼末CO2测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0-150rpm。

19、需具有数据存储功能，120小时趋势图/趋势表、2000组无创血压测量回顾、48小时全息波形回顾。

20、需具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。

21、需支持连接同品牌中央监护系统。

22、需通过CE、CFDA认证。