南宁市第二人民医院采购设备技术参数

医院电动床技术参数：

1、需符合国际病床安规标准：IEC 60601-2-38。

2、安全承载重量需≥225kg。

3、电机需配备≥3个,防护等级需达到IP66	，需符合EN60601-1标准。并提供防电子干扰、EMC和噪声测试报告。

4、需具有ISO13485质量体系、欧洲CE、美国FDA、中国专利等认证。

5、床体长度需≥2170mm，；床体宽度需≥1070mm 。

6、床体高度调节范围需在450-750mm内，最低高度需≤450mm。

7、床体背部调节角度需在0-850范围 。

8、前后倾斜角度需在0-±120范围。

9、膝部可调节角度需在0-250范围。

10、需配备四片直上直下的欧式护栏，护栏需配备缓冲装置和气压弹簧，护栏放下时位于床面以下；护栏上配备角度轨，可显示背部升降角度。

11、需配备镶嵌式控制器》5个（不采用线控制器），1个床尾控制器，床尾控制器具有电动CPR、锁定功能按键、倾斜功能。

12、背部腿部可联动，角度可连续调整；足部需具备升降功能，可以为静脉曲张病人提供治疗功能。

13、需具有电动CPR功能（心肺复苏功能），床尾控制器需具备1个电动CPR，组合一键式，按一下就可使床面板及床体快速复位，无需一直按着，可为抢救病人争取宝贵的时间。

14、床头、尾板需为塑钢一体成型，可一步拆卸用于急救，需配备扣式安全开关。

15、床面板需为塑钢一体成型，可分为4段，可直接分段拆卸，进行清洁、消毒，没有卫生死角。需采用环保材料，并提供不含塑化剂等有害物质的检测报告。

16、需配备中央控制刹车，需具备定向、万向、刹车功能。

17、需配备可充电电池，可确保断电后维持四小时以上连续工作。

病人监护仪技术参数：

1、需具备心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)、有创血压（IBP）等功能。

- 2、需具备≥10.4英寸彩色显示屏，需具备触摸功能，分辨率需达到800×600。

- 3、需支持同屏显示11道波形。

- 4、可根据医护人员观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察。

- 5、需具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断。

- 6、需具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势。

- 7、主界面上需支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表。

- 8、需支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等。

9、需支持机内存储≥7G数据,1G存储空间的数据存储量需满足以下条件：90小时连续参数数据；至少68000组NIBP数据；至少4500组生理报警事件；至少4500组心律失常事件；90小时以上的全息波形。

- 10、需具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充。

- 11、需具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态。

- 12、需支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联。

- 13、心电增益需包含有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益等。

- 14、共模抑制比需满足：弱滤波>95dB，监护、强滤波>105dB。

- 15、必须具备ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全。

- 16、需标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装。

- 17、需具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护。

- 18、需具有脉搏调制音功能，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征。

- 19、需支持选配条形码扫描枪，方便快速录入病人信息。

- 20、需具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站。

- 21、需具备声光双重三级报警的功能。

- 22、技术报警和生理报警需有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况，为2个独立的报警指示灯。

- 23、可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率。

- 24、必须可选配旁流/主流呼气末二氧化碳, 旁流呼吸末二氧化碳抽气速率低至50ml/min，适用于呼吸微弱的病人，不再需要传统的脱水瓶。

- 25、旁流/主流呼气末二氧化碳需可即插即用，无需用户设置，软件自动识别和加载应用。

- 26、需内含NIBP防尘阀，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性。

- 27、需支持选配无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网。

- 28、需可选配三通道内置热敏打印机，方便打印。

- 29、需标配可拆卸充电锂电池，并具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）。

- 30、需通过CE认证。

- 31、需通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。