南宁市第二人民医院采购设备技术参数

医用低温保存箱技术参数：

1、箱内温度需在-40℃~-86℃可调。

2、有效容积需≥600L，整机装箱量（2ml冻存管容量）需≥40000份样本。

3、必须具备以下性能：高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低的报警功能；两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；多重保护功能：开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能。

4、需配备微电脑控制的 LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存。

5、需采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保。

6、需采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高。

7、依据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量。

8、需为一体式手把门锁设计，单手可实现开关门，也可同时使用暗锁及双挂锁。

9、需配备4个独立发泡内门并带密封条，有效保温，最大限度避免开门后的冷量泄露。外门需有3层密封，整机共计4层密封，保证保温效果。

10、需配备2个进口品牌压缩机，功率需≤1000W。

11、需使用真空隔热材料VIP+加厚PU整体发泡。

12、需可选配USB模块，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性。

13、需具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

14、需具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。

15、需具有三个测试孔，方便医务人员实验使用和监控箱内温度。

16、需具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合。

17、需可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录设备运行状态，并具备短信报警功能。

18、外部尺寸（宽x深x高）需≤1035*900*1980mm。

19、内部尺寸（宽x深x高）需≥760*630*1310mm。