南宁市第二人民医院采购设备技术参数

病人监护仪技术参数：

1、需为模块化监护仪，主机集成需内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG等任意参数模块的即插即用。

2、整机需为无风扇设计，防水等级需达到IPX1或更高。

3、需配备≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率需达1280*800像素或更高，有≥10通道波形显示。

4、屏幕需采用最新电容屏非电阻屏。

5、显示屏可支持亮度自动调节功能。

6、屏幕需可以倾斜10~15度，便于医护人员观察和操作。

7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。

8、需为内置锂电池，并为插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池需支持监护仪工作时间≥4小时。

9、ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度需为防除颤CF型。

10、主机工作大气压环境范围可在57.0~107.4kPa范围内。

11、主机工作温度环境范围可在0~40°C范围内。

12、主机工作湿度环境范围可在15~95%范围内。

13、需具备3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏等检测功能。

14、必须支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

15、心电算法可通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

16、心电波形扫描速度需支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

17、需提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示。

18、需支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

19、QT和QTc实时监测参数测量范围需在200～800 ms范围内。

20、需能提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

21、需具备SpO2,PR和PI参数实时监测的功能，可适用于成人，小儿和新生儿。

22、需支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

23、需配备无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

24、需提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

25、无创血压成人测量范围需满足：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

26、需具备辅助静脉穿刺功能。

27、需支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，可适用于成人，小儿和新生儿。

28、需支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据可通过无线发送至监护仪。

29、需支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护人员快速管理患者报警需求，产品用户手册需提供报警限自动设置规则。

30、需支持肾功能计算功能。

31、需具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

32、需支持≥110小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

33、需有≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

34、需有≥1000组NIBP测量结果。

35、需有≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

36、需支持48小时全息波形的存储与回顾功能。

37、需支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

38、需支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

39、需支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

40、需可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。

41、需提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

42、需提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

43、需支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

44、动态趋势界面需支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

注射泵1技术参数：

- 需有流速模式，时间模式、体重模式、剂量模式、药物库、切换模式、编程模式、间断模式、微量模式、梯度模式等注射模式。

- 2、需能使用5、10、20、30、50（60）ml并满足GB15810-2001的一次性使用无菌注射器。可预置≥8种注射器品牌（贝朗、保安、威高等）。

3、注射精度需在±2%。

4、需具备以下注射速度：5ml 注射器：0.1-150ml/h； 10ml 注射器：0.1-300ml/h；20ml注射器：0.1-600ml/h；30ml 注射器：0.1-900ml/h； 50（60）ml 注射器：0.1-1800ml/h；最小步进需为0.01ml/h。

5、预置量可在（0～9999.99）ml，最小步进需为0.01ml。

6、累积量需在0-36000 ml范围内。

7、KVO速度需在（0，0.10～10）ml/h，最小步进需为0.1ml/h，0可表示关闭。

8、BOLUS流速需满足：5ml 注射器：0.1-150ml/h；10ml 注射器：0.1-300ml/h；20ml注射器：0.1-600ml/h；30ml 注射器：0.1-900ml/h；50（60）ml 注射器：0.1-1800ml/h；最小步进需为0.01ml/h。

9、冲洗速度需满足：5ml 注射器：100ml/h；10ml 注射器：200ml/h；20ml注射器：400ml/h；30ml 注射器：600ml/h；50（60）ml 注射器：1200ml/h。

10、需具备12挡的阻塞压力调节。

11、需能储存不少于50000条历史记录。

12、需具备以下声光报警功能：阻塞、注射器脱落、开合异常、接近完成、注射完成、交流掉电、电池供电、电量低、电池耗尽、忘记操作、药物将近、推空、品牌错误、定时关机、待机结束、压力错误、电位器异常、电池故障、设备异常等。

13、需具备以下功能：Anti-Bolus、防止误关机、药物库、防反转检测功能、双CPU监控、按键锁、WIFI功能等。

14、可选配护士呼叫功能。

15、安全等级需达到I类CF型，IP×23（防溅水）。

16、功率需达到70VA。

17、外形尺寸需≤300*262.5*169.5（L*W*H）mm，方便存放。

18、电源需为：交流电源：100-240V 50/60Hz ；直流电源：DC12V±1.2V。

19、环境条件需满足：环境温度：5℃-40℃，相对湿度：20%-90%。

20、可在86.0-106.0 kPa大气压力下运行。

注射泵2技术参数：

- 需具备以下注射模式：流速模式、时间模式、体重模式、剂量模式、药物库、切换模式、编程模式、间断模式、微量模式、梯度模式等。

- 2、需能自动识别5、 10、20、30、50（60）ml注射器；可预置多种常用注射器品牌，可根据需求自定义≥20种注射器品牌。

- 3、注射精度需在±2%。

- 4、注射速度需满足：5ml 注射器：0.1-150ml/h；10ml 注射器：0.1-300ml/h；20ml注射器：0.1-600ml/h；30ml 注射器：0.1-900ml/h；50（60）ml 注射器：0.1-1800ml/h； 最小步进0.01ml/h。

5、预置量需在（0～9999.99）ml，最小步进为0.01ml。

6、累积量需在0-36000 ml范围内。

7、KVO速度需满足：（0，0.10～10）ml/h，最小步进0.1ml/h，0可表示关闭。8、BOLUS流速需满足：5ml 注射器：0.1-150ml/h；10ml 注射器：0.1-300ml/h；20ml注射器：0.1-600ml/h；30ml 注射器：0.1-900ml/h； 50（60）ml 注射器：0.1-1800ml/h； 最小步进最小步进0.01ml/h。

9、冲洗速度需满足：5ml 注射器：100ml/h； 10ml 注射器：200ml/h；20ml注射器：400ml/h；

30ml 注射器：600ml/h； 50（60）ml 注射器：1200ml/h。

10、阻塞压力需满足：具有动态压力显示功能，实时显示压力，压力12档可调。

11、需能储存不少于49500条历史记录。

12、需具备以下声光报警功能：阻塞、注射器脱落、开合异常、接近完成、注射完成、交流掉电、电池供电、电量低、电池耗尽、忘记操作、药物将近、推空、品牌错误、定时关机、待机结束、压力错误、电位器异常、电池故障、设备异常、注射器错误等。

13、必须具备可叠加三通道、四通道、多通道泵，又可拆分为单泵使用的组合功能。

14、需具备KVO静脉畅通、快速注射、Anti-Bolus、防止误关机、药物库、防反转检测功能、双CPU监控、按键锁功能。

15、需能选配护士呼叫，WIFI功能 ,专用管功能。

16、安全等级需达到I类CF型，IP×24（防溅水）。

17、功率需达到35VA。

18、外形尺寸需≤230*137*139（L*W*H）mm（不含紧固夹），方便存放。

19、需能使用交直流电源，并满足：交流电源：100-240V 50/60Hz 、直流电源：DC12V±1.2V。

20、需使用Li-Polymer 7.4V 1900mAh以上的电池，以5ml/h的速度连续工作时间需大于5小时。

21、需能工作在环境温度：5℃-40℃，相对湿度：20%-95%，大气压力：86.0-106.0 kPa环境下。