南宁市第二人民医院采购设备技术参数

二氧化碳激光治疗机技术参数：

- 1、激光波长需达到10.6µm。

- 2、需具备7关节精密导光臂。

- 3、激光器最大功率需达到40 W。

- 4、终端输出功率需在1~30W范围内，且每1W步进都可调。

- 5、需具备连续、单脉冲、重复脉冲、超脉冲等工作方式。

- 6、脉冲输出开、关时间可预置周期，需在0.1s~9.9s可调。

- 7、超脉冲调制频率需达到1000Hz±1Hz。

- 8、最小光斑直径需满足：F50≤0.1mm,F100≤0.2mm。

- 9、治疗手具需包含通用治疗刀头、切割刀头。

- 10、需具备安全互锁、远程控制、断水保护、安全检测等安全保护功能。

- 11、需具备水冷，封闭水冷循环系统的冷却系统。

- 12、指引光系统需具备650nm红色半导体指示光，可调光路校准。

- 13、需配备微电脑嵌入式控制系统。

- 14、需具备能量衰减不稳定补偿系统，保证输出稳定性。

- 15、需具备≥10英寸真彩触摸屏，软件版本需为终身免费升级。

- 16、需通过EMC电磁兼容性检测，并提供检测报告。

- 17、需内置吸烟除烟过滤系统。

- 18、需具备防水脚踏开关进行手术控制，并达到IPX8级。

- 19、可在5-40℃环境温度中使用。

- 20、相对湿度需<90% 无凝露。

- 21、可使用AC220V±10% 50Hz 的电源。

- 22、外形尺寸需≤350mm X 380mm X 1040mm （不含关节臂），方便临床科室存放。

- 23、需具备CFDA三类医疗器械注册证，并提供相应证明。