南宁市第二人民医院采购设备技术参数

生物安全柜技术参数：

1、需具有中国CFDA颁发的三类医疗器械注册证。

2、安全柜箱体需为SUS304静电喷涂，圆弧角(R10)内胆整张不锈钢钢板一体成型;四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终保持处于负压状态,确保无污染泄漏。

3、整体式需具有可移动不锈钢工作台面和容量>4000ml的集液槽，下设排污阀门，方便收集泼贱液体和清洗消毒。

4、滑动前窗需采用卷簧悬挂系统，保证使用≥6MM厚的安全玻璃能可任意定位，升降自如，免维护，关闭后便于灭菌处理。

5、移门玻璃需可进行全幅清洁，使用更安全可靠。

6、柜体需具备防泄漏功能:保持安全柜内气压在500Pa±10%条件下,柜体无任何泄漏 ，送排风需具备高效过滤器防泄漏：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.01%;不可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.005%。

7、电机风机系统需采用直流无碳刷电机系统，精确有效的控制系统的运行状态。

8、需同时具备直流电机与LED照明灯等节能技术的运用，使安全柜的是实际运行功耗下降50%。

9、需具备ECO节能值机模式，设备运行时，移门关闭后设备自动进入低速运行状态，配备压力感应功能，当压力变化，风机自动启动补偿功能保持恒定风速。

10、工作区内需设有污水排放控制阀、左右各一个超载保护功能的防水插座 。

11、工作窗口吸入风速需≥0.55m/ｓ，工作区流入风速0.30-0.38m/s，送风和排风处设有风速传感器，风速探头实时监控不正常气流、乱流和吸入风速与流入风速偏离标准值报警功能。

12、在送风和排风系统都需设有ULPA阻泄露技术的高效过滤器，确保达到洁净度ISO4（10级）。

13、人员防护：A，撞击式采样器的菌落总数需≤10CFU./次；B，狭缝式采样器的菌落总数需≤5CFU./次; C受试产品防护需≤5CFU./次; D,菌落总数需≤2CFU./次。

14、送、排风高效过滤器需采用归硼酸盐玻璃纤维滤纸，为铝框无隔板结构，对0.12um的尘埃颗粒捕集效率99.9995%.对0.3um的尘埃颗粒捕集效率99.9999%，超高效过滤器是在无尘厂房内，需使用进口的产线加工而成，并经过严格的测试。超高效过滤器是生物安全柜的核心部件，自行生产，无需外购，安全柜的品质得以保证。

15、操作面需10°倾斜设计，更符合人体工学，使操作着更舒适。

16、需配备多重安全报警系统：a、过滤器阻塞报警 b、送风机过载报警c、工作前窗开启上下限位报警(与照明控制联动) 。

17、噪音需在58～65dB，照度需≥900LUX。

18、洁净等级需优于ISO 5级 （100级），过滤效率需在对于0.12um不低于99.9995% 。

19、需具备大屏LCD彩色人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入风速、时间显示、UV灯运行时间、彩色控制屏（三色）显示过滤器寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。具有紫外灯定时预约功能。五个运行指示灯，可直观显示生物安全柜的运行状态。