南宁市第二人民医院采购设备技术参数

医用全自动电子血压计技术参数：

1、需采用示波法测量原理。

2、需配备LCD显示屏。

3、左右臂均可进行测量。

4、适应臂周范围在17～42cm。

5、测量范围需满足：血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分。

6、需具备手臂伸入检测功能，即手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导。

7、 测量精度需满足：压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者）。

8、需具备电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确。

9、需配备自动上下浮动式臂筒，臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度。

10、需具备平均测量模式，可进行2-3次的测量，并自动得出平均值（按中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法）。

11、测量结果可以二维码形式打印出来。

12、需配备热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图。

13、需具备ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器。

14、需具备抗菌设计功能：外壳：抗菌树脂  袖带：抗菌布套。

15、需具备臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。

16、需具备语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果。

17、需有用户教育功能：根据测量结果，显示提示信息。

18、需具备USB数据传输功能。

19、外形尺寸需≤宽460mm × 高270mm × 宽420mm（不包含搁手板），方便科室存放。

胎儿监护仪技术参数：

1、能设备应适合门诊、待产室及产房胎儿检查需求。

2、能适用手术室、门诊、待产室及产房等孕检场合，无特殊使用环境限制。

3、需包含以下可监测参数:胎心率、宫缩压力、胎动、母亲血压、血氧、脉搏等生命体征参数。

*4、需配备≥12.1寸彩色TFT液晶显示屏，可0-90度翻转；液晶屏可显示胎儿心率曲线、宫缩压曲线、胎动标记、医生事件标记、时间、音量等监护状态，清晰直观显示监护仪过程和数据，需支持波形冻结回放和数据存储。

5、需具有三种专业监护界面：胎儿监护曲线及数字显示界面、母亲胎儿监护曲线及数字显示界面、母亲三参监护曲线及数字显示界面。

*6、需可选配安卓操作系统，具备系统兼容性，可支持选配电容触摸输入病人信息。

- 7、可在台面平放与墙壁悬挂，方便操作，可选配上墙支架或移动台车。

8、胎动可手动或自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图。

*9、需采用1MHZ、多晶片宽波束脉冲探头，低超声剂量，监护胎儿更安全。

10、需具有内置点热阵记录仪，装纸方便，152mm超宽打印纸可按1∶1实时记录监护CTG图，打印机走纸速度可调，支持缺纸缓存打印、选段打印和定时长打印功能。

11、可交直流两用，需内置可充电环保Lead Acid全密封免维护电池，使用时间需≥4小时。

12、趋势时间需在1~96 小时。

*13、需具备自动评分功能。

14、需内置通讯接口，兼容有线/无线联网功能，可与中央站联网组成监护系统，实现网络监护，系统终身免费升级。

*15、可使用三合一探头，减少线间缠绕，并可选配无线监护探头，去除孕妇导线束缚。

16、需能实时记录信号质量并报警，方便医护人员随时确认异常请况；保证胎儿心率检测准确、可靠。

17、需采用≥9晶片宽波束脉冲探头，灵敏度高，需采用世界领先DSP技术，胎心率捕获范围及能力强。

18、需采用超声多普勒测量方法，超声强度需≤2mW/cm2。

19、超声工作频率需≤1.0MHz。

20、可选配双胞胎模块，双胎同频探头互不干扰，可随意互换，易于使用。

21、需具备外压力传感器。

22、压力测量范围在0~100范围。

23、非线性误差需≤±10%。

24、曲线描述范围在0~100。

25、瞬时压力数值显示范围在0~127。

26、需具有0、5、10、15、20、25、30宫压零点可选。

27、需具有手把式胎动按钮，有无线按钮可选。

28、需具有手动、自动测量模式可选。

29、需采用智能型逆向式振荡法测量无创血压。

30、血压测量参数需包含：收缩压、舒张压、平均压、脉搏

31、测量范围需满足：收缩压 5.3～40.0kPa(40～240mmHg)；平均压 2.7～32kPa(20～240mmHg)；舒张压 2.0～29.3ka(10～220mmHg)。

32、脉率测量范围在30bpm～240bpm。

33、血氧显示方法需为：脉搏波形、血氧饱和度值。

34、血氧范围在0～100%。

35、脉搏范围在0～255bpm。

36、传感器需具备标配成人指夹式，可选配儿童指夹式、新生儿捆绑式可选。

立式灭菌器技术参数：

1、容积需≥80L。

2、材质需为不低于06Cr19Ni10的不锈钢。

3、设计压力需在-0.1～0.28MPa。

4、设计温度需≥142℃。

5、使用寿命需≥8年（约16000次灭菌循环）。

6、测试接口需满足：标准Rc1验证口，可特制其它尺寸测试接口。

7、密封门需为单门。

8、密封门门板需为拉伸式门板，材料厚度需≥2.5mm。

9、密封门材质需为不低于06Cr19Ni10的不锈钢。

*10、开关门方式需为手动平移式密封门。

11、需具备安全联锁功能，配备压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽，内室有压力，门无法打开。

12、门需配备自胀式密封胶圈，需采用透明医用硅橡胶模压而成。

13、门罩需采用玻璃钢高效隔热材料模具成型。

14、管路控制阀门需采用优质直动式电磁阀≥1个，手动球阀≥1个。

15、蒸汽产生方式需为主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。

16、注水排水方式需为手动注水、手动排水。

*17、需内置蒸汽冷凝系统，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现无蒸汽外排。

18、压力表量程需在-0.1～0.5MPa ，精度等级需达到1.6级。

19、需为面板感应式操作的操作方式。

*20、需采用PLC控制,具备模块化设计的专用灭菌器控制器。

*21、需配备≥3英寸液晶屏，可显示温度、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯功能。

22、流程控制需满足：对于非液体程序，置换、脉动、升温、灭菌、排汽全过程自动控制。

23、需配备六位数字显示的周期计数器，显示设备运行的周期次数。

24、需具备延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围在0～160小时。

25、需具备传感器故障自检及保护功能，设备自动检测传感器故障时，有声光指示。

26、出现故障时，显示屏显示报警代码及报警信息，蜂鸣报警，可随时被消除。

27、排汽模式需满足：可设定排汽阀开启的温度和时间，排汽速度可调可控，可避免液体灭菌时液体的溢出。

28、可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；保温温度可设定范围在40℃～134℃；保温时间可设定范围在0～160小时。

29、需具备固体琼脂熔解功能，可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能；熔解温度可设定范围在60～100℃；熔解时间可设定范围在0～9999分钟。

30、需具备水位检测报警功能，灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源。

31、需具备自校准功能，拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节。

32、可实现多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改。

33、需具备超温自动保护装置，超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源；超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源。

34、需设有实验室程序、自定义程序，≥108个程序可供选择和设定。实验室程序需包括固体类、固体废弃物、培养基、液体、琼脂程序≥5个；自定义程序可储存需≥100个不同参数的程序。