南宁市第二人民医院采购设备技术参数

病人监护仪技术参数：1、需具备心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)、有创血压（IBP）等功能。2、需具备≥10.4英寸彩色显示屏，需具备触摸功能，分辨率需达到800×600。3、需支持同屏显示11道波形。4、可根据医护人员观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察。5、需具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断。6、需具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势。7、主界面上需支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表。8、需支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等。9、需支持机内存储≥7G数据,1G存储空间的数据存储量需满足以下条件：90小时连续参数数据；至少68000组NIBP数据；至少4500组生理报警事件；至少4500组心律失常事件；90小时以上的全息波形。10、需具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充。11、需具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态。12、需支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联。13、心电增益需包含有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益等。14、共模抑制比需满足：弱滤波>95dB，监护、强滤波>105dB。15、必须具备ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全。16、需标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装。17、需具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护。18、需具有脉搏调制音功能，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征。19、需支持选配条形码扫描枪，方便快速录入病人信息。20、需具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站。21、需具备声光双重三级报警的功能。22、技术报警和生理报警需有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况，为2个独立的报警指示灯。23、可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率。24、必须可选配旁流/主流呼气末二氧化碳, 旁流呼吸末二氧化碳抽气速率低至50ml/min，适用于呼吸微弱的病人，不再需要传统的脱水瓶。25、旁流/主流呼气末二氧化碳需可即插即用，无需用户设置，软件自动识别和加载应用。26、需内含NIBP防尘阀，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性。27、需支持选配无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网。28、需可选配三通道内置热敏打印机，方便打印。29、需标配可拆卸充电锂电池，并具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）。30、需通过CE认证。31、需通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。

宫腔镜1技术参数：

1、主体镜工作长度需达到205-210mm ，外径：5.0mm（免扩宫）。2、内窥镜镜体需全部采用进口不锈钢部件，内窥镜采用新型光学玻璃、光纤、光锥、新型光学系统，视向角为30°，高清分辨率。镜子光路需带有方向标，配备蓝宝石镜头，不易磨损。3、可持续对流，含无创末端，与内窥镜连体设计，流量高，进出水通道通畅。4、镜、鞘需为一体化，医生易操作，无需反复拆卸，可保护镜子不易受损，镜子寿命更长。5、进出水通道需可360°旋转，避免宫颈口损伤，防止水路管缠绕。6、需具备全自动闭合操作通道、喇叭型操作插口。7、外鞘直径需小巧合适，患者可免扩宫，缩短手术时间。8、需配备活检钳、异物钳、剪刀等器械。

9、器械工作长度需达到400mm，直径需达到1.6mm。10、器械需能360°旋转，医生易操作，方便手术。11、器械需可拆卸，分为钳芯和手柄，易操作，更换节约成本。

宫腔镜2技术参数：1、主体镜工作长度需达到205-210mm ，外径：6.0mm（免扩宫）。2、内窥镜镜体需全部采用进口不锈钢部件，内窥镜采用新型光学玻璃、光纤、光锥、新型光学系统，视向角为30°，高清分辨率。镜子光路需带有方向标，配备蓝宝石镜头，不易磨损。3、可持续对流，含无创末端，与内窥镜连体设计，流量高，进出水通道通畅。4、镜、鞘需为一体化，医生易操作，无需反复拆卸，可保护镜子不易受损，镜子寿命更长。5、进出水通道需可360°旋转，避免宫颈口损伤，防止水路管缠绕。6、需具备全自动闭合操作通道、喇叭型操作插口。7、外鞘直径需小巧合适，患者可免扩宫，缩短手术时间。8、需配备活检钳、异物钳、剪刀等器械。9、器械工作长度需达到400mm，直径需达到2.0mm。10、器械需能360°旋转，医生易操作，方便手术。11、器械需可拆卸，分为钳芯和手柄，易操作，更换节约成本。

医用冷藏箱技术参数：

1、箱内有效容积需≥639L；外部尺寸需≤760×894×1990mm 内部尺寸≥620×706×1520mm，方便存放物品。2、需配备微电脑温度控制，箱内控温范围在2-8℃，操作方便简洁，有LED数码管显示，可实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度需为0.1℃。3、需为整体立式结构，单开真空玻璃门体，需采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳需采用预涂钢板外壳，内胆需采用钣金喷粉内胆，便于箱内清洁、消毒。4、需采用名牌压缩机及进口风机，需使用碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长。5、需采用翅片蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好。6、需采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度需≤2℃，波动度需≤2℃，并出具有效的第三方检测报告。7、需搭配高精度6路传感器，包括上显示传感器，下显示传感器，控制传感器，环温传感器、化霜传感器、冷凝器传感器。8、需配有感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度。9、需配备门体双层钢化电加热玻璃，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见；门体具有自关门设计，防止开门后忘记关门。10、需具备多重故障报警功能，并具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警三种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警。11、可选配数据存储模块，约每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年以上，实现温度数据的可追溯性。12、可选配针式温度记录打印机，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可储存一年以上。13、需配有Wifi模块、选配485接口，可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端查看。14、需配有一个测试孔，方便科室接入各式设备，对箱内温度进行监测。15、箱内需为多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；需配≥6个搁架，数量可根据科室需求增加。16、噪音需低于42分贝,并提供第三方测试报告。17、柜内需设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然。18、需配备4个万向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便。19、需为冷凝蒸发模式，冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。20、需配备大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时。21、门体需带有暗锁，双重安全保障。22、需配备宽电压带，适合198～242V电压下使用。23、需具备70mm泡层，保温更好，产品更节能。24、产品必须具有医疗器械注册证，节能环保认证，具有国家级检测中心出具的检测报告。25、产品制造商需具有ISO9001证书、ISO14001证书、ISO13485证书、ISO45001证书、ISO27001证书。

血液低温操作台技术参数：

- 箱体材料需为喷塑彩色钢板。

台面材料需为优质的304不锈钢。3、隔热材料需为聚氨酯整体发泡。4、需具备4个脚轮，其中2个必须带锁，方便固定。5、冷却器需为翅片铜管式强制风冷循环。6、冷凝器需为翅片铜管式。7、需配备2台进口压缩机，节能环保，高效稳定，静音运转。8、需使用R134A冷媒。9、可使用电压为220V 50Hz的电源。10、输出功率需达到500W。11、冷藏温度需在2-8℃范围内可调。12、需为内循环风冷制冷方式。13、需采用高清IPS电容触摸液晶显示屏，分辨率高，操作灵敏。14、可智能化管理，并实时显示温度/时间的变化曲线。15、能实时记录存储设备的温度变化数据，可在系统设置医院名称、操作人员编号，精准保存操作记录，并配有USB数据导出接口，可连接移动存储设备，储存空间大，实现数据终身可查询，便于做质控管理。16、可自动故障检测识别，屏幕可显示故障信息。17、需采用微电脑控制系统和内循环风道，控温精度高。18、操作台面需采用双压缩机内循环风道传导制冷，冷却速度快，一台压缩机出现问题时另外一台可以继续工作保证使用安全。19、内循环需采用进口恒速电机，连续运转无噪音。20、设备尺寸可以根据临床科室实际需求进行定制。

恒温摆动保存箱技术参数：1、控温范围需在20℃-24℃。2、控温精度需达到±0.1℃。3、报警温度需满足：低于20℃高于24℃。4、摆动幅度需达到50mm。5、制冷功率需达到100W，无氟，无噪音。6、加热功率需达到200W。7、摆动方式需为往复式50mm摆动。8、摆动频率需达到60周/min。9、需为紫外线灯消毒的消毒方式，保持箱内洁净无菌。10、内腔单层需达到400×280（mm），可分20层。11、内腔体积需达到550×452×1100（长×宽×高）mm。12、外形尺寸需≤620*510*1600mm。13、重量需≤60kg。14、工作类别需为可追溯模式。15、需采用高清IPS电容触摸液晶显示屏，分辨率高，操作灵敏。16、智能化管理可实时显示温度/时间的变化曲线。17、能实时记录血小板存放过程的温度数据，可设置医院名称、操作人员编号，精准保存操作记录。配有USB数据串口可连接移动存储设备，实现数据终身可查询，便于做质控管理。18、控制系统需配备免维护电源，可在断电情况下实时显示记录设备运行状态及箱内温度变化情况。19、需具备自动故障检测识别功能，屏幕可显示故障信息。20、需采用数字信号检测微处理技术，控温精度高，更加安全可靠。21、需具备独立的内腔消毒系统，不锈钢镜面内腔，便于清理消毒符合国家净化标准。22、需具备双温控系统，具有超温自动断电声光报警功能。23、需具备云报警系统，可选配当设备超过正常温度时通过电话、短信、微信的方式告知科室。24、需为分区设计，为上下两区，每区10层独立控制，方便血小板的存取。25、需具有摆动记忆功能，异常断电恢复后自动开启摆动。26、需具有开门自动停止摆动、关门自动恢复功能。27、需采用进口恒速电机，连续运转无噪音。28、需配备新型防滑摆动托盘，有效防止设备运行过程中血小板滑落。29、需具备带锁静音轮，移停方便。