南宁市第二人民医院采购设备技术参数

除颤监护仪技术参数：

1、重量需≤6.1kg，需包含电池、体外板和心电导联线等。

2、需配备≥7英寸彩色TFT显示屏, 分辨率需达到800×600像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

3、必须支持中文操作界面。

4、屏幕显示心电波形扫描时间需≥16s。

5、需具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能可适用于8岁以下人群。

6、除颤需采用双相波技术，需具备自动阻抗补偿功能。

7、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

8、可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力可选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。

9、需支持至少三种尺寸体内除颤电极板，可适用不同病人类型。

10、体外除颤电极板可同时支持成人和小儿，支持快速切换。

11、电极板需支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

12、需提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程需支持自动录音功能，记录时长需≥60min。

13、开机时间需≤2s，符合临床使用。

14、充电至200J需≤4s。

15、除颤后心电基线恢复时间需≤2.5s。

16、从开始AED分析到放电准备就绪需≤10s。

17、需支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

18、需支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式，并具备降速起搏功能。

19、需支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计需符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。

20、心电波形速度需支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s模式。

21、通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。

22、可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。

23、提供的监护参数需适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。

24、无创血压收缩压测量范围需包含：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围需包含：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

25、需支持连接中央监护系统，可与科室床旁监护仪共用监护网络。

26、需支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

27、需标配1块以上外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

28、需具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

29、需配置50mm记录纸记录仪，可自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

30、可存储≥24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

31、关机状态下设备需支持每天定时自动运行自检（需含监护模块和治疗模块），需支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

32、设备自检后需支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

33、需具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别需到达IP44。

34、需具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

35、工作环境、温度范围需满足：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

吞咽神经和肌肉电刺激仪技术参数：

1、可工作条件需满足以下： 环境温度： 5℃～35℃；相对湿度： 30%～75%；大气压力： 700hPa～1060hPa；电源电压： AC220V 50Hz。

2、需为便携台式机设计。

3、需有一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现。

4、输出路数需至少包含以下模式：治疗模式：1通道（4路电极）；训练模式、评估方式：1通道（2路）。

5、必须配有手控触发器，可接受自主控制的实时电刺激，帮助完成吞咽全过程，强化吞咽功能和意识。

6、需具备成人连续脉冲模式、儿童交替脉冲模式、单脉冲训练模式（手控触发脉冲模式+自动触发脉冲模式）、评估模式等功能。

7、成人连续脉冲模式需满足：在同一路输出的I、II通道同时有脉冲输出， 脉冲强度在0～30mA范围，可分50档可调，步距增量1；脉冲宽度在100～300µs，可分11档可调，步距增量1；脉冲间隔需为100µs； 脉冲频率需在20～100Hz可调，步距增量1Hz。

8、儿童交替脉冲模式需满足：在同一路输出的I、II通道交替有脉冲输出，脉冲强度需在0～30mA，可分50档可调，步距增量1；脉冲宽度需在100～300µs，可分11档可调，步距增量1；脉冲间隔需达到100µs；脉冲频率需20～100Hz可调，步距增量1Hz；持续时间需≥1s。

9、单脉冲训练模式需满足：一对输出仅有一对电极，脉冲强度需在0～30mA，50档可调，步距增量1；脉冲宽度需在10～1000ms可调，10～100ms步距增量10ms，100～1000ms步距增量50ms；脉冲间隔需在1～5s，步距增量1s (手动触发不包含脉冲间隔)。

10、评估模式需满足： 阈值I:0～30mA，步矩矩增量0.12mA；脉冲宽度：1000ms；脉冲间隔：1000ms；阈值II: 0～30mA，步矩矩增量0.12mA；脉冲宽度：1000ms；脉冲间隔：1000ms；

α值精度±20%，α值＝βI2/I1，其中I2＝阈值II电流值（mA）；I1＝阈值I电流值（mA）；β系数为1。

11、时间选择在1～99min范围，步长1min。

中医定向透药治疗仪技术参数：

1、必须具备低频脉冲频率模式，且频率在1～440Hz可调。2、必须具备中频调制频率模式，且频率在1250～4000Hz可调。3、输出强度需在0～99步进可调，分为100级。4、时间可设定范围在1～60分钟，默认30分钟。5、超声频率需在100KHz ±20KHz。6、超声功率需达到50mW±20mW。7、治疗仪最大输出电流需≤100mA（r.m.s）。8、需具备≥7寸真彩TFT触摸液晶屏，且为全中文显示，全触控操作。9、可实时显示波形。10、治疗电极脱落后可自动报警。11、输出脉冲波形需满足：直流叠加低频方波脉冲、直流叠加低频方波调制脉冲、低频方波脉宽调制式中频脉冲；波形有以下：方波、锯齿波、三角波、棱形波、正弦波及混合波。12、内部电路需有单向波形整形电路，非对称单向脉冲输出产生的单相电场作用可促进药物离子的定向运动，加速药物有效成分更好的渗透吸收。                                           13、内部电路需有反峰抑制电路，保证输出波形规整。14、必须具备中频按摩、药物导入、按摩+导入三种治疗模式。                                                                                                                                                                                                                                   15、需具备两路四通道加一路超声输出功能，可同时治疗3人以上，内含≥20套专家治疗系统。16、治疗电流需可实时显示。17、治疗处方需为中文显示。18、治疗仪的输入功率需达到100VA。19、安全类型需达到Ⅱ类BF型。