南宁市第二人民医院采购设备技术参数

静脉显像仪技术参数：

1、需具备亮度调节功能，并满足以下调节范围：高338cd/m²(3.61lm)、中234cd/m²(2.56lm)、低118cd/m²  (1.28lm)。2、红外波长需在400nm～650nm。3、显像颜色可分为绿蓝、紫白、绿白、红白、黑白。4、对比强度为普通模式、增强模式、深度模式。5、显象尺寸(对焦距离：200mm)需满足:全尺寸(81mm×49mm)\1/2尺寸\1/3尺寸。6、成像对焦距离需为200mm±20mm。7、需配备充电状态指示灯，充电状态，指示灯亮起并闪烁；充满状态，指示灯亮起不闪烁。8、可识别最小血管直径需达到1.0mm。9、图像对位精度需达到0.2mm。10、图像解析速度需达到30帧/秒。11、需具备低电量提示功能，电池电压＜3.5V±0.1V时，低电量指示灯常亮提示。12、需最低配备3.7V  5.2Ah 的可充电锂离子电池。13、续航时间需≥5小时。14、充电时间需≤6～8小时。15、适配器参数需满足：额定输入在100～240VAC，50～60Hz，0.4A范围内；额定输出在5VDC，2A范围内；需符合标准为IEC 60601-1:2005和IEC 60601-1:2005/AMD1:2012。16、外形尺寸需≤220mm(W)×70mm(D)×40mm(H)，方便存放。17、重量需≤0.9kg(max)。

吸脂器技术参数：

1、极限负压值必须≥0.095MPa。

2、抽气速率必须≥80L/min。3、负压调节范围必须在0.06MPa-极限负压的范围。4、蠕动泵极限流量需≥250ml/min。5、工作噪音必须≤65dB。6、输入电压需在AC220V±10%；50Hz范围。7、输入功率需达到1200VA。8、储液瓶需达到2000ml。9、外型尺寸需≤420（长）×430（宽）×960（高），方便存放。10、重量需≤50kg。

智能创伤负压综合治疗仪技术参数：

1、压力调节范围必须在0-180mmHg(0-24kPa)范围内,调节步幅需为1mmHg (0.133kPa)。2、压力控制方式需具备双压力控制模式，可为负压源压力控制模式、创面压力控制模式。3、压力控制精度必须达到±5mmHg(1.33 kPa)。4、压力显示误差需在±3.75mmHg(0.5 kPa)范围内。5、最小吸入流量需满足≥10-15L/min。6、需具备双压力显示功能，双压力控制，动态显示创面真实负压和负压源的压力。7、需具备创面/管道阻塞报警功能。8、需具备创面/管道漏气报警功能。9、需具备手动气体、液体冲洗排阻功能。10、需具备创面封闭式自动冲洗治疗功能。11、电源电压过低可自动报警。12、负压压力超限可自动报警。13、持续负压治疗时间需控制在0～999min范围内，误差需不大于设定值的±0.5%。14、间歇式负压治疗时间需控制在0～99min59s范围内，误差需不大于设定值的±0.5%。15、总工作时间需控制在0～999h之间。16、噪音必须≤45dB，实现超低静音。