南宁市第二人民医院采购设备技术参数

输液泵技术参数：

1、需为指状蠕动式的泵送方式。2、能适用标准PVC输液器，具备六档位调节。3、输液速度在1-1100ml/h范围。4、输液精度误差需满足：普通输液器±5%，优质输液器±3%，输液量精度误差可调。5、泵内配有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。输液量可预置1-9999ml范围。6、KVO流速需为4ml/h，当输液速度大于KVO时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO时，输液完成只发出报警，输液速度不变。7、需具备声光报警功能，阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、开机后一段时间无任何操作就会报警。8、需具备以下功能：输液累计量显示；交直流自动转换、自动充电；快排；“滴数/分”和“毫升/小时”转换；报警声消除。

9、需为超声波检测的气泡探测方式。10、可选配护士呼叫接口。

11、功耗需≤20VA。12、电池可在30ml/h流速下连续工作不小于3小时，并可选配救护车车载电瓶。13、安全分类需达到Ⅰ类和带内部电源的BF型。14、可适用于患者普通输液，并具备CE认证资质。