南宁市第二人民医院采购设备技术参数

医用空氧混合器技术参数：

1、可用于预防早产儿/新生儿视网膜病变（ROP）、早产儿/新生儿头罩吸氧，鼻导管吸氧，箱式吸氧、新生儿T组合复苏、体外循环机等。2、输出氧浓度精度高且连续稳定，能对新生儿、早产儿用氧提供安全有效的保障。3、需采用气动气控原理，实现持续气流，氧浓度和流量可独立输出、独立调节，互不影响。4、主体部分需包括：气体压力平衡处理模块、气体比例分配控制模块、气体压差或缺压报警模块、湿化瓶等；需要有注册证佐证。5、需具有高品质、抗氧化等特点，需有较高的氧浓度调节精确度，稳定性强。6、氧浓度需在21%-100%范围内任意调节，精度需≤5% 。7、表面需经过阳极氧化处理，无需氧电池，无需电源供电，减少消耗。8、需具备双流量精准调节功能，并满足：1组0～1 LPM、1组0-12LPM，精度为满量程的±4%，需要有检测报告佐证。9、需具备零泄漏、零反向气流的性能。10、气源供应需满足：空气：280kPa～600kPa；氧气：280kPa～600kPa。11、需具备供气压差报警功能，供气压力差大于140kPa时，有声音报警。12、需具备供气中断报警功能，供气源恢复正常后听觉报警音会自动终止。13、需为双流量的输出模式。14、流量计和主机需为一体化设计，操作方便，性能稳定。15、主机使用年限需≥8年，需有相应检测报告佐证。