南宁市第二人民医院采购设备技术参数

心电图机技术参数：

1、需具备18导心电监测功能，并具有相应的医疗器械产品注册证。*2、采集设备需为有线及蓝牙二合一式，其中蓝牙功能可自由选配，提供注册证查验。*3、采样率需≧10240HZ，提供注册证查验。*4、需支持18/15/12导联同步采集，并生成相应心电报告。*5、需具有起博脉冲显示能力，提供注册证查验。6、可电脑USB口或充电宝方式直接供电，节约能耗。*7、需支持Windows系统、Android系统，且Windows系统及Android系统均需支持12导/18导同步采集及显示。*8、系统需包括常规心电图、频谱心电图、高频心电图、QT离散度分析、晚电位、向量心电图、时间向量心电图、多小时心电图、快速心电图等国际流行的分析方法，并可出具对应的独立报告，提供注册证查验。9、需采用人工智能心电分析引擎，可以给出可靠的自动分析结论和心律失常自动识别分类。10、需采用独特的向导式采样方式，易于使用。11、需具备超前预采功能，正式采集时可按事先设定好的超前秒数（0,2,4,6,8,10秒等），存储点击采集前的相应心电图。12、需采用先进的心电采集方式，可采集≧10240HZ的心电信号，并具备心电图打印输出功能。13、需具备频谱心电功能，可为冠心病定位诊断技术应用于软件中提供便利。*14、心电向量必须为标准心电向量采集模式采集的向量图，不接受模拟方式或推导方式采集向量。需采用动画的形式来更直观的表现向量心电图，需支持时间向量心电图和向量心电图两种向量分析分析及报告。15、需具备切屏打印功能，可随时将屏幕上发生的情况记录下来。16、系统采集过程中可随时暂停并选择暂停原因，报告时将显示出来；并可续采集、重采集。17、需具备完善的病例数据库管理系统，方便临床对病例数据库进行查询、排序、删除、更改等操作，更可以输出精美的病例数据库报表。18、具具备高精确度的电子尺，提高精确度。19、数据需符合HL7、XML架构标准。*20、需具备手动预约及自动批量预约，无需刷卡及输入ID号。*21、需具备不限时长的心电不间断采样功能，可兼用作实时监护。22、可与医院HIS网络或各种信息平台无缝对接，实现心电图检查从门诊预约登记、电子叫号、记费。病房心电图实现检查、报告、有线或无线传输，实现集中存储、集中诊断报告。23、需具备医生个性电子签名功能，可录入实际笔迹。24、需具有分析数据表和柱状图等多种报告方式。25、*可对用户访问进行控制，对不同操作医生可设置不同操作密码，登陆界面可选择不同操作科室，多层安全保护机制*26、需具备ADS滤波技术，保证基线无漂移及干扰。27、可对心率、QTC、P波、QRS、电轴等参数进行精准检索。28、能与上下级医院组建成区域心电分析系统。

超声波身高体重仪技术参数：

1、电源使用满足AC 220V±10% 50Hz。2、额定输入功率需≤30W。3、可在环境温湿度+5℃ ~ +40℃ 10% ~ 95%RH使用。4、可在环境温湿度：-20℃ ~ +60℃ 10% ~ 95%RH保存。5、可在大气压力860 ~ 1060hPa范围内运行与保存。6、测量身高范围 需在70 ~ 200cm。7、允许误差需在：+5℃ ~+10℃（含+10℃） ±0.6cm；+10℃ ~+40℃ ±0.5cm。8、可测重量需在5.0 ~ 200kg ，允许误差：±0.1kg，方便存放。9、需具备≥6.3英寸的单色测量屏。        10、需具备BMI值计算功能。11、需具备自动热敏打印功能。12、需具备语音提示测量步骤功能。13、需具备语音播报测量结果功能。14、需具备自动/手动测量模式，手动模式时，红外遥控操作功能。15、需提供标准校正工具。16、需具备RS-232数据传输功能。17、需具备纬度补偿功能，使体重测量更精确。

体外脉冲发生器技术参数：1、工作方式需具备VVI  VOO  VOO×3 这三种模式。2、起搏频率需在30～180ppm(VVI  VOO)范围内。3、超速频率需在90～540（VOO×3）范围内。4、输出电压需在0.1～10V范围内。5、脉冲宽度需在0.2～2.5ms范围内。6、感知灵敏度需在0.5～10mV。7、不应期需在250～500ms。8、电池电压需为9V，为碱性电池，保证安全。9、阻抗测量范围需在200～1900。10、R波测量范围需在0.1mV～20mV。11、阈值测量范围需在0.1V～10V。12、电极接口直径需在Φ1.5～Φ2mm。

医院电动床技术参数：1、需符合国际病床安规标准：IEC 60601-2-38。2、安全承载重量需≥225kg。3、电机需配备≥3个,防护等级需达到IP66，需符合EN60601-1标准。并提供防电子干扰、EMC和噪声测试报告。4、需具有ISO13485质量体系、欧洲CE、美国FDA、中国专利等认证。5、床体长度需≥2170mm，；床体宽度需≥1070mm 。6、床体高度调节范围需在450-750mm内，最低高度需≤450mm。7、床体背部调节角度需在0-850范围 。8、前后倾斜角度需在0-±120范围。9、膝部可调节角度需在0-250范围。10、需配备四片直上直下的欧式护栏，护栏需配备缓冲装置和气压弹簧，护栏放下时位于床面以下；护栏上配备角度轨，可显示背部升降角度。11、需配备镶嵌式控制器》5个（不采用线控制器），1个床尾控制器，床尾控制器具有电动CPR、锁定功能按键、倾斜功能。 12、背部腿部可联动，角度可连续调整；足部需具备升降功能，可以为静脉曲张病人提供治疗功能。13、需具有电动CPR功能（心肺复苏功能），床尾控制器需具备1个电动CPR，组合一键式，按一下就可使床面板及床体快速复位，无需一直按着，可为抢救病人争取宝贵的时间。14、床头、尾板需为塑钢一体成型，可一步拆卸用于急救，需配备扣式安全开关。15、床面板需为塑钢一体成型，可分为4段，可直接分段拆卸，进行清洁、消毒，没有卫生死角。需采用环保材料，并提供不含塑化剂等有害物质的检测报告。16、需配备中央控制刹车，需具备定向、万向、刹车功能。17、需配备可充电电池，可确保断电后维持四小时以上连续工作。