南宁市第二人民医院采购设备技术参数

注射泵技术参数：

1、可自动识别5 mL 、10mL、20mL、30mL、50mL的注射器。

*2、需内置≥29种注射器品牌，可自定义其中一种，满足多科室需要。

3、输注量范围需在0ml～9999ml，＜1000ml以0.1ml步进，＞1000ml以1ml步进。

*4、流速范围需满足：5ml注射器： 0.1 mL/h～100mL/h ；10mL注射器：0.1 mL/h～300mL/h ；

20mL注射器：0.1 mL/h～600mL/h；30mL注射器：0.1 mL/h～900mL/h；50mL注射器：0.1 mL/h～1300mL/h，可按0.1mL/h递增或递减。

5、流速误差需在±2%。

6、快速输注需满足：5ml注射器：100 ml/h ；10ml注射器:100 ml/h ~300ml/h；20ml注射器:100 ml/h ~600 ml/h；30ml注射器:100 ml/h ~900 ml/h；50/60ml注射器:100 ml/h ~1300 ml/h。

7、需具备简易模式、速度模式、时间容量模式、体重模式四种注射模式。

8、运行界面需能显示速度、累积量、注射器规格和品牌、运行状态、剩余时间、预制量、阻塞等级。

9、丸剂量范围需在1ml-20ml 可设。

10、保持静脉开放（KVO）速度需在0.1-1ml/h，速度可调。

11、需具备以下报警功能：外接电源掉电报警、电量不足报警、电机异常、电池耗尽、备用电池欠压报警、注射泵管道阻塞报警、接近注射完成报警、注射器脱落报警、注射完成报警、速度异常、操作遗忘、安装错误。

12、需具备自检功能，开机时自动检测关键部件，存在异常时报警或提示操作人员。

13、快速输注需具备运行过程中可实现按量快速给药的功能。

14、需具备交直流自动切换功能，当外接交流断电时可以自动切换到内部电池。

15、可以预定时间输注，输注泵按照操作者输入的时间自动换算为流速。

*16、可以与相应的监护系统相连。

17、需具备注射器自动识别功能。

*18、各个通道可拆可分，并自带卡槽，无需任何辅助性条件组合成多道注射泵。

19、电池在充足电、30ml/h注射流速情况下，可连续工作≥5小时。

20、阻塞压力范围可分高中低三档可选，范围需分别满足为：0.02Mpa-0.07 Mpa，0.05Mpa-0.10 Mpa，0.08Mpa-0.14Mpa。

21、电源使用需满足：交流输入：AC220V/ 50Hz，内部电池在DC9.6 V～DC10.1V。

22、整体功耗需≤18VA。

23、安全分类需达到I 类、带内部电源需达到BF型，防水等级需达到IPX3。

病人监护仪技术参数：

1、需为一体化便携式监护仪，整机为无风扇设计。

2、需配置提手，方便移动。

*3、需配备≥10.4英寸的彩色液晶触摸屏，分辨率需达到1280*800像素或更高，具备≥8通道波形显示。

4、屏幕需采用最新的电容屏非电阻屏，保证其灵敏性。

5、显示屏需具备亮度自动调节功能。

*6、屏幕需有倾斜10~15度的设计，便于医务人员观察和操作。

7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。

8、需内置锂电池，为插槽式设计，无需螺丝刀等工具，支持快速拆卸和安装。

*9、ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度需达到防除颤CF型。

10、使用年限需≥8年。

11、清洁维护支持的清洁剂需≥40种。

12、可在大气压环境57.0~107.4kPa、温度环境0~40°C、湿度环境15~95%环境中工作。

13、防水等级需≥IPX2，并提供机器标贴。

14、整机需通过0.75米6面跌落测试。

15、需配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏检测功能

*16、需支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

17、心电算法需通过AHA/MIT-BIH数据库验证，保证准确可靠。

18、心电波形扫描速度需支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s这几种模式。

19、可提供窗口，并支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

20、需支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

21、QT和QTc实时监测参数测量范围需在200～800 ms。

22、需支持过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

23、需提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，可适用于成人，小儿和新生儿。

24、需支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，并支持液体浸泡消毒和清洁。

25、需配置无创血压测量，可适用于成人，小儿和新生儿。

*26、需提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

27、无创血压成人测量范围需满足：收缩压在25~290mmHg，舒张压在10~250mmHg，平均压在15~260mmHg。

28、需提供辅助静脉穿刺功能。

*29、需支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医务人员快速管理患者报警需求，用户手册需提供报警限自动设置规则。

30、需支持肾功能计算功能。

31、需具有图形化技术报警指示功能，帮助医务人员快速识别报警来源。

32、需支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

33、需有≥1000条事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

34、需支持≥1000组NIBP测量结果。

35、需支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

36、需具备48小时全息波形的存储与回顾功能。

37、需支持历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

38、需具备夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式这几种模式。

39、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。

40、需提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

41、需提供计时器功能，界面区提供设置需有≥4个计时器，每个计时器需支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

42、需有格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

43、想具备动态趋势界面，并支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医务人员快速识别异常趋势信息。

荧光生物显微镜技术参数：

1、需通过ISO90001质量认证体系认证。

2、需具备模块化无限远光学系统。

*3、需具备铰链式三目观察筒，为5/5分光，并配备0.5倍C型接口；视场数需≥25，倾角达到30度。

4、需配备10倍目镜，视场数需≥25，且双眼屈光度可调。

5、物镜需满足以下要求：具备4孔物镜转盘，平场消色差物镜4×，数值孔径：NA≥0.1；工作距离：WD≥27.8mm；平场消色差物镜 10×，数值孔径：NA≥0.25；工作距离：WD≥8mm；

平场消色差物镜 40×，数值孔径：NA≥0.65；工作距离：WD≥0.6mm；平场消色差物镜 100×，数值孔径：NA≥1.25；工作距离：WD≥0.13mm。

6、需具备粗微调同轴调焦旋钮，粗调行程需≥15mm，微调最小刻度需≤2.5UM。

7、需具备钢丝传动的载物台，尺寸需≥120mm×132mm，活动范围需≥76mm×30mm。

*8、需具备LED冷光源，使用寿命需≥30000小时，即开即用，亮度可调，荧光激发波段在330-380nm。

*9、需配置UV激发组，荧光激发波段在330-380nm，并配≥4个通道，可搭配4组以上的荧光激发组（B/G/V/UV）；LED屏幕可显示通道类别、亮度等重要参数信息。

10、需配置阿贝聚光镜,NA/1.25（浸油式）；内装孔径光阑。

*11、需配备科学相机，使用进口传感器，需配置4/3英寸以上的高灵敏度芯片，真实物理像素需≥2000万。最好分辨率下，真实帧率不低于37帧；为制冷相机，感光元器件可低于室温15℃。

12、光谱响应需在380nm-650nm范围内。

13、需支持TWAIN和DirectShow接口，支持单 PC 上 4 相机全速工作，≥64M图像缓存；SDK二次开发。

14、操作软件需整合图像处理、动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备实用的可操作性。

*15、操作软件需包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，需完全符合GMP和ISO9001质量管理体系使用要求，可由MSHOT远程服务协议进行服务支持。

16、需提供定制图文报告软件。

一托四超指向无线会议话筒技术参数：

*1、需配备全新有机电激光显示OLED屏，比传统LCD 屏显示更清晰。

*2、需具备OLED三段界面显示，屏幕在显示诸多工作状态时，简洁明了。

*3、需具备“99位可调数字编码”，与话筒同步显示，避免话筒繁多的情况下，找不到话筒对应接收机的接收通道。

*4、可接收机自带窄波技术、ID编码技术，可解决同场合多套话筒使用相互间干扰问题，最多可用到24支话筒。

5、接收机和发射器上可同时显示电池用量，方便后台人员及时更换电池 。

6、接收距离可调、发射功率可调，输出电平可调。

7、需具有XLR平衡式独立输出，Ф6.3非平衡式混合输出。

8、需具备真分集式(True Diversity)功能，接收距离无阻隔达到80米。

*9、话筒需自带锂电池，充满电后可续航10-15小时。

*10、需配送≥2个带电源充电座，带电源充电座充满电后续航约25-30小时。

11、底座表面需为高温烤漆，能在各种恶劣的使用环境下保持表面的美观。

*12、需配备合金底座，为无触碰声硅胶按键设计，线条流畅。

*13、发射器需自带有静音功能。

*14、保真度高，还原性清晰，拾音距离需达到40-50CM左右，可适用于大型多功能厅，政府会议及一些高端会场。

*15、为确保后续调试服务，需提供原厂供货证明、售后服务函。

*16、确保能够与原有的话筒兼容，并且新增加的话筒能够与旧话筒相互同时使用，并提供盖章原厂授权函。

17、需具备四通道的频道组数。

18、屏幕面板可同时显示发射器编号，RF/AF信号强度，SQ设置，发射器的电池电量。

19、工作频率及发射功率频率稳定度需满足: 5ppm(零下5°C-50°C)振荡模式:PLL。

20、相位锁定频率合成载波频段需满足:UHF:640.125MHz-690.000MHz;

780.125MHz-830.000MHz。

21、频带宽度需满足:50(6.25*4*2MHz/亲影音娱乐专营店频率间隔:125KHz 。

22、可切换频率数需达到400(50x4x2)个。

23、需为手动调整的操作方式。

24、需为真分集式(True Diversity)的接收方式。

25、灵敏度需达到-105dBm(12dB S/N)。

26、大偏移度需在土45KHz 内。

27、综合S/N比:2105dB(1KHZ-A)需满足：综合失真度: <0 .5%@1KHz(12dB S/N)；综合频率响应: 80Hz-18000Hz(+3dB)。

28、需配备大输出电平，达到 XLR平衡式独立输出LEVEL:320mV(RMS)/600Q；中6.3非平衡式混合输出LEVEL:340mV(RMS)/5KQ永阳泰。

29、输出电平可随意调整静音。

30、需具备独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制功能。

31、可通过调节SQ可改变接收机的灵敏度。

32、无障碍阻隔接收距离需≥80米 DC。

33、需配备干涉管超窄向性静电式电容音头。

34、传声器灵敏度需达到-34dB+2dB(1dB=1V/Pa at 1KHz)。

35、频率响应需在40Hz-20000Hz。

36、输出抗阻需达到 500Q。

37、大声压级需达到130dB SPL。

38、动态范围需在106dB,1KHz at Max SPL。

39、信噪比需达到 70dB,1KHz at 1Pa。

40、需具备四针航空插件的连接方式。

41、需具备平直/高通开关。

42、话筒长度需≤240MM。

43、话简重量需≤105g。

耳声发射检测仪技术参数：

1、操作环境噪音声需＜50dbSPL。2、需采用交流220±22V，50±1Hz的电源。*3、需配备一体化操作台，可时实移动，便于操作；操作台需具有集系统操作、打印、主机、电源开关、电源插座、可上下升降于一体。*4、需同时具备TEOAE和DPOAE两种不同的测试手段。*5、需为全中文界面，可图形和数据双重显示。*6、需采用Windows 7以上的系统操作平台 ，采用通用的数据格式，可实现系统资源共享和网络数据通信。 7、可方便详细录入医院名称、病人姓名、性别、年龄、测试日期、临床表现、医生结论等信息。*8、可存入十万条以上的病例信息。*9、需具备操作环境噪声实时检测功能。*10、需具有数据检索、统计/打印功能，根据医护人员需求设置不同判断标准和自定义参数。

- 需具备TEOAE与DPOAE性能。

12、TEOAE性能需满足：（1）刺激声需为非线性click序列；（2）频率需具备以下：500 Hz，1000 Hz，2000 Hz，4000 Hz，误差在±5%内；（3）听力级范围需在60dB～83dBspl分级可调，每级10dBspl，实际输出与显示值误差不大于±2dBspl。13、探头麦克风的声压值需在94dB±2dB SPL。14、探头麦克风灵敏度需小于-30 dB。15、探头需配备两个扬声器，扬声器（Spk1）和扬声器（Spk2）分别产生1000Hz的声信号时，其声压值需在83dB±3dB SPL；同时工作时，其声压值需在60dB±3dB SPL。16、需为中文显示。  17、DPOAE性能需满足：（1）刺激声为纯音；（2）频率需具备以下：500 Hz，1000 Hz，2000 Hz，4000 Hz，误差在±5%；（3）听力级范围在55dB/65dBspl,实际输出与显示值误差不大于±2dBspl。