南宁市第二人民医院采购设备技术参数

超短波电疗机技术参数：

1、振荡频率需达到40.68MHz±1.5%。2、输出功率需达到200W±20%。3、输出模式需具备三种输出模式：连续输出模式、断续输出模式、脉冲输出模式，方便不同病症治疗进行选择。4、断续频率需在10～200Hz范围，步进10 Hz。5、脉冲脉宽需在200～1000μs范围，步进50 Hz。6、需使用220V/50Hz的电源。7、需具备电子定时功能，定时精准，范围在0-99分钟内，在结束治疗时可自动停机，并发出声音提示。8、输出电缆需具备防辐射、耐高温、损耗小、两线交叉不打火等性能。9、输入功率需≤1000VA。10、机器类别需达到I类BF型。

医用低温保存箱技术参数：

1、需为立式结构，双门双锁，内部需为抽屉式结构，抽屉带标识贴插槽。2、箱内有效容积需≥490升。3、需配备微电脑控制系统，数字温度显示，显示精度需达到0.1℃ 。4、温度设置需为程序加密设计，防止他人随意调整箱内温度。5、设定温度可调区间需在-20℃～-40℃范围，箱内温度均匀度误差需小于3°C。6、需具备以下多种故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、开门报警、环温过高报警）功能；需具有两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。7、需配备搁架式蒸发器，保证箱内温度在最短的时间内降到需要温度。8、需采用双毛细管设计，电磁阀控制，可以自动根据环境温度，箱内温度和设定温度控制毛细管开停，保证箱内温度的稳定性和均匀性。9、需配备底角脚轮，可灵活移动，机器可锁定防止开关门移动。10、双外门需采用带锁扣设计，可以根据实际使用需要配备挂锁，每个门体需可实现双人双锁。11、需配备监控模块，可实现箱内温度数值实时取值，保证箱内温度与显示温度一致。12、需采用嵌入式双密封条设计，保证更好的保温效果。13、机器箱壳需采用冷轧钢板，内胆需采用PS板吸附材质，有效防菌，便于清洁。14、需至少配备10个抽屉，每个抽屉均带标示贴，便于分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响。15、需配备碳氢压缩机，节能环保，并具有正规机构出具的节能环保证书。16、生产企业必须具备以下条件：医疗器械生产许可证，产品具有医疗器械注册证提供注册登记表；产品生产企业需通过：ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485认证。