南宁市第二人民医院采购设备技术参数

种植体稳固度检测仪技术参数：

1、需能在环境温度+10℃至+40℃、相对湿度30%~75%、压力700hPa~1060hPa环境下工作。

2、防水等级需达到IP20。

3、额定功率需达到5VA，Type FW 7660M/05。

*4、需可用于口腔及颅内区域测量种植体的稳定性。

*5、需使用非侵入式技术，传感器部件可连接到种植体或者基台上，接受探头的磁脉冲刺激，产生共振频率。

*6、共振频率的结果可转换成1~100的数值，并实时显示在测量仪屏幕上。

*7、准确度需满足：一个单独传感器的ISQ准确度需在±0.5 ISQ单位；在不同的传感器之间，包含附属扭矩的变异和个体变异，其准确度需在±2 ISQ单位。

8、需包含以下功能按键：数据显示，清除，关闭，存储模式，日期，时间，蜂鸣音量(调节蜂鸣声音大小)，关机时间(设置自动关机前的静止时间)，对比度，退出菜单，语言，主机控制，磁脉冲。

9、需配备USB连接口，可以升级设备的软件以及将下载测量数据传输到电脑上。