南宁市第二人民医院采购设备技术参数

免疫印迹仪软件系统技术参数：

1、需开放所有已上市的HIV/HCV/TP试剂厂家的检测流程，可开展自身抗体谱测试，自身免疫性肝病测试，血管炎ANCA、梅毒确诊测试等项目。

2、预设检测项目数需≥70个。

3、需具备杂项整合功能，并配备内部预设杂项整合程序。

4、需具备断电保护功能，自动记忆上次运行步骤，通电启动后可继续未完成的实验操作。

5、需具备跳步功能，可在仪器运行过程中暂停，随意跳转到任一操作步骤。

6、处理样本数需达到1-50膜条。

7、需具备6个以上的分液通道设置。

8、需具有一次性使用温育槽与过敏原检测的梯形温育槽程序设计。

9、液体处理方式需满足：加液---保证所有反应同时进行；吸液---废液吸取更干净，极少的残留，液体残留量需 <20ul。

10、需具备漏液保护功能。

11、需配有判读软件，内部定量结果判读，需支持过敏原检测国际通用的EAST规则。

12、可适合于欧蒙印迹法、EUROLine-WB、免疫印迹法；需适配EUROBlotScanner及其他平板扫描仪。

13、科室可自定义报告模板，且可不借助于LIS系统独立发送、打印报告。

亚低温治疗仪技术参数：

1、需使用AC 220V±22V，50Hz±1Hz的供电电源。

*2、输入功率需满足：降温≤400VA；升温≤600VA。

*3、需采用进口品牌压缩机，保障仪器性能。

4、压缩机制冷量需≥800W。

5、降温速度需≥1.5℃/min。

6、噪声需≤55dB(A)。

*7、需有四档可选的体温设置，可为33℃～34℃、34℃～35℃、35℃～36℃、36℃～37℃。

*8、需有四档可选的水温设置，可为4℃～10℃、10℃～15℃、15℃～20℃、35℃～40℃。

9、需具有复温功能。

10、体温传感器测量范围需在20℃～50℃，分辨率需达到0.1℃，最高精度±0.1℃。

11、水温传感器测量范围需在0℃～50℃，分辨率需达到0.1℃，精度±1℃。

*12、降温速度快，初次制冷时间需满足：从25℃降至4℃不超过20min。

13、需使用单片机控制方式，可连续制冷/升温，自动控温。

14、磁力泵流量需≥12L/min。

15、需配备外置注水口，缺水、传感器脱落均可自动报警。

16、需配备双向带自锁功能快速接头，无液体喷溅，方便操作。

17、需具有电磁兼容性，可通过EMC检测 ，抗电磁干扰能力强，不会对周围环境产生电磁干扰。

18、需具备隔离变压器设计，真正实现与市电分离，保证病人安全。

19、需具有大屏幕LCD液晶独立显示，方便夜间观察，液晶显示面板尺寸需不小于230×115mm。

20、可用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗。

病人监护仪技术参数：

1、需为模块化、插件式监护仪。

2、主机、显示器、测量模块插槽、记录仪需为一体化设计。

3、主机集成不少于4个模块插槽，可外接插槽辅箱，方便选配升级各参数模块。

4、需具备以下参数模块：（1）基本参数模块：3/5导心电（ECG）、12导心电（ECG）(选配)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) 、有创血压(IBP)(选配) 、Suntech无创血压(NIBP)(选配）。（2）转运模块：3/5/12导心电（ECG）（12导选配）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) 、有创血压(IBP)(选配) 、Suntech无创血压(NIBP)(选配）。（3）插件模块：EDAN呼气末二氧化碳（EtCO2）(选配)、伟康呼气末二氧化碳（EtCO2）(选配)、Nellcor血氧（选配）、有创血压(IBP) （选配）、Masimo麻醉气体（选配）、Draeger麻醉气体（选配）、有创心排（C.0.）（选配）、双频指数模块（BIS）选配、呼吸力学模块（RM）（选配）

5、需配备≥12英寸的彩色显示屏，分辨率需≥800*600。

6、屏幕需为触摸屏，并具备锁屏功能，防止外界干扰影响监护仪的工作状态。

7、需支持同屏显示13道波形。

8、需支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联。

9、需具有自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，满足不同临床环境需要，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察。

10、需具有呼吸氧合图观察界面，可同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断。

11、需具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势。

12、需支持同屏显示多组血压测量结果，便于实时查看血压测量趋势。

13、需支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等。

14、需支持机内存储1G以上的数据,存储空间的数据存储量需满足：720小时连续参数数据；

至少68000组无创血压测量回顾；至少4500组报警事件/心律失常事件回顾；720小时全息波形储存回顾。

15、需具备USB数据接口、SD卡数据接口，选配U盘/SD卡可实现监测数据存储容量扩充

性能特点。

*16、无需返厂即可在线升级12导心电功能。

17、可选配Nellcor血氧模块。

*18、需具备ST段分析功能，在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全。

*19、共模抑制比，弱滤波模式需>95dB，监护和强滤波模式需>105dB。

20、需具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护。

21、需具有药物浓度计算、滴定表计算、氧合计算、通气计算和肾功能计算功能。

22、需具有脉搏调制音功能，可通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征。

23、需支持脉搏信号强度PI指示功能，方便医护人员判断病人测量部位的血流灌注情况，可选配条形码扫描枪，方便快速录入病人信息。

24、需具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站。

25、需支持USB扩展口和VGA显示接口，可支持选配SD卡存储数据。

*26、可选配IBP监测功能，最大需支持8通道有创压监测，支持CVP、ART、PA等测量。

27、可配转运监护模块，转运监护模块配置要求必须满足以下条件：（1）需配备≥5英寸彩色触摸屏，支持屏幕锁，防止误操作；（2）配备一体式防滑提手，便于移动使用；（3）防护等级需达到IP44；

（4）需配备可充电锂电池，续航时间需≥5.5H，支持在不开机情况下查看电池电量；（5）可直接接至监护仪，将转运的监护信息直接导入至监护仪，有效地保证病人监护信息的连续性。

*28、技术报警、生理报警和报警静音需分别有各自的报警指示灯，为3个独立的报警指示灯。

29、可选配三通道内置热敏打印机。

30、需通过FDA认证、CE认证。

31、需使用100V～240V ,50HZ/60HZ的电源，需内置2块可拆卸充电锂电池，最长使用时间需≥9小时，单块电池需≥5000mAh。