南宁市第二人民医院采购设备技术参数

全自动化学发光测定仪技术参数：

1、需为采用磁微粒载体ALP酶促化学发光原理的检测系统。

2、首个检测结果时间需≤20分钟。

3、单机需≥400T/小时；联机速度需≥800T/小时。

4、需内置主定标曲线，2点以及多点校正，可条码式自动录入。

*5、可开展项目包括但不限于过敏原定量，血栓4项，不孕不育抗体，抗磷脂酶A2受体（PLA2R）抗体。

*6、具配备不少于360个的样本位，为轨道进样，可随时添加。

7、样本类型可为血清、血浆。

*8、试剂位需≥38个；过敏原检测试剂位需≥112个，可实现试剂机载2～8℃冷藏。

9、可自动扫码识别试剂盒，可配备手持式、固定式二维条形码扫描仪，方便试剂、样本的识别。

10、最多可支持至五组分试剂，占用2个试剂位。

11、需配备钢针加样，并带有清洗装置。

12、需保证样品间携带污染≤10-5 ，加样死体积需＜150μL。

13、试剂针需采用陶瓷涂层，并且具备液面探测和防撞功能。

14、需具备双清洗系统，8阶磁分离+清洗，清洗位需≥76个，分布于孵育器内部，可将磁性微粒从其他的反应液中分离出来。

15、清洗液可接纯水自动稀释配比。

16、需配备一体机电脑，并支持与医院双向LIS系统关联。

无菌纯水系统技术参数：

1、可采用城市自来水，水压0.2-0.4mpa,TDS需≤300ppm。

*2、系统总产水量需达到300L/H（21℃进水水温）。

*3、产水水质需满足大部分软式内镜清洗消毒技术规规范，细菌总数需≤10cfu/100mL(原水TDS≤300ppm）。

4、系统的核心部件，如：泵、膜、阀门、仪表、控制器件均需采用进口或者国内一线品牌，经过长期使用经验论证，充分保障设备的稳定运行能力。

*5、反渗透系统设计有循环脉动冲洗功能，可根据设定时间自动进入到冲洗程序，防止膜性能衰减（提供第三方证明材料）。

*6、需采用浓水智能回收专利技术，提高原水利用率（提供第三方证明材料）。

*7、需采用多级全自动预处理系统，根据设置的时间自动进入到再生冲洗状态（提供第三方证明材料）。

8、需配备≥7寸高清触摸显示屏，可实时显示运行状态信息，并支持历史数据查询。

9、需设计有两种工作模式，自动功能出现故障时，可以选择手动运行，不影响设备正常运行。

10、需配备漏水检测保护系统，当运行过程中一旦出现漏水现象，高灵敏度探针感应到漏水立刻进行应急断电断水，从而避免严重漏水造成损失。

11、用电要求为AC220V/50HZ，整机运行功率不高于2.2kw。

12、反渗透主机及输送管路需为无死腔设计，系统产水均为活水循环，避免水质的二次污染，系统需具有开机自动冲洗与检测功能。

13、可选配远程监控，实现远程开关机、参数修改、程序升级等功能。

14、可选配远传水表，实时统计用水量信息，可在远程APP端实时监测。

15 、需具备PLC智能人机控制功能，系统运行状态及重要运行数据可实时在线监视；自动液位保护、水满自动停机、高低压保护、漏水检测、过流过载保护功能；水质在线监测，超标后，显示报警信息，并自动排放。

16、需采用化学消毒结合紫外线回路杀菌工艺，输送管道采用循环方式，有效避免细菌滋生。

*17、需采用缓闭缓开式设计，减少水锤效应和探头堵塞风险，大大降低设备故障率。

全自动干式荧光免疫分析仪技术参数：

*1、检测速度需≥100 测试/小时。

2、需采用时间分辨免疫荧光法的技术原理。

3、需采用免疫荧光干式定量检测方法。

4、需有自动识别样本条码功能，并配备激光条码扫描器。

5、试剂存储耗材可达100 份。

6、需具备4 通道检测功能，可进行任意检测项目组合。

7、需配备压力传感液面感应取样系统。

*8、可不停机随时更换试剂。

*9、可进行不间断样本上机。

10、进样方式需满足：样本全自动进样，支持原始管（无盖帽）、不同规格子弹头、阳普管自动上机。

11、血清、血浆、全血，微量末梢等血样本类型均可使用。

*12、需包含以下测试项目：ST2、NT-proBNP、NT-proBNP/ST2、BNP、Tn-I / CK-MB /Myoglobin 三项联合、TnI、Tn-T、CK-MB、Myoglobin、D-Dimer 、IL-6、CRP（含 HsCRP+常规 CRP）、PCT、PCT Plus、SAA、CRP/SAA 联合、总βHCG、孕酮、AMH、钙卫蛋白、胃蛋

白酶原Ⅰ/Ⅱ、胃泌素 17。

*13、项目检测范围需满足：ST2：2 ng/mL～400 ng/mL； NT-proBNP： 10.0-30000.0pg/mL； NT-proBNP/ST2 ：NT-proBNP ： 10  – 30000pg/mL  ST2 :2 – 400ng/mL; BNP ： 5-5000pg/mL;   Tn-I/CK-MB/Myoglobin 三项联合：TnI:0.01-100.0 ng/mL 、CK-MB： 3.0-100.0 ng/mL、 Myoglobin：5.0- 500.0 ng/mL; Tn-I：0.01ng/mL～100 ng/mL； Tn-T：10-10000.0 pg/mL; CK-MB：3.0-100.0 ng/mL； Myoglobin：5.0- 500.0 ng/mL； D-Dimer：50 ng/mL～20000 ng/mL；IL-6 ：2-2500pg/mL； CRP：0.5-200mg/L；PCT： 0.1-100ng/ml ； PCT Plus ：0.01-50.0ng/mL；SAA：5.0-300.0mg/L； SAA/CRP 联合： CRP:0.5-200mg/L、SAA：5.0-300.0mg/L； 总βHCG：5-50000mIU/mL； 孕 酮：1.20-200.00 nmol/L (0.38-62.89 ng/mL)；AMH：0.02-10.00ng/mL；钙卫蛋白：10.00 – 2000.00mg/kg；胃蛋白酶原Ⅰ/Ⅱ:2-200ng/mL、1.5-150ng/mL；胃泌素 17：1pmol/L～50pmol/L。

14、需具备美国 Critical Diagnostics 公司正式授予的 ST2 专利使用权。

15、仪器需自带质控模式，附带精准温控功能；并配备厂家配套质控品。

16、质量控制需满足：试剂附带 ID 芯片，内置稳定标准曲线。

17、需支持 LIS/HIS 系统双向连接，支持单机传输电脑打印机打印，仪器需自带热敏打印功能。

18、可通过SD卡升级，保持版本更新。

19、传输方式需满足：有RS-232 串行通讯端口、≥4 个 USB 端口、LAN 端口。

20、需配备操作屏≥10.1 英寸触摸彩屏，方便操作。

牙科综合治疗机技术参数：

1、需采用220V±10％50Hz的电源，输入功率达到800VA。

2、需为间歇工作制，连续加载时间不超过15min，持续率不超过60％。

3、需配备以下位置的熔断丝，并满足：总网电源为RFl—20500～204A；控制板处为RFl—20500～20lA；LED观片灯处为24V～7VA；口腔灯处为10.5V11.5V12.5V～55VA；电机处为24V～200VA；加热器处为24V～200VA。

4、治疗机各部件的运动范围需满足：牙科椅(座垫中心)需在400mm～720mm；靠背转角需在12°～78°；器械横臂转角需达到90°；平衡弹簧臂需达到180°，上下移动范围需达到400mm；器械盘转角需达到90°；旋转痰盂旋转角度需达到90°；灯臂转角需达到300°，上下移动范围：460mm；手术灯转角需达到270°；助手臂转角需达到90°；助手臂挂架盒转角想达到90°。

5、气源气压需>0.55MPa，流量需>50L／min。

6、水源水压需在0.2～0.4MPa，流量需>10L／min。

*7、需配备稳固的手术椅架，可有效避免患者坐、躺时搓衣服、推背的不适感觉，运行更平稳舒适；同时，椅架需采用全电泳防锈处理，长期运转不会生锈产生异响。

8、手术椅需为单扶手设计，方便患者上下和躺卧。

9、手术椅架需配备升降撑杆，运行更具稳定性。

10、手术椅需标配双关节内凹头枕，方便医生操作，可适用于老人、小孩、轮椅患者。

11、手术椅需配备上下低噪音电机，静音、舒适、稳定、无抖动，消除牙椅运动时的顿挫感，极大的提高了舒适性，在治疗时保持静怡的环境。

12、手术椅需使用微动开关实现程序椅位记忆控制，更精准、更可靠。

*13、可进行主控、副控四手操作，最大限度满足医生、护士对设备操作的要求；需具备简洁智能的主控/副控设计，需为亚克力控制面板设计，耐用易清洁；需配备多功能操作面板，可控制椅位升降仰俯、冷热水、冲痰、观片灯等功能，可任意设定冲痰时间及漱口水水量。*14、需具有术后清洁椅位，可一键自动升高、自动关闭口腔灯、自动冲痰盂，方便冲洗干净且无杂质积水在管道上，避免产生异味和堵塞造成排水困难。节省医生的时间，提高工作效率，还能避免遗漏杂物在靠背下清理不干净。

*15、需为全电脑控制电路的集成系统，可最大限度的将整机电器控制部份集成一体，使之更高效实用，整齐明了，易于维护；需配备安全防护罩，使整机随时处于安全状态。

*16、需配备 LED观片灯，靠近医生与患者，方便观察、沟通，不会被碰坏，需为直流供电发光。

*17、需配备注塑器械盘，结实耐用散热效果好，保障电子设备如电动马达、洁牙机的使用。

18、需采用进口的TDS水气管路，不容易老化。

19、需配备大型防摔手机挂架，可90度旋转，适应医生不同的角度操作习惯，直接把手机送到医生最顺手的位置，很大程度上节约了医生的治疗时间。

20、手机管需采用纯硅胶外套和内管，不老化不变硬。

21、需配备豪华型转臂，需为器械臂气控锁按钮与治疗台拉手整体设计。

*22、手机挂架需为高位设计，避免工具盘低位使用时手机管与地面的接触，确保卫生。

23、器械盘需可旋转，可适应不同的医生操作习惯。

*24、需为内藏式蒸馏水，可实现纯净水/自来水之间的转换，更安全放心，方便实用，配备集成调节开关，操作更简单。

*25、需配备组合式纸巾盒，最大限度为医患提供方便，患者可将随身携带的手机、钥匙等物件，放置在搁物盘内，可按需随手取、放纸巾及漱口杯，使医生可更专注于治疗。

*26、需配备吸唾过滤器，可拆卸带开关强弱吸铝合金接头。

27、需配备旋转陶瓷痰盂，可90度旋转，可方便拆卸清洁消毒便于清洗。

28、需采用进水口带过滤网式电磁阀，最大限度的避免了水垢和其它污物进入电磁阀，造成漱口水，冲痰盂不出水或者关不住水。

29、需配备电脑漱口水控制系统，均可实现一键操作，只需一按漱口键，痰盂自动冲。

*30、需具有水、气、电分离设计，布线清晰，方便检修，侧箱为双开门系统，保障电器元器件不受潮老化。

31、需具备强弱吸唾系统，可快速拆装，方便清洁，消毒，并内置过滤网，采用最卫生的旋拔式设计，方便清洁保障管路通畅。

32、需内置不锈钢恒温漱口水系统，采用２４V低压304不锈钢恒温加热器，给水恒温、安全、低压。

33、需配备欧盟CE标准无缝注塑全封闭机箱，可有效防止液体进入机箱内部，保护内部结构及零件，全面符合欧盟电气安全。

*34、需具备无极调光口腔灯，为三旋转轴设计，医生可根据工作需要黄白光切换，可强弱光无级感应式调节，适应不同的治疗需求，需采用进口灯珠，高流明、低光衰、高显指，接近自然光舒适、环保耐用。

35、需配备全铝灯臂，采用倒吊式全铝灯臂，操作轻巧，随放随停。

36、助手操作部分需采用专业的四手操作设计，助手位器械需采用轻触式气控设计，保障稳定的同时医生的操作也非常轻便，可控制冷、热漱口水，冲痰，椅位升降仰俯。

37、需具备品牌三用枪、可拆卸式强弱吸、预留内置式光固化接口、内窥镜接口。

38、助手位活动臂可三关节调节，旋转角度180度，满足不同操作位需要。

*39、需配备多功能组合式脚踏开关.

40、多功能集成脚控开关可控制设备的升降仰俯运动。

41、脚踏开关可设置手机喷水/无水操作，方便医生操作，无需来回调节水量开关。

42、脚踏开关可控制漱口水/冲痰盂开关。

43、脚踏开关需设置有吹屑键，提高医生操作效率。

44、脚踏开关需为大踏板按压式设计，操作无噪音，控制阀寿命长。

45、牙科椅需具备紧急制动安全设计，在牙椅运行中，按任意操作键即停止运行，保障安全。

46、牙科椅需具备一键急救椅位设计，出现过敏性休克或昏迷时，能快速达到-9度急救位置进行自苏醒或人工急救操作，避免因慌乱造成意外事故发生。

喉镜技术参数：

1、需具备光纤喉镜的手柄，并采用网纹设计，防止操作者有汗或水导致滑落。

*2、需采用冷光源设计，灯泡光源必须在手柄灯座内，可通过光纤光亮，需采用氙气灯泡，使光源更亮，麻醉师和操作医生看的更清楚。

3、需采用可更换光纤导管的设计，经济、环保，配备高品质的不锈钢，表面经过亚光处理，防止光线反射。

*4、需配备强大的光纤线束，放置不小于5500束极光米以上线束。

*5、光纤导管直径需达到4mm，光纤传导测量距离需≥35mm，可在134℃高压进行4000次以上消毒。
6、需配备≥6片叶片，尺寸可选。

7、手柄数量需≥1个。