南宁市第二人民医院采购设备技术参数

麻醉视频喉镜技术参数：

- 1、需具备手柄、显示器、支持杆（需包含摄像头和光源）。*2、主机、手柄和支撑杆需为一体式设计。*3、主机需采用铝合金材料，产品轻便又能保证其强度，握持舒适。*4、主机需具备复位功能，按键需为隐藏式设计，做到美观又防止误操作。*5、需具备一键拍照摄录功能，且按键需位于手柄正上方，拇指可轻松触及，方便操作。*6、镜片材质需为医用高分子材料，镜片前端需有特殊防雾功能。*7、需配备≥3寸高清广角显示屏，需阳光下可视，色彩还原度好，高对比度，全视角，耗电量低，响应速度快，呈现的运动画面流畅。8、屏幕可前后左右四向旋转，旋转角度需满足：前后在0º～130º，左右需在0º～270º。9、显示分辨率需达到960×480以上。10、需具备AV输出接口、数据导出和充电接口。11、需具备数字化摄像系统，像素需≥200万。12、照度需≥1000lux。13、鉴别率需≥3.721p/mm。14、观察视角需≥60°。15、景深需在20～100mm。16、充电器输入需满足：100～240V和50/60Hz。17、充电器输出需满足：5V,2000mA。18、需配备原装电池，电池容量需≥2600mA。19、电池充电时间需≤4h。20、电池放电时间需≥5h。*21、需配置4种一次性喉镜片，需满足以下条件：L成人、XL成人大号、SLOT-L成人卡槽式、SLOT-XL成人大号卡槽式。*22、喉镜片长度需满足以下条件：L（112mm）、XL（120mm）、SLOT-L（112mm）、SLOT-XL（120mm）允差±10%。产品需通过ISO13485质量体系认证

24、产品需通过欧盟CE认证。