南宁市第二人民医院采购设备技术参数

人体成分分析仪技术参数：

1、需采用多频率生物电阻抗测量法（BIA法）的工作原理。2、需能进行5个节段(包含右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)的测量。3、需配备8点接触式电极。4、测量频率需有5kHz、50kHz、250kHz。5、测量电流需≤350μA。6、测量时长需≤40秒。7、需配备≥7寸LCD液晶触摸屏，分辨率需≥800*480ppi。8、输出指标需包含以下内容：总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪阶段、体重控制、体型判定、营养评估、肌肉评估及结果打分等。9、可对上下肢分别进行肌肉平衡和不平衡评估；对上下肢分别进行肌肉不足、正常和发达评估。*10、需采用体脂肪量、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪阶段四个指标进行肥胖综合评估，并提供正常范围参考值。*11、需包含以下体型判定：隐形肥胖、脂肪过量、肥胖、低体重、标准体型、超重肌肉型、低脂肪低体重、低脂肪肌肉型、运动员型九种体型判定，并采用坐标轴图示。12、需支持专用模板报告和通用A4打印纸报告这两种输出报告模式。*13、需提供日常、低、中、高四种不同运动量的推荐建议方案。14、需具备USB, RS-232这两种通信接口。*15、阻抗测量范围需在20-1200Ω,误差需≤3%，并提供检测报告证明材料。16、体重测量范围需在5-250kg范围。17、身高支持输入范围需在90-220cm。18、年龄支持输入范围需在1-99岁。*19、需提供分析仪的医疗器械注册证。*20、需提供电脑管理软件及相应著作权证，便于系统上位机电脑控制和系统对接。