南宁市第二人民医院采购设备技术参数

全自动血液细胞分析仪技术参数：

1、血液分析需采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测需采用胶乳增强免疫散射比浊法。2、报告参数需≥38个，三维散点图需≥3个。*3、单机检测速度需满足：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA ≥100样本/小时。*4、进样方式及用血量需满足：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CD+CRP用血量≤37μl，末梢全血检测CD+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CD+CRP+SAA用血量≤20μl。5、需配备自动进样器，自动进样器内轨需具备回退功能，可配备开放进样或封闭进样装置。*6、需具备末梢全血自动批量检测模式，并支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢全血采血管。7、末梢全血预稀释模式需能进行白细胞五分类、有核红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。8、需具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；并具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。9、需具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。10、需具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测。11、需配备原厂中文报告及数据处理系统，主机需自带≥10寸的彩色液晶触摸屏。12、血液分析线性范围（静脉血）需满足：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L，血红蛋白：0-260g/L。13、血液模式空白计数需满足：白细胞≤0.1  109/L，红细胞≤0.02  1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5  109/L。14、CRP线性范围需在0.2~320mg/L。15、SAA线性范围需在5~350mg/L。16、全血CRP检测时可修正红细胞、白细胞、血小板的干扰。17、可根据科室需求升级成血液分析流水线。18、能提供原厂配套的CFDA注册的质控物和校准物，并提供校准物溯源性文件。19、需免费提供实时在线网络室间质量控制系统，可实现实时仪器功能监控和远程维护功能。