南宁市第二人民医院采购设备技术参数

生物安全柜技术参数：

1、需达到安全柜类型A2型以上，有30%外排，70%循环。

2、外部尺寸需≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm。

3、内部尺寸需≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。

4、台面距离地面高度需≥750mm，尺寸可根据要求订制修改。

5、风速需满足：平均下降风速需达到0.33±0.025m/s；平均吸入口风速需达到0.53±0.025m/s。

6、系统排风总量需≥520 m³/h。

7、额定功率需≥1850W，包含操作区插座负载。

8、噪音等级需≤67dB（A）。

9、照明需≥1000lx。

*10、过滤效率需满足:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%。

11、可供1—2人使用。

12、人员安全性需满足：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 。

13、产品安全性需满足：菌落数≤5CFU/次 。

14、交叉污染安全性需满足：菌落数≤2CFU/次。

15、柜体需采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化。

16、安全柜裸露工作区三侧壁板需采用优质304#不锈钢一体化成型，内部可清洗部位需采用≥8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁。

17、工作区需采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计，保护性好、性能安全。

18、工作台面材质需为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理。

* 19、脚轮与支架需为一体化设计，即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平。

20、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改。

21、结构设计需合理，过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行。

* 22、前窗玻璃需采用双层夹胶防爆安全玻璃，即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护操作人员及实验的安全。

* 23、需配备≥4.7寸LCD的液晶显示屏，全参数均可显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然。

* 24、可用脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全。

25、安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，减少使用者与安全柜的直接接触，保护使用者的人身安全。

26、需具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，节省工作时间，提高工作效率。

27、安全柜内加压到500Pa，需保持30min后气压不低于450Pa。

28、前窗需具备气流隔断功能，防止气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全。

29、风机的电机在安全柜正常运行下不调整电机的速度，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%。

30、需具备玻璃门不在安全高度的报警功能，玻璃门安全高度需为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警。

31、需具备过滤器压力超高报警功能，当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警。

32、需具备过滤器失效更换报警功能，当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警。

33、需具备气流波动报警功能，当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，有声光报警。

34、对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害。

35、需具备安全柜风机与玻璃门互锁功能，当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加安全柜的使用寿命。

36、需具备紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁功能，当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，保护操作人员的安全。

37、需通过ISO9001质量管理认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485及CE认证

38、需有国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证。

39、需具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告。

电动子宫切除器及配套手术器械技术参数：

1、需使用~220V、50Hz的电源电压。

2、输入功率想达到50VA。

3、输出电压需在8V~24V。

4、转速需到达80r/min~220r/min。

5、输出扭矩需达到15N·cm。

6、需采用间歇加载连续运行的运行模式，加载2min，间歇2min。

7、熔断器需满足×2 FIAL250V F3AL250V。

8、整机噪音需≤60db(A)。

9、使用环境温度需在5℃~40℃。

10、使用环境湿度需≤80%。

11、使用环境大气压范围需在760hpa~1060hpa。

*12、需配备以下器械：碎宫器、量棒、拔棒、穿刺套管、扩张器、引导棒、转换器、推结器、大小抓钳、举宫器、肿瘤钻、穿刺针、宫颈钳、控制器、电动马达。

举宫器技术参数：

1、头端应光滑、圆润，不得有锋棱、毛刺和裂纹等缺陷。

2、各连接、焊接部位的固定应牢固可靠，焊缝平整、光滑，不得有虚焊、脱焊或堆焊现象。

3、螺钉在相应的部位上应紧密配合，不得有松动、脱落现象。鳃轴螺钉应牢固的被固定，工作时也不得跟动。

4、与患者接触的金属部分需采用符合304号钢材料制造，举宫杯需采用聚四氟乙烯制造，保证安全。

5、进入人体部位的举宫杆、举宫棒、钻头等表面粗糙度Ra值需<0.2μm，其余部位需≤1.6μm。

6、各部位应装卸操作方便，无卡滞现象。

7、器械的耐腐蚀性能应符合 YY/T0149-2006 中 5.4b级的规定。