南宁市第二人民医院采购设备技术参数

电子内窥镜图像处理器技术参数：

- 需具有有效的医疗器械注册证。

- 2、需包含箱式推车、图像处理系统、灌流装置、吸引装置、脚踏开关。

3、箱式推车需具备一键开机功能，可同时开启监视器、图像处理系统、灌流装置和吸引装置电源开关。

4、箱式推车的台车悬臂可水平旋转角度需≥180°，显示屏左右旋转角度需≥180°。

5、箱式推车需具备污物储存设计，保证手术安全卫生。

6、箱式推车底部需配备四个万向轮，滚动灵活，无卡死现象，有锁定装置。

*7、需配备专用医用监视器，≥21.5 英寸，宽高比 16:9，分辨率需支持1920× 1080，菜单语言兼容中英文。

8、图像输入端口及数量需满足：DP1.2*1；HDMI1.4*1；USB 端口：USB 2.0 TYPE B*1(带锁) 。

9、监视器的视角需达到178°，亮度需达到350nits，对比度需达到1000：1，色域 NTSC需≥ 72%，支持色彩位数需达到8bit。

10、操作面板需为全触屏控制，支持图像调节，显示设置功能；需支持统计流量数据归零、校准功能；支持手动白平衡，拍照和录像等。

11、操作面板显示器需≥10.0 英寸，最大分辨率想达到1024×600，亮度需达到300cd/m2。

12、图像处理器需支持拍照、录像，USB 储存及回放功能，文件系统格式为 FAT32，分辨率 需达到1280×720，60 帧。

13、图像处理器输入信号需为MIPI× 1，输出信号需为HDMI×21。

14、图像处理器配套图文工作站需支持打印诊断报告。

灌流装置、吸引装置

*15、灌流装置、吸引装置需为膨宫吸引双泵联动，采用步进电机设计，可实现连续对流，手术视野更清晰。

16、灌流装置需具有过压减压功能，当灌流装置实际压力大于设置压力 15mmHg时，灌流装置自动反转泄压。

17、灌流装置需具有过压报警功能，当灌流装置实际压力大于设置压力 15mmHg，允差为±2.5mmHg，灌流装置报警功能启动，蜂鸣器报警。

18、灌流装置需具有压力监测、流速监测及流速统计功能。

19、灌流装置需配备冲洗管(膨宫管)，冲洗管(膨宫管)内径需达到6.4mm，管壁厚需达到3.2mm，冲洗管长度需达到225cm，并支持高温高压灭菌。

20、吸引装置可分为低速与高速，低速需达到130ml/min、高速需达到400ml/min。

21、吸引装置需配备吸引管，内径需达到6.4mm，管壁厚需达到3.2mm，吸引管长度需达到115cm。

*22、脚踏开关可开启、关闭灌流装置以及调整吸引装置低速、高速，且应具有防水功能，防水等级需达到IPX8。