南宁市第二人民医院采购设备技术参数

宫腔镜技术参数：

- 1、可用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等。 *2、需具有7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作。*3、需具备超广角镜头，视场角想达到90°，景深需在3mm-100mm，视向角需达到30°。4、插入部工作长度需达到200mm，插入部最大宽度需达到5.4mm，免扩宫。5、插入部前端需为圆滑无创设计，减少对宫颈口的损伤，方便进入宫腔。6、可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等。7、镜鞘为一体化设计，含无创末端，与内窥镜为联体设计，镜体更细，进出水更通畅。8、器械插入口需为喇叭形，方便器械进入。*9、需内置密封帽，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，可自动闭合操作通道，可顺利通过输卵管疏通导丝等术中耗材，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔。10、进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕，方便医生操作，避免宫颈口损伤。11、进出水通量需达到国标2倍以上，在100mmHg压力下，水流量需达到388mmL/分钟，在120mmHg压力下，水流量需达到440mmL/分钟。12、镜面需具有防反光设置，管鞘内需有安全保障的绝缘层。13、可与医院现有设备配套使用。

生物显微镜技术参数：

1、可适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行。2、需配备符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。*3、需具备无限远光学矫正系统，齐焦距离需≤45mm。4、载物台需为钢丝传动模式，无齿条结构，尺寸需达到120 x 132mm；行程需达到76mm（X）x 30mm（Y）。5、需有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。6、需配备带有孔径光阑的阿贝聚光镜，需带有蓝色滤色片。*7、需具备照明系统，配有≥20000小时寿命LED光源。*8、观察筒需满足：瞳距调整范围在55-75mm， 倾斜角度需达到30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度需≥432.9 mm，视场数需≥20。9、想配备10X的目镜，带眼罩，视场数需≥20。10、需配备与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。*11、物镜需满足以下条件：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）。12、需配备专业的成像系统。13、成像系统需采用进口芯片，最高分辨率需达到2000万像素（5440x3648）。 14、成像系统曝光时间需在0.1ms~15s。15、成像系统G光灵敏度需达到462mv with 1/30s。16、成像系统实时帧速可有：15@5440x3648；50@2736x1824；60@1824x1216。17、成像系统需具备USB3.0的数据接口。18、成像系统色彩空间需为RGB形式。19、成像系统图像采集需支持TWAIN和DSHOW接口，界面直观，操作容易，使操作员更加容易的集中精力关注生物试验过程。20、成像系统需具备自动和手动的曝光控制模式。21、成像系统可在图像上添加注释等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位。22、成像系统需具备图像编辑功能，可以调节亮度、对比度，还具有图像复制、剪切、旋转，翻转等处理功能；方便地对图像添加伪彩色等功能。23、成像系统可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系，标尺位置、粗细、字体大小、字型、颜色等任意选择；可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，便于后期分析处理.24、成像系统可进行自动拼图和景深扩展（EFI）处理，可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像。25、成像系统可实时拼接功能允许在视频模式下进行实时拼接，操作员可以获得拼接区域的全景，并且当视频模式中的图像正在更新时，拼接结果可以立即更新；实时EDF景深扩展，将不同焦平面的实时图像较清晰部分替代不清晰的部分，从而得到一张实时大景深的清晰图片。26、成像系统需具备分割和计数功能，数据可输出到Excel。27、成像系统可进行单帧图像、序列图像采集，动态图像录像，支持延时拍照，需支持BMP、JPG、ICO、PNG、TIF、GIF等各种图像格式。28、成像系统需具备彩色荧光合成功能，将多个荧光单色图像合成为一幅复合彩色图像；允许对各通道图像的像素位置进行微量调整。29、成像系统需具备快捷生成实验报告的功能，可一键实验报告制作，可以从相机、图像文件直接生成实验报告，实验报告模板可根据科室要求进行编辑定制。

病人监护仪技术参数：

*1、需为模块化监护仪，主机集成需内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG等任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。2、整机需为无风扇设计，防水等级需达到IPX1或更高。 3、需配备≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率需达1280*800像素或更高，有≥10通道波形显示。4、屏幕需采用最新电容屏非电阻屏。5、显示屏可支持亮度自动调节功能。6、屏幕需为倾斜10~15度设计，便于临床团队观察和操作。7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。8、需内置锂电池，为插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池需支持监护仪工作时间≥4小时。*9、ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度需达到防除颤CF型。10、主机工作大气压环境的范围需在57.0~107.4kPa。11、主机工作温度环境范围需在0~40°C。12、主机工作湿度环境范围需在15~95%。13、可配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏。*14、需支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。15、心电算法需通过AHA/MIT-BIH数据库验证。16、心电波形扫描速度需支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s这几种。17、需支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示。18、需支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。19、QT和QTc实时监测参数测量范围需在200～800 ms。20、需支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。21、需提供SpO2,PR和PI参数的实时监测功能，可适用于成人、小儿、新生儿。22、需支持指套式血氧探头，达到IPX7的防水等级，需支持液体浸泡消毒和清洁。23、需配备无创血压测量功能，适用于成人、小儿、新生儿。*24、需具备手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。25、无创血压成人测量范围需满足：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。26、需具备辅助静脉穿刺功能。27、需支持升级到4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人、小儿、新生儿。28、需支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。29、需支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护人员快速管理患者报警需求，产品用户手册需提供报警限自动设置规则。30、需具备肾功能计算功能。31、需具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。32、需支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，并支持选择不同趋势组回顾。33、需有≥1000条的事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。34、需有≥1000组NIBP测量结果。35、需有≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。36、需支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能。37、需支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。38、需支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。39、需支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。40、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。41、需提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。42、需具备计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。43、需支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。44、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

注射泵1技术参数：*1、需有流速模式，时间模式、体重模式、剂量模式、药物库、切换模式、编程模式、间断模式、微量模式、梯度模式等注射模式。2、需能使用5、10、20、30、50（60）ml并满足GB15810-2001的一次性使用无菌注射器。可预置≥8种注射器品牌（贝朗、保安、威高等）。3、注射精度需在±2%。*4、需具备以下注射速度：5ml 注射器：0.1-150ml/h； 10ml 注射器：0.1-300ml/h；20ml注射器：0.1-600ml/h；30ml 注射器：0.1-900ml/h； 50（60）ml 注射器：0.1-1800ml/h；最小步进需为0.01ml/h。*5、预置量可在（0～9999.99）ml，最小步进需为0.01ml。6、累积量需在0-36000 ml范围内。*7、KVO速度需在（0，0.10～10）ml/h，最小步进需为0.1ml/h，0可表示关闭。8、BOLUS流速需满足：5ml 注射器：0.1-150ml/h；10ml 注射器：0.1-300ml/h；20ml注射器：0.1-600ml/h；30ml 注射器：0.1-900ml/h；50（60）ml 注射器：0.1-1800ml/h；最小步进需为0.01ml/h。9、冲洗速度需满足：5ml 注射器：100ml/h；10ml 注射器：200ml/h；20ml注射器：400ml/h；30ml 注射器：600ml/h；50（60）ml 注射器：1200ml/h。*10、需具备12挡的阻塞压力调节。11、需能储存不少于50000条历史记录。12、需具备以下声光报警功能：阻塞、注射器脱落、开合异常、接近完成、注射完成、交流掉电、电池供电、电量低、电池耗尽、忘记操作、药物将近、推空、品牌错误、定时关机、待机结束、压力错误、电位器异常、电池故障、设备异常等。13、需具备以下功能：Anti-Bolus、防止误关机、药物库、防反转检测功能、双CPU监控、按键锁、WIFI功能等。14、可选配护士呼叫功能。15、安全等级需达到I类CF型，IP×23（防溅水）。16、功率需达到70VA。17、外形尺寸需≤300*262.5*169.5（L*W*H）mm，方便存放。18、电源需为：交流电源：100-240V 50/60Hz ；直流电源：DC12V±1.2V。19、环境条件需满足：环境温度：5℃-40℃，相对湿度：20%-90%。20、可在86.0-106.0 kPa大气压力下运行。注射泵2技术参数：

*1、需具备以下注射模式：流速模式、时间模式、体重模式、剂量模式、药物库、切换模式、编程模式、间断模式、微量模式、梯度模式等。2、需能自动识别5、 10、20、30、50（60）ml注射器；可预置多种常用注射器品牌，可根据需求自定义≥20种注射器品牌。3、注射精度需在±2%。*4、注射速度需满足：5ml 注射器：0.1-150ml/h；10ml 注射器：0.1-300ml/h；20ml注射器：0.1-600ml/h；30ml 注射器：0.1-900ml/h；50（60）ml 注射器：0.1-1800ml/h； 最小步进0.01ml/h。5、预置量需在（0～9999.99）ml，最小步进为0.01ml。*6、累积量需在0-36000 ml范围内。*7、KVO速度需满足：（0，0.10～10）ml/h，最小步进0.1ml/h，0可表示关闭。

8、BOLUS流速需满足：5ml 注射器：0.1-150ml/h；10ml 注射器：0.1-300ml/h；20ml注射器：0.1-600ml/h；30ml 注射器：0.1-900ml/h； 50（60）ml 注射器：0.1-1800ml/h； 最小步进最小步进0.01ml/h。9、冲洗速度需满足：5ml 注射器：100ml/h； 10ml 注射器：200ml/h；20ml注射器：400ml/h；30ml 注射器：600ml/h； 50（60）ml 注射器：1200ml/h。*10、阻塞压力需满足：具有动态压力显示功能，实时显示压力，压力12档可调。11、需能储存不少于49500条历史记录。12、需具备以下声光报警功能：阻塞、注射器脱落、开合异常、接近完成、注射完成、交流掉电、电池供电、电量低、电池耗尽、忘记操作、药物将近、推空、品牌错误、定时关机、待机结束、压力错误、电位器异常、电池故障、设备异常、注射器错误等。*13、必须具备可叠加三通道、四通道、多通道泵，又可拆分为单泵使用的组合功能。14、需具备KVO静脉畅通、快速注射、Anti-Bolus、防止误关机、药物库、防反转检测功能、双CPU监控、按键锁功能。15、需能选配护士呼叫，WIFI功能 ,专用管功能。16、安全等级需达到I类CF型，IP×24（防溅水）。17、功率需达到35VA。18、外形尺寸需≤230*137*139（L*W*H）mm（不含紧固夹），方便存放。19、需能使用交直流电源，并满足：交流电源：100-240V 50/60Hz 、直流电源：DC12V±1.2V。20、需使用Li-Polymer 7.4V 1900mAh以上的电池，以5ml/h的速度连续工作时间需大于5小时。21、需能工作在环境温度：5℃-40℃，相对湿度：20%-95%，大气压力：86.0-106.0 kPa环境下。