南宁市第二人民医院采购设备技术参数

光固化机技术参数：

1、电源需满足：输入在 100-240V～、50Hz/60Hz；输出达到DC 5V/1A。2、需配备内置电池，容量需≥3.6V/1400mAh。

3、需具备高光强模式、标准模式工作模式。

4、光照强度需满足：高光强模式下在2300-250mW/cm2；标准模式下在1000-1200mW/cm2。5、导光棒光学有效面积需达到50mm²。6、波长需在385nm-515nm。   7、外形尺寸需≤240mm×25mm×25mm，方便科室存放。 8、需为间歇运行的运行模式。

- 全自动切割机技术参数：可用于医院各类医疗物品灭菌前包装卷袋的切割。

2、需采用连续的快速自动切割方式，可多卷同时切割，速度快、效率高、尺寸控制精确、操作方便。3、需具有计数及相关信息储存功能。

4、外形尺寸需≤600x300x220mm ，方便存放。

5、切割最大宽度需≤400mm。

6、切割长度需≥50mm 。

7、切割速度需达到20±0.5m/min 。

8、可工作在10~40℃的环境下。

9、需使用220V±10% 50Hz 的交流电压。

10、功率需≥100W 。

11、最大电流需≤3.2A 。