南宁市第二人民医院采购设备技术参数

流式细胞仪技术参数：

*1、需采用≥488nm的固态激光器，可同时激发至少四种荧光染料，激光功率需≥40mW。2、需为空间立体激发模式，固定光路无需调节，光学系统整体需为温控模式。3、光路需为直线设计，光学滤色片可以随实验需求进行更换。4、设备内部需配备有雪崩光电二极管（APD），提高光电转换效率。5、荧光检出限需满足：FITC≤200MESF，PE≤100MESF。6、仪器检测分辨率需满足：FSC≤2.0%；FL1(FITC) ≤2.0%；FL2(PE)≤2.0%。*7、测试携带污染率需≤0.5%，每个测试完成后无需单独消耗专用清洗液均可自动清洗流动室样本针，避免交叉污染。8、需兼容体积法与微球法绝对计数。*9、需采用注射器进行上样，方便科室观测。10、需兼容多种离心管与流式细胞管。11、需具备四档以上的不同速度样本上样模式，可根据实际样本处理要求选择不同档。*12、需配备自动上样系统，可适配≥40个流式管或者1.5/2.0mL EP管和96孔板。13、需支持在线与离线补偿。*14、需全中文软件操作界面，分析软件需为开放式软件，可自由安装在任何电脑上，方便数据共享和分析。15、单软件可同时支持数据采集与数据分析并可在软件上编辑报告，无需特殊操作软件即可以直接生成FCS文件。16、操作系统需支持微软WIN7或WIN10系统。17、需拥有国内医疗器械注册证及产品生产许可证，在国内有生产场地。18、设备及配套鞘液需有CE认证并提供在欧盟成员国的登记注册回执。19、主机可以放置在单人洁净台内进行测试操作。20、设备需具备单独清洗程序，关机时无需配套专用关机液，降低设备运行成本。