南宁市第二人民医院采购设备技术参数

血气电解质分析仪技术参数：

- *1、测量项目需包含：pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Hct、Lac、Glu，各参数可根据需求自定义灵活组合，在不需要进行某项测试的操作或某项测试发生故障时可关闭,不影响其它指标测定。计算项目需包含：pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3、SBC、BE、BEecf、TCO2、sO2%、P50、AG、A-aDO2、Rl、TCa、nCa，THb(c)。

测量项目和计算项目需≥42项。*4、试剂包需为独立包装，规格需在25测/包～2000测/包范围内，可上机最长达45天；可在室温环境下存储，有效期最长可达9个月；需配备独立一体化清洗包，上机有效期需≥60天，不受测试次数限制，用完为止。5、需具备月抛干式微型乳酸/血糖一体化电极，可常温运输，上机有效期需≥30天，不限制测试次数，并可单独更换和使用。6、长时间异常断电、插拔传感器和试剂包不会造成试剂包和传感器等失效。7、需配备≥12.1寸的TFT全彩色液晶触摸屏，需支持中文病人信息输入，字库容量需≥15000汉字。8、需提供配套的血气质控，二维码扫描可自动输入质控批号、靶值等信息。9、需支持无线WIFI， 4G网络。10、仪器注册可选自动质控功能，并支持三水平质控品。11、需内置视频教学和操作导航，并配有语音，方便操作人员随时学习。12、只有做相应测试项目才消耗对应项目的测试数。*13、可进行多种项目组合，可做动脉&静脉血气组合，并计算出ScVO2% 和PCO2 gap等参数。14、需内置诺莫图和自动智能专家辅助诊断分析系统。15、样品、试剂均需具备预热功能，样品需恒温在 37±0.2℃。16、需内置多种质控规则，能存储≥1个月的质控图和质控记录，并支持质控数据打印和导出。17、安瓿瓶质控品和动脉采血针进样不需要适配器，采样针内、外壁可自动清洗。