南宁市第二人民医院采购设备技术参数

听力筛查仪技术参数：

1、需采用噪音加权平均法进行评估，有效信号峰值计数。2、需采用非线性短声的刺激声。3、刺激声强度需在70-84 dB SPL (45-60 dB HL)范围内，自校准因耳道容积而异。 4、刺激速率需≤ 60 Hz。5、频率范围需在1.5 - 4.5 kHz。6、可显示：统计波形、测量进度、 TEOAE 检测水平、噪音水平。7、可选配可充电电池。8、需配备彩色液晶中文触摸屏。9、显示屏需≥3.5 in。  10、显示屏分辨率需≥240 x 320 像素。 11、背景光类型需为LED可调式。12、需具备电阻式触摸屏控制键，方便操作。 13、需内置扬声器，用于击键声和通过 / 参考提示。*14、需为中文语言模式,可选择≥5 种语言。15、可存≥50个测试数据，数据通过专用的打印机直接打印中文报告。 16、可在温度范围：10 – 40°C (50 – 104°F)；湿度范围：30-80 % 相对湿度，不结露；气压：600 hPa 到 1060 hPa环境下工作。17、预热时间需< 20秒,在寒冷环境中存放时可适当延长预热时间。18、电池容量需≥1800mAh。19、电池寿命可连续使用≥8 小时。20、需配备5级电量指示器。21、输出电压需≥5.0V。22、需配备OAE 探头。23、探头连接线需为柔韧屏蔽电缆，长度需≥120 cm。24、探头探针需≤3.3 mm Ø x 10 mm。