南宁市第二人民医院采购设备技术参数

医用离心机技术参数：

1、需为金属机箱，不锈钢离心腔，钢制保护套。

2、需配备有电子门锁，可设定自动/手动停机开盖方式。

3、需为微机控制，高清液晶显示、可进行触摸屏操作，快捷方便、显示直观。

4、需具有超速、不平衡、超温、开盖停机等多项保护功能。

5、需采用大功率交流变频电机，并配有高精度测速系统。

6、可设定启动计时/到达转速计时模式，需具有瞬时离心功能。

7、需具备≥10档升速曲线，≥10种减速曲线可供选择，可根据样本不同进行设置。

8、需采用软启动控制技术，可保证样本在升速过程中平稳的运行。

9、需具备停机防回荡技术，减速时分离面平整清晰，无二次悬沉现象。

10、需具备空气环路设计，可减小噪声和热量的产生。

11、可自由设定≥5级梯度离心程序。

12、需采用进口压缩机组，无氟制冷剂，高效环保，并具有一键预冷功能。

13、运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机。

14、需配备专用生物安全密封转子组件，有效防止离心过程中气溶胶溢出。

15、最高转速需达到4000r/min。

16、转速偏差需在±1%。

17、最大相对离心力需达到3400×g。

18、定时范围需在1-99min59s。

19、整机噪音需≤62dB（A）。

多体位康复训练床技术参数：

1、可工作在： 环境温度+5 ℃～+40 ℃；相对湿度：≤80%；大气压力：860 hPa～1060 hPa环境下。

2、 需采用AC220 V±22 V、50 Hz±1 Hz的电源。

3、外形尺寸需≤2020mm×650mm×490mm，方便科室存放。

4、床面高度调节范围需在490mm～770mm。

5、头板可进行翻转，角度需在-20°～40°范围内。

6、腿板可进行翻转，角度需在0°～40°范围内。

7、床板总尺寸需≤2020mm×620mm。

8、头板尺寸需≤360mm×620mm。

9、背板尺寸需≤530mm×620mm。

10、腿板尺寸需≥1050mm×620mm。

11、床板安全工作载荷需≥1700N。

12、升降床架的安全工作载荷需≥2200N。

13、输入功率需≥200VA。