南宁市第二人民医院采购设备技术参数

等离子双极电切电凝系统技术参数：

1、可适用于泌尿外科前列腺电切，膀胱肿瘤电切手术。

2、需具有等离子双极电切和电凝的手术功能。

*3、额定输出频率需≥350KHz，切割模式下额定负载需在150Ω±10Ω,最大输出功率需达到200 W±40 W，凝血模式下额定负载需在100Ω±10Ω，最大输出功率需达到100 W±20 W 。

4、工作状态显示需为LCD液晶屏显示，显示屏需≥5.6寸，可多界面同时显示：动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率等图形、字母和数字。

5、需具有自动识别不同代码(不同功能)双极电极的功能，并自动设定切割模式或凝固模式输出的默认功率，无需手调，并可增减与显示。

6、需符合高频手术设备安全要求GB9706.4-2009,符合内窥镜设备专用安全要求GB9706.19-2000。

7、需具有超负荷保护装置，当遇到过载时停止输出同时屏幕提示中文显示“过载”或英方显示“over current”字样。

8、需具有凝血模式或切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示。

9、需具有电极安装状态显示，未接上电极时闪烁显示。

10、主机无故障工作时间需≥1000h。

*11、电极需符合国家标准要求即医疗器械管理分类为Ⅲ类的医疗产品，为单环状自带正负极、电极与导线一体式双极电极。

12、需配备多种手术配套用的双极电极，包括环状、铲状、杆状、针状、钩状、滚状、电凝钩(腹腔镜用)等，其中杆状和针状需满足270mm、330mm、570mm三种规格长度。

医用冷藏箱技术参数：

1、需为立式单开门，双层玻璃门体，外层玻璃使用特殊Low-e材质，提升门体表面防凝露能力。

2、需为电子温控器控制，数字显示箱内温度，温湿度显示精度需达到0.1℃，出厂需预设在5℃，使箱内温度恒定控制在2℃~8℃范围内，调整增量需为0.1℃。

3、需具备超温报警、传感器故障报警的功能。

4、冷凝水可自动蒸发，无需人工操作。

5、需配备4个脚轮，两个固定底脚，方便移动与固定。

6、需具备产品具有医疗器械注册证。

7、门体需为带锁设计模式，且左下角有可加挂锁的锁扣，方便科室自行增加挂锁，增加储存物品的安全性。

8、内部需为多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间，需配备≥6个搁架。

9、蒸发和冷凝风机需为进口品牌风机，保证产品部件的质量和整机性能可靠性。

10、需自带温度记录模块，需默认≤6分钟记录一次数据，间隔时间可调，可以存储箱内温度数据10年，实现整个生命周期的温度数据可追溯。

11、需具备自动关门功能，防止开门后忘记关门。

12、需配有1个以上的测试孔，可方便科室对箱内温度进行监测。

药品阴凉箱技术参数：

1、需为风冷的冷却方式。

2、制冷剂需为无氟制冷剂。

3、功率（W）需≥420。

4、箱内温度需控制在8℃-20℃范围内，湿度范围需控制在35%-75%范围内。

5、有效容积需≥900L。

6、需为电脑板温控的温控方式。

7、需为LED数字显示温度值。

8、需配备有脚轮，方便移动。

9、需配备有外门锁扣，不能配挂锁。

10、搁板需可调整。

11、搁板需配备可插标识贴。

12、需具备高低温报警功能。

13、需实行微电脑控制模式，温度需均匀在±3℃。

14、需符合GSP认证需求。

15、风机能在低温环境及高温环境下运行。

16、搁架需有带插卡槽，同时需具有静音自锁滑轮设计，方便科室查找存储物品。

温湿度采集模块技术参数：

1、需为直流输出模块供电,同时所有采集模块应配有后备电池，能够在发生断电事故时保证采集模块仍然正常运行≥6小时，确保服务器能够检测到温度超限并及时报警。

2、现场温度采集模块需配备LCD液晶屏幕，能够显示实时温度、电池电量等信息，方便操作人员更好的维护系统监控系统运转。

*3、需具备ZIGBEE无线通讯模式，通讯频率需在2.4GHZ。

*4、温度采集范围需在-40℃～+85℃，湿度采集范围需在0%~100%,温度测量精度需达到±0.5℃；湿度测量精度需达到±5%。

*5、采集设备可自身存储数据，异常恢复后可实现断点续传。

6、出现异常时设备自身可实现声光报警。

生殖医疗中心七楼PGD实验室室内空调改造项目明细要求：

1、7台环绕出风多联机：制冷量需≥14000W，制热量需≤16000W，耗电量需≤190W，需采用220V的供电电压，风量需≥1800m3/h，噪声必须≤32dB(A)。

2、5台环绕出风多联机：制冷量需≥3600W，制热量需≥4000W，耗电量需≤55W，需采用220V的供电电压，风量需≥900m3/h，噪声必须≤32dB(A)。

3、5台环绕出风多联机：制冷量需≥2800W，制热量需≤3200W，耗电量需≤55W，需采用220V的供电电压，风量需≥750m3/h，噪声必须≤32dB(A)。

4、50mm的PVC冷凝水管约95m，40mm的PVC冷凝水管约150m，32mm的PVC冷凝水管约45m，均需为空调专用冷凝水管，可专用胶水连接。

5、28.6mm加厚纯铜冷媒管约78.2m，31.75mm加厚纯铜冷媒管约44.8m，38.1mm加厚纯铜冷媒管约17.5m，并符合相关制造工艺要求。

*6、多联机质保必须≥2年，所用的材料均需为原厂新品，因实验室需常年使用，实验标本珍贵，实验环境需要一直维持在恒定温度范围，应标公司需有专业技术人员在附件，接到报修能及时上门服务。

关节康复器1技术参数：

1、需采用AC220V±22V，50Hz±1Hz的电源。

2、输入功率需≤70VA。

*3、伸展角度需在-5°-112°内可设定，级差1°，允差在±20%。

4、屈曲角度需在3°-120°内可设定，级差1°，允差在±20%。

*5、运行速度需有1-9档可调。

6、速度范围需在0.6°/s-3.8°/s范围内，允差在±10%。

7、可在0-240min范围内定时，级差1min，允差在±10%。

8、需设有手动控制器，使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展/屈曲运动。

9、整机工作噪音不能大于65dB（A）。

*10、阻力力矩需分为大、中、小三挡可调。

11、需配备LCD液晶屏幕，清晰显示实时数据。

12、运动角度、速度、时间均需由微电脑程序控制运行。

13、需具备过载自动反转保护功能，需具有应急控制功能。

关节康复器2技术参数：

1、需采用AC220V±22V,50Hz±1Hz的电源。

2、输入功率需≤70VA。

*3、伸展角度在需在-5°-112°内可设定，级差1°，允差在±20%。

4、康复器的屈曲角度在3°-120°内可设定，级差1°，允差在±20%。

*5、运行速度需有1-9档可调。

6、速度范围需在0.6°/s-3.8°/s，允差在±10%。

7、可在0-240min范围内定时，级差1min，允差在±10%。

8、需设有手动控制器，使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展/屈曲运动。

9、整机工作噪音不能大于60dB（A）。

*10、阻力力矩需分为大、中、小三挡可调。

11、需配备LCD液晶屏幕，清晰显示实时数据。

12、运动角度、速度、时间均需由微电脑程序控制运行。

13、需具有过载自动反转保护、应急控制功能。

*14、手指固定杆长度调整范围需在0-80mm范围可调。

关节康复器3技术参数：

1、需采用AC220V±22V,50Hz±1Hz的电源。

2、输入功率需≤70VA。

*3、伸展角度需在-5°-112°内可设定，级差1°，允差在±20%。

4、康复器的屈曲角度在3°-120°内可设定，级差1°，允差在±20%。

*5、运行速度需有1-9档可调。

6、速度范围需在0.6°/s-3.8°/s，允差在±10%

7、需设有手动控制器，使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展/屈曲运动。

8、整机工作噪音不能大于65dB（A）。

*9、阻力力矩需分为大、中、小三挡可调。

10、运动角度、速度、时间均需由微电脑程序控制运行。

11、需具备过载自动反转保护、应急控制功能。

12、需配备LCD液晶屏幕，清晰显示实时数据。

13、肢体大腿支架长度需≥90mm。

14、肢体小腿支架长度需≥100mm。

15、需具有膝关节、踝关节、髋关节，三种训练方式。

16、需具有运行角度、速度自动增加模式功能，并具有力矩设定功能。

17、可在0-240min范围内定时，级差1min，允差在±10%。