南宁市第二人民医院采购设备技术参数

超短波治疗机技术参数：

1、仪器类别需为I类BF型。2、工作频率需达到40.68MHz±1.5%。3、输入功率需≤1000VA。4、输出功率需≤200W，误差需在±20%。5、输出强度需有4档可选并连续可调，可分50W、100W、150W、200W可选。6、需配备液晶屏，液晶屏中可直观实时显示指示预热状态、治疗状态、结束状态。7、治疗时间需在0～99min可调，误差需在±10%。8、需具备≥3种射频波输出模式，可分为脉冲、断续、连续波。9、连续波模式下：可持续输出，需有“频率”、“脉宽”参数显示和设定无效三种模式。10、断续波输出模式下：以50%占空比的脉冲方式输出，输出频率需在10～200Hz，步进在10Hz，误差在±10%。11、脉冲波输出模式下：以设定的频率和设定的脉冲宽度输出，脉冲宽度在200～1000us，步进在50us，误差在±10%。12、需配备高清真彩液晶屏，仪器治疗参数和设备状态全程实时显示。13、需为电容式液晶触摸控制。14、可一键开机预热、治疗模式、输出强度，启用、暂停、停止等快捷键。15、需具备液晶触摸屏按键操作提示音、输出提示音、结束提示音等。16、需配备≥3种规格输出电极板，大、中、小各一对，适合不同治疗部位使用。17、输出导线需为特制铜质电缆线，绝缘强、耐高温、损耗小，安装方便可靠。18、导线长度不小于1.1米，最大化满足临床需求和方便使用。19、导线缆线外塑模厚需≥8mm，导线交叉不打火、绝缘和屏蔽优。20、需为旋钮式输出回路谐振频率调谐。21、需配备场强指示附件，指示电极板输出功率分布和强弱。22、电流最大量程需达到300mA，精度不低于2.5级。23、需为落地推车式，移动方便。24、需配有电极板存放装置，方便临床使用。

治疗车技术参数：

1、需采用优质304不锈钢材质。2、尺寸需≥660*440*880mm。3、需采用进口材质硅胶静音万向轮。4、需配备二层单抽屉。

PT训练床技术参数：

- 外形尺寸（长×宽×高）需≥190㎝×123㎝×48㎝。

- 2、床面高度需达到48㎝。

- 3、床面额定承载需≥ 2000N。

PT凳技术参数：

1、外形尺寸（直径×高）需≥Φ600mm×（420～560）mm。2、需自带液压油缸，可360°旋转。3、额定承载需≥2000N。

- 日历子钟模块技术参数：可自动获取母钟信号同步，需支持NTP网络对时,RJ45口。

- 母钟信号中断时可独立运行，母钟信号恢复后可自动校时。无手机卡，无后续费用。

24口千兆交换机技术参数：1、固定千兆端口需为24个10/100/1000Mbps自适应电口。2、端口缓存需≥4.1Mbit。3、工作模式可选半双工，全双工，自协商模式，支持MDI/MDI-X自适应。4、交换容量需≥48Gbps。5、包转发率需≥35.7Mpps。6、MAC地址需≥8K。7、需支持端口隔离开关。8、需支持流控开关。9、电源需为00-240V AC。10、电源口和信号口需满足：开关电源：共模±6KV ，差模±6KV；适配器需为共模±4KV ，差模±2KV；网口非POE款±4KV, POE款±6KV。11、开关档位需配有三档位：从左到右  “普通模式-流控关闭-端口隔离”。12、最大功耗需≤18W。8口千兆交换机技术参数：1、固定端口需为8个10/100/1000M电口。 2、整机功耗需≤4W。3、交换容量需≥16Gbps。4、整机包转发率需≥11.9Mpps。5、端口防雷需为共模4KV。6、静电需为空气放电：4KV，接触放电：4KV。7、电源需为外置电源，额定电压范围100-240V。8、MAC容量需≥4K。9、静态MAC地址需为16。10、VLAN需支持802.1Q VLAN。11、端口管理需支持端口状态显示、端口流量统计、端口双工/协商速率配置、流控配置。12、安全特性需支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离、DHCP Snooping。13、L2特性支持端口镜像、环路保护、线缆检测。14、管理特性需支持通过WEB管理界面、MACC云平台、手机APP进行管理配置。

同步时钟（母钟）技术参数：1、需配备≥1U.19英寸标准机架式机箱,高强度铝合金型材结构，美观坚固；LED显示，面板功能键盘,操作方便。2、需为高性能、宽范围开关电源，工作稳定可靠，装置电源供电自适应采用GPS北斗卫星或CDMA信号精密授时，需可通过中口、面板菜单等途径修改授时方式。3、需通过数码管在线显示卫星或CDMA的收星个数，直观反映装置的同步状况。4、需为CDMA信号覆盖范围广，信号强度高，无需布设室外天线，安装方便可以完全消除雷电天气对设备的破坏。5、装置前面板需有“POWER”灯、“IPPS”灯、“LOCK”灯,多种工作状态指示，便于运行值班人员的口常巡视。6、需支持WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/2000/2003/2008/vista、LINUX等操作系统及支持NTP协议的路由器、交换机、DVR、NVR、智能控制器等网络设备。7、需为相互独立的10/100M网口，需有1至4路可选，端口需可灵活的配置使用，可以用在不断增长变化的网络环境中：还可用于不同的子网或不同的物理隔离的网络中，使多个物理隔离的网络共亨时钟资源。8、需支持电源中断、失步干接点信号告警。9、接收天线需重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计，信号接收需可靠性高，不受地域条件和环境的限制。