南宁市第二人民医院采购设备技术参数

立式压力蒸汽灭菌器技术参数：

1、制造商必须具有特种设备制造许可证。

2、容量需≥110升,整体结构为立式结构,底部带脚轮。

3、压力容器设计温度需≥153度。

4、灭菌工作温度区间需在105-138度。

5、压力容器设计使用年限需≥20年。

6、需配备干烧保护装置，灭菌腔底需同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判。

7、开关盖方式需为触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖。

8、定时功能时长要求：灭菌时间区间需在1-6000分钟，保温时间区间需在1-9996分钟，预约灭菌时间区间需在0-10天。

9、灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来。

10、内部前需配备集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间。

11、需配备冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度。

12、比须具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置。

13、安全装置需满足以下条件：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护。

14、需配备不锈钢提篮3个,冷却风扇1套，不锈钢提桶1个，方便科室存放灭菌物品。

15、所投产品生产商须与特种设备（压力容器）实际制造商一致，压力容器质量证明书与招标要求一致，实际产品与招标要求一致。

16、必须具有医疗产品注册证。

注射泵1（双通道）技术参数：

*1、需具备以下模式：注射模式流速模式、时间模式、体重模式、剂量模式、药物库、切换模式、编程模式、间断模式、微量模式、梯度模式。2、可自动识别5、 10、20、30、50（60）ml的注射器，可预置多种注射器品牌（如贝朗、保安、威高、龙心、聚民生物、洪达、康德莱、华福等）。3、注射精度在±2%。*4、注射速度满足：5ml 注射器在0.1-150ml/h；10ml 注射器在0.1-300ml/h； 20ml注射器在0.1-600ml/h；30ml 注射器在0.1-900ml/h；50（60）ml 注射器在0.1-1800ml/h；最小步进0.01ml/h。*5、预置量0～9999.99ml，最小步进为0.01ml。6、累积量在0-36000 ml范围内。*7、KVO速度（0，0.10～10）ml/h,最小步进0.1ml/h，0可表示关闭。8、BOLUS流速满足：5ml 注射器在0.1-150ml/h；10ml 注射器在0.1-300ml/h；20ml注射器在0.1-600ml/h；30ml 注射器在0.1-900ml/h；50（60）ml 注射器在0.1-1800ml/h； 最小步进最小步进0.01ml/h。9、冲洗速度满足：5ml 注射器为100ml/h；10ml 注射器为200ml/h； 20ml注射器为400ml/h；30ml 注射器为600ml/h；50（60）ml 注射器为1200ml/h。*10、需具备≥12档的阻塞压力。11、需能存储不少于50000条历史记录。12、需具备阻塞、注射器脱落、开合异常、接近完成、注射完成、交流掉电、电池供电、电量低、电池耗尽、忘记操作、药物将近、推空、品牌错误、定时关机、待机结束、压力错误、电位器异常、电池故障、设备异常等声光报警功能。13、需具备防止误关机、Anti-Bolus、药物库、防反转检测、双CPU监控、按键锁、WIFI性能 。14、可选配护士呼叫功能15、需达到I类CF型，IP×23（防溅水）的安全等级。16、功率≥70VA。17、电源使用需满足：交流电源：100-240V 50/60Hz ；直流电源：DC12V±1.2V。18、需配备有≥1900mAh的电池， 以5ml/h的速度可连续工作时间大于4小时。19、可在温度：5℃-40℃，相对湿度：20%-90%的环境下运行。

注射泵2（单通道）技术参数：

*1、需具备以下模式：流速模式，时间模式，体重模式，剂量模式，药物库，切换模式，编程模式，间断模式，微量模式，梯度模式。 2、可自动识别5, 10，20，30，50（60）ml注射器，可预置多种注射器品牌（如贝朗、保安、威高、龙心、聚民生物、洪达、康德莱、华福等）。3、注射精度在±2%。*4、注射速度满足：5ml 注射器在0.1-150ml/h；10ml 注射器在0.1-300ml/h；20ml注射器在0.1-600ml/h；30ml 注射器在0.1-900ml/h；50（60）ml 注射器在0.1-1800ml/h； 最小步进0.01ml/h。5、预置量在0～9999.99ml，最小步进为0.01ml。*6、累积量0-36000 ml范围内。*7、KVO速度（0，0.10～10）ml/h,最小步进0.1ml/h，0可表示关闭。8、BOLUS流速满足：5ml 注射器在0.1-150ml/h；10ml 注射器在0.1-300ml/h；20ml注射器在0.1-600ml/h；30ml 注射器在0.1-900ml/h；50（60）ml 注射器在0.1-1800ml/h； 最小步进0.01ml/h。9、冲洗速度满足：5ml 注射器为100ml/h；10ml 注射器为200ml/h； 20ml注射器为400ml/h；30ml 注射器为600ml/h；50（60）ml 注射器为1200ml/h。*10、需具有动态压力显示功能，可实时显示压力，压力12档可调。11、需能存储不少于49500条历史记录。12、需具备以下声光报警功能：阻塞、注射器脱落、开合异常、接近完成、注射完成、交流掉电、电池供电、电量低、电池耗尽、忘记操作、药物将近、推空、品牌错误、定时关机、待机结束、压力错误、电位器异常、电池故障、设备异常、注射器错误。*13、组合功能满足：可叠加三通道、四通道、多通道泵，又可拆分为单泵使用。14、需具备KVO静脉畅通、快速注射、Anti-Bolus、防止误关机、药物库、防反转检测、双CPU监控、按键锁、WIFI等性能。15、可选配护士呼叫功能。16、需达到I类CF型，IP×23（防溅水）的安全等级。17、功率≥35VA。18、电源使用需满足：交流电源：100-240V 50/60Hz ；直流电源：DC12V±1.2V。19、需配备有≥1900mAh的电池，以5ml/h的速度可连续工作时间大于5小时。20、可在温度：5℃-40℃，相对湿度：20%-90%的环境下运行。

输液泵技术参数：

*1、需具备以下模式：流速模式、滴速模式、时间模式、体重模式、剂量模式、药物库等。2、需能适用于任何厂家生产的普通专用一次性输液器。3、输液精度在±5%。*4、输液速度在(0.10-2001.00)ml/h，最小步进0.01ml/h。*5、预置量需在(0，0.1～9999.99 )ml，最小步进0.01ml。*6、累积量需在0-36000 ml范围内。*7、KVO速度需在（0，0.10～10.0）ml/h，最小步进应为0.01ml/h。8、BOLUS流速在（0.10～2001.00）ml/h，最小步进0.01ml/h。9、BOLUS液量在（0，0.10～9999.99）ml，最小步进0.01ml。10、需具备自动冲洗和手动冲洗功能。11、冲洗速度（0.10～2001.00）ml/h，最小步进为0.01ml/h。12、冲洗液量在（0，0.10～9999.99）ml，最小步进为 0.01ml。13、具备5档 25ul、50ul、100ul、250ul、500ul的气泡检测功能。*14、需具备13档 （10-130）kPa的阻塞压力报警功能。15、需自带加温功能，不需要外置加温模块或者加热器。16、需能存储不少于5000条历史记录。17、需具备以下声光报警功能：门未关、气泡、瓶空、阻塞、输液完成、接近完成、忘记操作、电池供电、电量低、电池耗尽、交流掉电、滴速异常、加温错误、输液管错误、设备异常等。18、需具备以下性能：Anti-Bolus、防止误关机、药物库、防反转检测、双CPU监控、快速给药、按键锁、滴数传感器、WIFI。19、可选配护士呼叫功能。20、需达到I类CF型，IP×23（防溅水）的安全等级。21、功率≥35VA。22、电源使用需满足：交流电源：100-240V 50/60Hz ；直流电源：DC12V±1.2V。23、需配备≥1900mAh的电池，25ml/h的速度连续工作时间大于5小时。24、可在温度：5℃-40℃，相对湿度：20%-90%的环境下运行。