南宁市第二人民医院采购设备技术参数

新生儿黄疸治疗箱技术参数：

- 1、需使用AC220V/50Hz的电源。

- 2、输入功率需≥600VA。

- 3、温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差（恒温状态下）需≤±0.8℃。

- 4、温度控制范围需在25℃～34℃。

- *5、床面温度均匀性需在0.8℃内。

- 6、皮肤温度显示范围需在5℃～65℃。

- *7、皮肤温度传感器精度需在±0.2℃内。

- 8、床面温度均匀性需≤0.8℃。

- 9、需具备超温报警、断电报警、传感器报警、偏差报警、风机报警、系统报警等功能。

- 10、婴儿床面上的工作噪声需≤55dB(A)，环境噪音需在 45dB(A)以下。

- 11、报警声级需满足：婴儿床面上≤80dB(A)，距离控制仪正前方3m 处，少于65dB(A)。

- *12、床面上有效表面内的总辐照度需≥2.0mW/cm²，上灯箱光源需采用LED，下灯箱辐照度需≥3.0mW/cm²。

- *13、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值需≥1.5mW/cm²，上灯箱光源需采用LED，

- 下灯箱辐照度需≥2.5mW/cm²。

- 14、床面上有效表面内的最高胆红素总辐照度需达到2.2mW/cm²，上灯箱光源需采用LED，

- 下灯箱辐照度需≥3.5mW/cm²。

- 15、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性需＞0.4。

半导体激光治疗机技术参数：

- 1、激光波长需在635nm±10nm。

- 2、需为多模激光的光束模式。

- 3、在0-120分钟内可任意调节，步进单位为每分钟。

- 4、需配有激光指引，精确到达病灶部位。

- 5、激光耦合模块需经久耐用，质量可靠，有效照射时长需≧1000h。

- 6、激光输出端口需有防尘保护，最大限度延长使用寿命。

- 7、激光输出方式需为双探头输出模式，可划分为点状光纤、柱状光纤；点状输出源可治疗表面病症，柱状输出源可治疗腔内病症。

- 8、输出功率需在0-500mw范围内分级可调，步进单位为1mw。

- 9、科进行实时能量监测。

- 10、需具备半导体制冷、风冷的制冷方式。

- 11、需为连续运行的运行模式。

- 12、需具备温度过高保护功能，温度过高时会有文字提示，如“Temperature error”等，激光器及时停止工作，有效保护激光器。

- 13、需配有门控保护系统，当设备外壳被拆开后激光触发被保护。

- 14、需配有保险装置，如遇大电流，保护设备不受破坏。

- 15、需配有人性化的机械臂，360度无死角，随意伸缩。

- 16、需配备脚轮，脚轮带有制动装置的需≥2个。

裂隙灯显微镜技术参数：

- 1、需采用伽利略型平行夹角式的显微镜。

- 2、需为转鼓式5级变倍方式。

- 3、需配备12.5x 的目镜。

- 4、总放大倍率及视场需满足:6×（φ33mm）、10×（φ22.5）、16×（φ14mm）、25×（φ8.8mm）、40×（φ5.5mm）。

- 5、曈距调节范围需在52mm ~ 80mm。

- 6、屈光度调节范围需在+5D ~ -5D。

- 7、需配备底座，移动范围需满足：左右移动:110mm；前后移动:90mm；上下移动:30mm。

- 8、需配备鄂托支架，可上下移动:80mm

- 9、需配备红色 LED的固视灯。

- 10、裂隙宽度需在0 ~ 14mm范围内，需连续可调，在14mm时，裂隙需呈圆形。

- 11、裂隙高度需在1 ~ 14mm范围内连续可调。

- 12、裂隙倾斜光斑直径需满足:在0° ~ 180°范围内旋转，由垂直到水平方向连续可调

- 0°、5°、15°、20°四档，Ф14mm 、Ф10mm、 Ф5mm 、 Ф3mm 、Ф2mm 、Ф1mm 、Ф0.2mm  、Ф1mm和Ф1-14mm需连续可调。

- 13、滤色片需配备:隔热片 、减光片、 无赤片、钴兰片。

- 14、需采用12V 50W 的卤钨灯泡用作照明。

直接检眼镜技术参数：

- 1、需采用3.5V/0.7A的电珠。

- 2、需使用AC220.v的电源。

- 3、屈光度需满足:±1、±2、±3、±4、±6、±8、±10、  ±15， ±20、±25、+40。

- 4、需为金属电筒型式。

- 5、可进行调光。

- 6、光照度需达到80Lx以上。

耳镜技术参数：

- 需采用交流电源，需配备高亮度的氙气灯。

- 需为非金属电筒；需有2.5、3、4、5等尺寸可选。

- 3、电筒开关导电性能应良好，开关时应轻松灵活，无轧住现象。

- 4、电筒与耳镜配合时，电源接触应良好，不得有时明时暗现象。

- 5、耳镜的小孔孔口应圆整、光滑、无锋棱。

- 6、耳镜和底座配合需锁紧可靠。

- 7、耳镜用耳镜喇叭测试时，距耳镜喇叭口30mm处，其照度应不低于80Lx。

电脑中频治疗仪技术参数：

- *1、工作频率需挨1KHz-12KHz范围内。

- 2、输出电流需满足：80mA±10%时，工作频率需≤1.5KHz，标准负载500欧姆；100mA±10%时，工作频率需>1.5KHz，标准负载500欧姆。

- 3、调制频率范围需不窄于0Hz-150Hz。

- 4、需有0%、33%、60%、100%四种幅度可调，调幅度允差在±5%。

- *5、需具备以下的调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波、以及它们的组合波形。

- *6、治疗时间需在1-99分钟范围内，到达预定时间发出声音信号并自动停止输出。

- 7、需具备两个输出通道，输出电流可独立调节。

- 8、温度需有三档可调，范围在25℃~41℃。

- *9、需配备≥50个专家治疗处方，其中含多步程序≥24个、音频电流、正弦调制、脉冲调制等。

- 10、输入功率需≥90VA。

- 11、可在环境温度5℃-40℃，相对湿度≤80%	环境下工作。

- 12、需配备彩色触摸式的处方选择按键，需具备“循环”和“加减”双重功能，操作便捷。

- 13、生产企业需通过ISO9001:2008质量管理体系认证。

- 14、生产企业需通过ISO13485：2003医疗器械质量管理体系认证。

微波治疗仪技术参数：

- *1、微波频率需在2450MHz±25MHz范围内。

- 2、输出功率需满足：治疗在0~100W范围内可调；理疗在0~40W范围内可调。

- 3、输出时间需满足：治疗在0~99秒范围内可调；理疗在0~30分范围内可调。

- 4、需采用连续波的输出方式。

- 5、需采用220V 50HZ AC的输入电压。

- 6、整机功率需≤400VA。

- 7、匹配负载阻抗需≥50Ω。

- *8、辐射器驻波参数需<2.5db。

- 9、可在环境温度：+5℃+40℃，湿度范围：30%—80%，大气压力范围：500hpa__1060hpa

- 环境下工作。

- 安全类型需达到Ι类BF型。

成人动脉穿刺手臂操作模型	技术参数：

- 1、模型需为成人左/右手臂与血液循环模拟器组成。

- 2、可触及桡动脉。

- 3、可进行动脉穿刺训练。

- 4、血流速度、循环类型、脉搏频率以及脉搏强度均可调节。

- 5、需具有液晶显示屏幕，可显示脉搏频率、脉搏强度等。

静脉注射手臂模型技术参数：

- 1、模型需为成人右/左手臂，由 8 条模拟血管构成完整的手臂。

- 2、静脉注射需满足：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习。

- 3、可进行三角肌部位肌内注射。

- 4、可进行三角肌下缘部位皮下注射。

- 5、血流速度、循环类型、脉搏频率以及脉搏强度均可调节。

- 6、需具有液晶显示屏幕，可显示脉搏频率、脉搏强度等。

多功能透明洗胃训练模型技术参数：

- 1、可模拟成人上半身，可实现30°仰卧位、端坐位；头部灵活，可实现头向侧偏45°、前屈、后仰体位。

- 2、可模型人双眼睑可手动掰开，观察双侧瞳孔。

- 3、模型内需有牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉等解剖结构；胸部外形需用高强度透明材料制成，有食道、胃、气管支气管结构；胸部需具有左右肺脏、膈、肝脏、脾、胰腺以及小肠、结肠等解剖剖面或结构。

- 4、可通过手捏外置气球，实现颈动脉搏动效果。

- 5、模型自耳垂至鼻尖再到剑突的距离需符合正常成人解剖数据范围。

- 6、置管过程中可通过半透的食道/气道观察到管子置入的位置。

- 7、可进行经口、经鼻多种方式的胃管置入操作，可训练鼻饲、洗胃、胃肠减压术、胃液采取术、十二指肠引流术。可真实注入洗胃液，并可连接洗胃机、吸引器等洗胃装置。

- 8、需带有专门的清洗管道，方便清洗，消化道内残存液体可方便排出。

- 9、可使用临床真实的三腔二囊管（乳胶材料）进行经口、经鼻的三腔二囊管置入术，并在食道部位和胃底部位充入与真实相当的气体，达到固定管道的作用，操作过程完全仿真。

- 10、可使用喉镜打开气道，训练气管导管的置入术；可训练氧气吸入、口腔护理、经口/鼻吸痰术。