南宁市第二人民医院采购设备技术参数

超声多普勒胎儿监护仪技术参数：

- 可监测胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）。

- 2、需配备多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强Iob需<10 mW/cm2，胎心率范围需在 30~240bpm ，分辨率需达到1bpm，精度在±2bpm。

- 3、需配备无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率为1 ，非线性误差需≤±10%，归零方式可分为自动、手动。

- 4、可进行手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图。

- 5、需配备≥5.6英寸高清晰TFT液晶彩屏， 90°角度内可任意翻转。

- 6、需有多种监护界面，可显示胎儿监护曲线及数字，需支持大字体显示。

- 7、监护曲线显示需支持30 ~ 240（美标）、50 ~ 210（国际）这两种标准。

- *8、探头架需为一体化设计，可支持挂墙放置探头、移动放置探头。

- 需为飞梭和硅胶按键操作。

- 10、需为易装纸打印结构设计，一键式纸仓开关。

- 11、需配备隐藏式提手，方便移动。

- 12、需内置式152mm或150mm宽行打印，符合国际标准，可连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线。

- 13、打印机走纸速度需有1、2、3cm/min可调，需支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围需在10-90min。

- 14、胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容需为中文显示，报警持续时间可调。

- 15、需具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线。

- 16、需具备双胎心率重合报警(SOV)功能。

- 17、需具备回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息。

- *18、需具备60小时CTG存储、回放功能，可进行打印、掉电数据存储。

- *19、需支持外接U盘存储监护数据。

- 20、需具有查找监护记录功能。

- 21、可配备中英文操作界面。

- 22、可选配大容量锂电池供电。

- 23、可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印。

- 24、需内置通讯接口，可与中央站组成网络系统。

胎心检查床技术参数：

- 1、需采用科技布特点的材质，需耐用、耐高温，可防污防裉色，布料柔软舒适。

- 2、整体规格需≤820*670*960mm方便科室存放，可整体放倒150度左右，后背和脚托调节时需不可分开。
3、需带通用插座，扶手两边需带白色可收纳侧板，可选配升降功能。

胎心多普勒仪技术参数：

1、需为手持式紧凑设计，可一手掌握。

2、需配备高亮度OLED屏幕，可显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率可自动识别显示。

3、需为轻巧机身，整机需≤350g。

4、超声工作频率需满足：标配是在3MHz±1% ，可选配2MHz±1%。

5、需配备高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率。

6、探头与主机需为分体设计，探头可更换。

7、超声输出强度Iob需≤20mW/cm2。

8、胎心率检测范围需在50-240bpm，心率检测精度需达到±2bpm，分辨率需达到1bpm。

9、在探头表面200mm的距离处，灵敏度需≥90db。

10、可配备充电电池，可在线待机充电，可连续工作时间需≥10小时。

11、需具有自动报警，电量低报警功能。

12、需具备延时自动关机、无信号1分钟自动关机、探头归位自动关机功能。

13、需具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机，需内置扬声器。

14、需采用先进的HTL（Hifi Threshold Level）降噪技术，静噪音低，胎心音清晰、准确和稳定，需内置扬声器。

15、可选配充电座，机器使用完可直接放充电座上进行充电。