南宁市第二人民医院采购设备技术参数

光子治疗仪技术参数：

- 1、可适用于消炎、镇痛，对体表创面需有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用。

- 2、需使用半导体固态光源（点阵芯片集成式）的光源材料。

- *3、峰值波长需达到640nm±10nm。

- *4、光功率密度（光源表面测量）需≥1500mW/c㎡。

- 最大治疗面积需≥150c㎡。

- 光杯口平面面积需≥52c㎡。

- *7、最大治疗深度需≥10cm。

- 8、输出光功率（光杯口平面测量）需≥8W。

- *9、光功率变化率需≤±1%。

- 10、需配备手动升降装置。

- 11、需具备持续照射治疗的治疗模式。

- 12、定时时间需在0min～99min范围内连续可调。

- 13、需配备数码显示、高档薄膜按键的操作面板。

- 14、输入功率需≤200VA。

云桌面终端管理软件授权扩充技术参数：

- 1、需采用B/S架构，提供云桌面管理、镜像管理、用户管理、终端管理、策略管理功能模块。

- 2、需支持“个性”、“还原”、“应用分发”三种类型云桌面。个性桌面：关闭云桌面后系统盘不会还原到初始状态，用户的个性化配置与数据不会丢失；还原桌面：每次关闭云桌面后自动还原系统盘到初始状态；应用分发：系统层+个性层的方式生成操作系统，云桌面运行后生成的个性化数据存放在个性化层中，系统层与云桌面绑定后可以再次编辑，从而不影响云桌面个性层的数据。

- 3、需支持采用远程方式对云桌面进行远程协助，远程协助基于WEB页面，无需额外安装客户端。

- 4、需支持桌面回收站功能，删除云桌面时保存到回收站中，可以手动或定期回收站中的云桌面。

- 5、需支持本地密码、动态口令认证、硬件特征码认证登录方式。

- *6、需支持多种类型外设驱动（包括：打印机、声卡、网卡、摄像头、蓝牙等）统一管理，支持同一台云终端链接多台打印机不同配置的个性化管理，更换云终端和更新重置系统不需要针对打印机重新设置打印格式，投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图或者第三方检验（检测）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章。

- *7、需支持桌面盲水印功能，管理员可以灵活设置水印参数（显示云桌面名称，ip地址，mac地址，用户名称等，支持自定义内容），用户无法感知桌面水印信息，从而防止用户通过截屏工具造成数据泄密。通过云桌面管理平台，可以针对泄密图片反向解析，通过加密算法显示截图的指纹信息（包括但不限于泄密虚拟桌面的用户名、ip地址、mac地址等信息），从而找到泄密源，投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图或者第三方检验（检测）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章。

- *8、需提供电脑桌面管理助手，可安装在IDV云终端、传统PC电脑或虚拟机环境中，可显示“云主机IP”、“本机IP”、“本机MAC”、“硬盘”、“CPU”、“内存”、“操作系统”信息，持用户端可以主动报障，投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图或者第三方检验（检测）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章。

- 9、在管理平台上可高亮显示使用人员自主报障信息，管理员可方便针对故障PC进行远程协助，排除故障。

- 10、需提供个人存储空间，实现个人云盘文件的存储、分享功能。

- 11、个人存储空间需支持根据实际情况建立不同的分组，分组由群主进行管理，可删除文件，群组成员可在组内进行资源上传、查看、下载等操作。文件内容可支持文本、图片、PPT、WORD、EXCEL、音频等种文件格式。

- 12、为方便云盘管理，管理员设置部门管理员和协助管理员，可同时将用户权限做至少划分三档：查看者、查看/上传者、编辑者。

- 13、客户端支持在普通电脑的windows系统上直接安装，网络可达条件下，实现和云桌面同步获取云盘数据，便于科室在家中、出差中、办公室等地方访问云盘数据。

- 14、为保证互联网链路数据传输安全，需支持SSL加密、国密加密两种算法可供选择。

- *15、要求与现有云桌面管理平台“RG-CCP-DCP”相关功能实现无缝兼容，根据采购人出具的相关API接口实现功能、数据、告警的对接并出具兼容性互认证明（格式自拟）。

网络交换机技术参数：

- *1、可以实现跟现有设备无缝互通，硬件架构需满足：高度≤1U，固定接口交换机，支持≥2个电源模块，≥5个风扇模块。

- *2、交换容量需≥4.8Tbps，包转发率需≥2000Mpps。

- *3、需提供≥48个10G/25G SFP28端口，≥8个40G/100G QSFP28端口，需配置≥48个25G SFP28多模光模块，1条10米40G QSFP  AOC堆叠线缆。

- 4、需支持前后、后前风道，提供的电源模块功率不超过500W。

- 5、整机最大路由地址表需≥750K，最大MAC地址表需≥700K。

- 6、需支持256bit MACsec加密功能。

- 7、需支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、ISIS v6、BGP4+。

- 8、需支持跨设备链路聚合技术M-LAG，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms。

- *9、产品厂商须具有完善的售后服务体系，专业的售后服务队伍，健全的售后服务制度和质量监测体系，通过七星级CTEAS售后服务体系完善程度认证，要求提供证书复印件并加盖厂商公章。

- *10、产品厂商应具有优秀的信用纪录，经营状况佳，要求提供AAA级信用等级证书复印并加盖厂商公章。

- *11、产品厂商需要对紧急情况产生的各种风险应作出快速和有效的反应，体现企业应急管理能力，需通过ISO 22320应急管理体系认证，要求提供证书复印件并加盖厂商公章。

- 超声多普勒胎儿监护仪技术参数：1、可监测胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）。2、需配备多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强Iob需<10 mW/cm2，胎心率范围需在 30~240bpm ，分辨率需达到1bpm，精度在±2bpm。3、需配备无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率为1 ，非线性误差需≤±10%，归零方式可分为自动、手动。4、可进行手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图。5、需配备≥5.6英寸高清晰TFT液晶彩屏， 90°角度内可任意翻转。6、需有多种监护界面，可显示胎儿监护曲线及数字，需支持大字体显示。7、监护曲线显示需支持30 ~ 240（美标）、50 ~ 210（国际）这两种标准。*8、探头架需为一体化设计，可支持挂墙放置探头、移动放置探头。需为飞梭和硅胶按键操作。10、需为易装纸打印结构设计，一键式纸仓开关。11、需配备隐藏式提手，方便移动。12、需内置式152mm或150mm宽行打印，符合国际标准，可连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线。13、打印机走纸速度需有1、2、3cm/min可调，需支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围需在10-90min。14、胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容需为中文显示，报警持续时间可调。15、需具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线。16、需具备双胎心率重合报警(SOV)功能。17、需具备回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息。*18、需具备60小时CTG存储、回放功能，可进行打印、掉电数据存储。 *19、需支持外接U盘存储监护数据。20、需具有查找监护记录功能。21、可配备中英文操作界面。22、可选配大容量锂电池供电。23、可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印。24、需内置通讯接口，可与中央站组成网络系统。

气压式循环促进仪技术参数：

- *1、气囊腔数需≥6腔，需为超强抗压、三瓣式足底气囊设计。

- 2、压力范围需在20mmHg～200mmHg内可调。

- *3、需配备≥6种气压模式治疗模式，需具有充气压力优先和充气速度优先功能。

- *4、各腔压力可单独关闭，有单腔功能。

- *5、可实时检测和数码显示各腔压力功能。

- 6、治疗时间需在1min～99min范围内可调。

- 7、需配备提手，便于携带。

- 8、需具备单路或双路输出功能。

- *9、能选配病人手持紧急安全按钮功能。

- *10、能选配仪器治疗结束护士站无线提示功能。

- 11、需配备铝制机壳，可抗噪音和振动冲击，气泵需为静音设计。

- 12、运行功率需≥90W。