南宁市第二人民医院采购设备技术参数

生物刺激反馈仪技术参数：

- 需配备≥15寸的显示器，需配备灵敏电容触摸屏，可一键开关机。

需具备USB拓展功能，配备一体打印机。3、可适应于各种治疗场景，便于上门会诊、可独立携带。4、需具备独立双通道用来采集表面肌电信号。5、肌电采样位数需为16位。6、肌电采样率需达到10kHz。7、肌电灵敏度需≤2 μVp-p。8、电刺激频率需在1 - 1000Hz范围内。9、输出脉冲宽度需在50μs - 1000μs范围内。10、输出电流需在0-99 mA 范围内连续可调，步进在0.5mA。11、需为双电源供电模式，可在无外部供电下内部电池可供机器正常使用1小时以上，需在屏幕可视。12、盆底训练探头电极片需凸出易清洗，可进行酒精，碘伏消菌。*13、需具备峰值 EMG 技术采集表面肌电信号。14、软件需具有视觉和听觉辅助功能，可指导病人进行正确的盆底肌肉收缩和放松，提高医护工作效率。15、单次疗程时间需在1-99 分钟可调；定时功能需在15-60 分钟，治疗时间结束需有提示音，输出可自动停止、输出状态提示。*16、需具备双量级评估功能，需具有肌力分级和标准量化评分，可以准确的描述出盆底肌的功能损伤状况及其趋势状况，评估自动生成评估报告和自诊断依据。要求具有快速检测评估和标准检测评估双功能，标准检测评估需符合国际检测标准，检测完整，评估时间需大于6分钟。17、需配备双参比电极，需具有保护电位基准来测量其他电极的电位稳定性功能。*18、需具备可调的腹压检测线和腹压超限报警提示对盆底肌进行肌电评估、压力评估和生物反馈治疗时，可同步获取腹部肌电值作为参考，自动计算并分析腹部肌肉的参与度，避免腹部肌肉带来的干扰。19、疗模式需≥6种，包括：生物反馈、神经肌肉电刺激、智能阈值触发电刺激、场景反馈、多媒体训练、产后康复。*20、需具有智能阈值，可根据病人反馈系统实时调整治疗目标，实现精准个性化治疗，并具备智能阈值触发电刺激功能。*21、治疗方案中需包含多阶段治疗方案，可根据患者的病情及个体化差异，智能个性化治疗方案，使康复治疗对该病人的病情更加有针对性和显效性。22、电极脱落保护需在进行电刺激治疗的过程中，电极脱落时，刺激自动停止，避免电流对人体皮肤造成意外伤害。23、需具备电极诊断功能和电极自动检测系统提示功能，可诊断电极连接是否正常。24、可以对系统的基本参数进行设置，包括屏幕校准，亮度调节，色彩调节，时间调节以及软件程序的更新等。*25、需内置产后康复方案：产后催乳、乳腺疏通、乳房塑形、肩颈腰背痛、腹直肌分离、子宫复旧、卵巢保养、淡化妊娠纹、骨盆矫正等。

高频电刀技术参数：

- 输出需为全悬浮模式，需具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)，非AP、APG型普通设备。

需采用220V±10%、50～60Hz±1Hz的电源供电。3、可对生物组织进行切割、凝血等外科手术，需具有单极纯切：纯切、混切1、混切2、；单极凝：喷凝、柔凝和标准双极六种工作模式。4、需为全功能功率自动补偿。5、高频发生器可通用内窥接口, 配合胃镜、肠镜、支气管镜、腹腔镜等内镜使用。6、需支持双极闭合、分离，满足手术双极治疗，无需黏贴负极板。7、病人回路双极电极板需接触质量检测系统，保护病患安全。*8、需为三脚踏独立控制模式，单双极直踩输出，无需脚踏或手动转化。9、单极既可手控输出也可脚控输出、单双极自动输出。*10、需具有断电保护电路，能实时记忆使用各功能的输出设定值。11、需具备远程故障诊断功能。12、需通过EMC检测。13、额定输出功率需满足：纯切：1W～350W(负载500Ω)；无焦伽精确切割，100%切割；混切1：1W～250W(负载500Ω)；浅表焦伽精确切割80%切割，20%凝血；混切2：1W～150W(负载500Ω)；60%切割，40%凝血；喷凝：1W～80W(负载500Ω)；大面积凝血；柔凝：1W～120W(负载500Ω)；精确浅表点凝；标准双极：1W～70W(负载100Ω)。14、可在环境温度范围：5℃～40℃；相对湿度范围：≤80%；大气压力范围：86.0～106.0kPa环境下运行。15、工作频率需≥416kHz。16、在切割功能350W下，整机功耗需≤1100VA。

- 自动气压止血仪技术参数：*1、压力设定范围需在0kPa～100.0kPa（0mmHg～750mmHg）范围内，kPa与mmHg单位可互换，步进量在1kPa或5mmHg，工作稳定后，最大误差需不大于8mmHg（或1kPa）。*2、加压时间设定范围需在0～120min，步进量为1 min。*3、需具有倒计时或正计时的显示功能，计时误差需在±5.0%，且在整个计时过程内误差最大不大于30s。4、整机工作噪声需≤55dB（A）。5、止血袖带及气体管路能承受120kPa内压5分钟不爆破。6、止血袖带在100kPa内压下5分钟内泄漏气压下降不大于5kPa。7、止血袖带应能在100kPa压力下反复充放1000次，性能不降低。8、充气导管需采用非自锁、可插拔的快速接头与主机、袖带相连，连接处能承受50N的静拉力不脱落。9、主机应能在10s内提供足够的空气使得200cm³（12立方英寸）的容器内的压力达到40kPa（300mmHg）。10、主机需具有手动放气功能，可对连接至主机出气口上的袖带内压力进行阶梯式放气。11、放气速率需达到1.5 kPa/s，误差在±10%。12、在正常使用过程中达到压力稳定后，整个系统的漏气速率需不大于1kPa/min。*13、需有内部电源充电指示和电池电压指示功能，并有电池电压的检测或指示装置。14、在使用内部电源运行时，内部电源剩余电量到达或低于红色警戒值时，需具有视觉和听觉的报警功能。15、需具备气压止血带加压状态提示功能，当设备对气压止血带进行加压和气压止血带处于保持加压状态时，有加压状态提示。16、计时结束前10分钟、5分钟、1分钟可分别发出1声、2声、3声声响提示；计时结束发持续声响提示，并继续计时直至放气开始时。17、在运行中，在气压止血带中的压力偏离压力设置值（±2kPa或±15mmHg以上）且持续30s以上，设备应有听觉和视觉报警。18、初始充气时间需≤60秒，当2分钟未能充至设定气压时，会停止充气、长鸣提示并显示漏气。19、需具备自动诊断和校准检查功能，系统主机在每次开机后（除掉电复通外），将自动进行内部诊断和校准检查，校准检查完成后，显示屏的袖带压力和止血时间显示块中均显示“0”。 20、需具备意外断电功能，外部电源断电后，设备应能自动切换到内部电源持续工作。

干扰电治疗仪技术参数：

- 1、需符合GB9706.1-2007中Ⅰ类、BF型、普通设备的要求。2、需使用AC220V±10%、50Hz±1Hz的电源电压。                 3、额定输入功率需≤250VA。4、可在温度为0℃～40℃；相对湿度≤80%；大气压力：70kPa~106kPa环境下使用。*5、基波频率需有正弦波1000Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz可选，误差在±1Hz。6、差频频率范围需在0～180Hz±1Hz范围内。7、低频调制范围需在0～200Hz，调幅度可分为0%、50%、75%、100%。8、动态节律需在4s-10s。*9、需具备零启动自动安全锁定功能。*10、需具备故障报警锁定功能。11、最大输出电流需≤80mA（RMS），稳定度需≤±5%。*12、需配备≥3组贴片电极、≥3组吸附电极，电极吸附负压为需在0～-35kPa。13、治疗时间设定范围需在0～60min，调节步长为1min，默认值为30min，误差在±0.5min。*14、需具备低频电和中频电双重治疗功能。*15、中频基波需采用1000Hz±180Hz、2000Hz±180Hz、3000Hz±180Hz、4000Hz±180Hz、5000Hz±180Hz的差频。16、需采用LCD人机对话界面，实现智能化操作，使用便捷。17、需设置各种故障报警及字符提示，保证了人机安全。*18、需配备负压吸附式电极，可轻松的吸附于治疗部位，并有局部拔罐功能。19、需具备高清晰液晶显示功能。20、需为立体柜式设计，可存放备品备件，结构坚固，移动灵活自如，需带刹车。