南宁市第二人民医院采购设备技术参数

- 麻醉视频喉镜技术参数：

- 1、显示器分辨率需≥640*480。2、视场角需≥60°。3、显示器需≥3.5英寸。4摄像头分辨率需≥100万像素（1280*720）。5外壳需采用医用PC。6输入功率需≥20VA。7显示器前后旋转角度需≥135°。8显示器左右旋转角度需≥185°。9光照度需≥700lx。10内存需≥32G。11重量需≤230g。12摄像头与镜片前端的垂直距离需在15-51mm范围内。13可插入镜片长度需在95-132mm范围内。14镜片前端厚度需在12-13mm。15镜片角度需≤42°。16、充电时间需≤4小时。

- 光子治疗仪技术参数：

1、可适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用。2、需使用半导体固态光源（点阵芯片集成式）的光源材料。*3、峰值波长需达到640nm±10nm。*4、光功率密度（光源表面测量）需≥2600mW/cm²。*5、需采用透镜式的光源聚光设计。*6、需具有温度反馈功能，温度测量误差需在±2℃。*7、特定照射距离下的温升和光功率密度（距离光杯口10cm处，照射15min）：水膜温升需≤2℃，光功率密度需≥55mW/cm²。*8、最大治疗深度需≥10cm。*9、有效红光辐照度的均匀性需≥0.6。*10、光功率变化率需≤±1%。*11、最大有效治疗面积需≥800cm²。   *12、治疗光源机身需自带一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离。13、需具备五级能量调节方式。14、照射治疗模式需有持续/脉冲照射治疗可选。15、定时时间，可从0min～99min连续可调。16、需为触摸屏、液晶显示模式。17、需具有储存配件的储物箱。18、输入功率需≤200VA。