南宁市第二人民医院采购设备技术参数

- 便携式全数字彩色超声诊断系统技术参数：

- 1、需配备高分辨率并≥12.1寸的LCD显示器。2、需采用全数字化成像技术。具备脉冲反相谐波复合成像、多波束合成、动态接收聚焦、斑点噪声抑制技术功能。3、需具备二维灰阶显像主要参数性能。4、成像模式包括：B模式、 M模式、Color(彩色多谱勒)模式、PDI(能量多普勒)模式/DPDI方向能量多普勒、PW模式、脉冲反相谐波复合成像。5、需配备凸阵探头：超宽频五变频，扫描角度需≥70°；探头频率需在2.5~11.0MHz范围。6、探头连接器需≥2个。7、显示模式需包含：B、B+B、B+M、4B、M、B+Color、B+PDI、B+PW、B+Color+PW、B+PDI+PW、B+B+Color/PDI/DPDI二分屏、B+Color/PDI/DPDI双实时。*8、扫描深度（mm）需≥324mm。9、放大需满足：实时扫描（B、B+C、2B）状态需≥7档；冻结（B、B+C）状态需≥7档。10、需具备电影回放功能，2D模式(B), 最大需≥1224帧；Color, PDI最大需≥409帧 时间线模式(M, PW), 最大需达到13s。11、需具备中/英文操作系统与语言环境12、需能全屏幕中英文注释输入，中文输入法需≥2种，其中需有五笔输入法。13、需内置大容量锂电池，且屏幕提供电量显示信息。14、探头及耦合剂均在机器上需有专门的放置架，方便携带。15、测量计算软件包需包含腹部、妇科、产科、小器官、外周血管、矫形外科等。16、需支持JPEG、BMP、DCM、FRM图像格式和CIN、AVI电影格式；支持本地、U盘、移动硬盘存储；支持DICOM，符合 DICOM3.0标准等图像存储功能。*17、B模式的图像参数需满足：图像灰阶≥15档，噪声抑制≥8档，斑点噪声抑制≥9档，空间复合需有开关可调，可调图像特征需包含细腻/柔和/高对比/高穿透，需有上下、左右的图像翻转，图像旋转需有90°、180°、270°选择。*18、M模式的图像参数需满足：扫描速度（Sweep Sleep）需有≥4档可调，线平均（Line Average）≥8档，显示布局（Display Layout）有上/下（U/D）、左/右（L/R）可选。*19、PW模式的图像参数需满足：SV大小必须在0.5 - 20mm可调，PRF≥15档，血流速度有高速/中速/低速可选，扫描速度（Sweep Sleep）需有≥6档可调，校正角度（Correction Angle）需在-90°~90°，步长在1°，快速校正角度（Quick Angle）需在-90°~90°，步长在30°，多谱勒声音≥8档。*20、Color/PDI模式的图像参数需满足：PRF≥15档，血流速度有高速/中速/低速可选，彩色图谱（color map）≥7种，彩色相关（Persist）≥7档，壁强（Threshold）≥15档，  平滑滤波（Smooth Filter）≥8档。   21、B/C模式需具备距离、面积、周长、容积、角度、狭窄比、直方图的常规测量方式。22、 M模式需具备时间、斜率、心率的常规测量方式。23、Doppler模式需具备心率、流速、流速比、阻力指数、搏动指数、自动包络的常规测量方式。24、 产科B、PW模式应用测量需包括全面的产科径线测量、体重、单胎孕龄及生长曲线、羊水指数、胎儿生理评分测量等。25、需具备妇科B模式应用测量、血管B、PW模式应用测量、小器官B模式应用测量、泌尿B模式应用测量、儿科B模式应用测量等测量与计算功能。