南宁市第二人民医院采购设备技术参数

- 病人监护仪技术参数：

- 1、需具备国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。

- 2、需同时适用于成人、小儿、新生儿的监测。

- 3、需为一体化多参数监护仪，需配备≥10英寸的彩色显示屏，分辨率需不低于1280*800，需支持同屏显示≥8道波形以便同时观察丰富的信息。

- 4、需为正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁。

- 5、显示屏可视角需≥170 度。

- 6、需为无风扇设计。

- 7、需同时具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能；可升级双血氧、十二导心电监测；需支持升级心电信号进行诊断分析，诊断算法需通过欧洲CSE数据库测试。

- 8、需支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。

- 9、主机需配备不少于2个USB口，方便用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备，需支持选配HDMI接口。

- 10、需支持多种待机模式、夜间模式、演示模式、插管模式。

- 11、界面显示能根据操作人员选择的参数数量和波形数量进行调节布局，方便最大程度的合理利用界面空间。

- 12、显示屏亮度需具备自动、手动调节功能。

- 13、需配有锁屏健，为避免在某些使用中误操作，可通过点击进入锁屏状态。

- 14、需采用多导心电监护算法，同步分析至少 2 通道心电波形，能够良好抗干扰。

- 15、可设置智能导联脱落功能，如果当前所选导联无法检测心电信号，监护仪能自动切换相应的导联作为计算导联。

- 16、需支持显示ECG信号质量指数，指示≥10个不同级别的心率信号强度。

- 17、R测量范围需在 0-200 rpm，精度在6rpm - 200rpm：±2rpm，0rpm - 5rpm：可不具体定义。

- 18、无创血压成人测量范围需满足：收缩压在25 - 290mmHg，舒张压在10 - 200 mmHg。

- 19、实时监测弱灌注指数（PI）测量范围需在0-20%。

- 20、无创血压需提供手动、自动、连续、序列四种测量模式，自动模式需支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间需支持在1-460分钟内的任意整数数值。

- 21、产品设计的使用年限需不小于8年。

血气电解质分析仪技术参数：

*1、测量项目需包含：pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Hct、Lac、Glu，各参数可根据需求自定义灵活组合，在不需要进行某项测试的操作或某项测试发生故障时可关闭,不影响其它指标测定。

- 计算项目需包含：pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3、SBC、BE、BEecf、TCO2、sO2%、P50、AG、A-aDO2、Rl、TCa、nCa，THb(c)。

- 测量项目和计算项目需≥42项。

*4、试剂包需为独立包装，规格需在25测/包～2000测/包范围内，可上机最长达45天；可在室温环境下存储，有效期最长可达9个月；需配备独立一体化清洗包，上机有效期需≥60天，不受测试次数限制，用完为止。

5、需具备月抛干式微型乳酸/血糖一体化电极，可常温运输，上机有效期需≥30天，不限制测试次数，并可单独更换和使用。

6、长时间异常断电、插拔传感器和试剂包不会造成试剂包和传感器等失效。

7、需配备≥12.1寸的TFT全彩色液晶触摸屏，需支持中文病人信息输入，字库容量需≥15000汉字。

8、需提供配套的血气质控，二维码扫描可自动输入质控批号、靶值等信息。

9、需支持无线WIFI， 4G网络。

10、仪器注册可选自动质控功能，并支持三水平质控品。

11、需内置视频教学和操作导航，并配有语音，方便操作人员随时学习。

12、只有做相应测试项目才消耗对应项目的测试数。

*13、可进行多种项目组合，可做动脉&静脉血气组合，并计算出ScVO2% 和PCO2 gap等参数。

14、需内置诺莫图和自动智能专家辅助诊断分析系统。

15、样品、试剂均需具备预热功能，样品需恒温在 37±0.2℃。

16、需内置多种质控规则，能存储≥1个月的质控图和质控记录，并支持质控数据打印和导出。

17、安瓿瓶质控品和动脉采血针进样不需要适配器，采样针内、外壁可自动清洗。