南宁市第二人民医院采购设备技术参数

病人监护仪技术参数：

1、可适用于成人、小儿、新生儿的监测。

2可在57.0 ～107.4 kPa、工作大气压力下运行，可满足高原地区的使用。

3、需为转运式监护仪，可满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,需通过相关转运标准。

4、需配备≥5英寸的彩色触摸显示屏，方便携带。

5、需达到IP44级别的防尘防水等级，易清洁，可适用医院内外不同临床救治环境。

6、需坚固耐用，可抗≥1.1米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

7、整机需为无风扇设计。

8、需内置锂电池供电，满电状态下需支持≥5小时的持续监测。

9、需内置DC电源接口，可以进行车载充电。

10、需支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和2通道体温。

11、可升级有创血压模块。

12、需支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

13、需具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。

14、心率测量范围需满足：成人在15～300 bpm范围，小儿/新生儿在15～350 bpm范围。

15、波速需提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

16、滤波模式需提供：诊断模式（0.05 ～150Hz），监护模式（0.5 ～40Hz），ST模式（0.05 ～40Hz），手术模式（1～20Hz）。

17、需提供25种心律失常事件的分析。

18、需提供ST段分析，并提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

19、需具有QT/QTc测量功能，并提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

20、可显示弱灌注指数（PI）。

21、需提供双通道体温测量，并提供两通道体温测量差值显示。

22、需提供手动，自动，连续、序列和整点，5种测量模式。

23、需支持≥120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。

24、需支持≥1000条事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

25、需支持≥1000条NIBP测量结果回顾。

26、需支持≥48小时全息波形回顾，全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。

诊治综合系统技术参数：

*1、主要用于妇科检查、治疗、手术，也适用于泌尿科及肛肠科的检查、治疗、手术。

2、需配备：综合床主体、柔性LED照明灯、脚蹬（一体化扶手）、污物收集桶、头枕、接水器（抽屉式）、手控板等。

3、综合床的总长需≤1350mm，方便存放。

4、床垫的宽度需≤550mm。

*5、座垫最低高度需达到550mm。

6、靠背摆动角度范围需在-10°～ +50°范围。

7、床面（靠背水平状态）高度范围需在550mm ～ 980mm，可自由升降、锁定。

*8、外壳需采用高分子材料，不生锈、不受潮、不变型、外形美观。

9、床垫需为聚氨脂发泡材料一次成型，表面光洁无缝，防渗透、防污染、易清洁。

10、需配备内置式接水器，可任意抽出或推回。

*11、需配备24V/10W以上的柔性LED照明灯，照明灯需采用柔性支撑技术,方位可任意调节。

12、需配备导流式坐垫，坐垫需采用导流式设计，液体经坐垫流入下方的接水盆。

*13、需具备脚踏开关、微型触摸控制器操纵两种方式；并具有带状态记忆的一键通功能。

*14、脚蹬与扶手需为一体化连接设计，大弧形扶手设计，可以作为腿的依靠。

15、需采用≥2支微型电机驱动，降低噪音。

16、额定负荷需≥135Kg。

17、设备总功率需≤500W。

不间断电源设备技术参数：

1、需配备UPS电源、蓄电池、电池柜。

2、UPS电源需满足：3000VA/2700W，需为单进单出模式，在线式高频机，塔式。

3、UPS电源输入需满足：额定电压有208/220/230/240VAC；电压范围：110～300 VAC 50%负载，176～300 VAC 100%负载；频率范围在40- 70 Hz；功率因数需≥0.99 @ 100%负载。

4、UPS电源输出需满足：输出电压有208/220/230/240VAC；电压范围在±1%；频率范围在46Hz ～ 54 Hz @ 50Hz系统； 56Hz～64 Hz @ 60Hz系统；频率范围50Hz±0.1Hz或60Hz±0.1Hz；电流峰值比3:1 (最大)；谐波失真需≤3% THD (线性负载)；≤5% THD (非线性负载)；转换时间需为0ms；波形为纯正弦波；功率因数需达到0.9。

5、UPS电源效率需满足：市电模式92%；电池模式96%。

6、UPS电源电池充电电流需达到4A，直流电压需达到96VDC。

7、UPS电源需能显示：LCD或LED显示 UPS状态、负载、电池容量、输入输出电压、负载时间，故障情况。

8、UPS电源具备以下警告声音：电池模式 每4秒响一声；电池电量低 每1秒响一声；过载 每1秒响一声；错误 连续鸣响。

9、可在湿度0～95% RH @ 0～40* C (不结露)；噪音小于45 dBA@ 1 Meter的环境中运行。

10、控制管理需支持WindowsXP/7/8/10, Linux, Unix, andMAC；可选SNMP电源管理支持SNMP管理与网络管理。

11、需配备铅酸免维护蓄电池，每个电池容量为12V。

12、蓄电池需采用独特的生产工艺和特殊的结构设计，保证电池使用的安全和密封性。

13、蓄电池需能将产生的气体再化合成水，吸附式超细玻璃纤维隔板,在寿命期内无需补充电解液。

14、蓄电池需使用耐腐蚀性好的特殊铅钙合金制成的板栅，把自放电控制在最小,可在室温25℃下储存。

15、蓄电池可在环境温度-20~+50℃条件下使用，但环境温度为10~30℃时，可延长使用寿命。

16、蓄电池可根据临床科室实际要求进行安装。

17、蓄电池需采用耐腐蚀结构的重型铅钙合金极板，保证了蓄电池的浮充寿命。

18、蓄电池的浮充寿命需≥10年，适合电信、电力和UPS的使用，需具备急剧放电保护电解液，确保电池均恒的放电性能。

19、蓄电池需采用气相二氧化硅混合于电解液中的生产技术与工艺，使电池放电性能更加稳定，亦令其对环境温度变化的宽度大幅提高,以及拥有极低的自放电率。

20、蓄电池需配备铅钙锡合金，确保极板的稳定性，以及最大程度抑制气体的产生。

21、蓄电池需配备安全阀，获得最高程度品质控制及保证。

22、蓄电池需为密封式设计，能确保电池的气体产生率减至最低。

23、电池柜需为标准电池柜，可依据实际电池容量、数量配置。

24、电池柜需配备电池开关、电池间连接线。