南宁市第二人民医院采购设备技术参数

- 永磁旋振治疗仪技术参数：

1、需为I 类防电击类型设备。

2、需为BF 型防电击程度设备。

3、需使用交流 220V±22V，50Ｈz±1Hz的电源。

4、可在环境温度5℃～40℃； 相对湿度10％～90%的环境下运行。

5、功率消耗需≤ 58VA。

6、需能定时≥20min。

7、需为按键式操作。

8、需配备有振动治疗头、旋转治疗头。

9、振动治疗头输出波形需为正弦半波，电压需在4.5V±1V，频率需在50Hz±1Hz。

10、振动治疗头振动频率需在50Hz±1Hz；振幅需≥1mm。

11、振动治疗头磁场强度需满足: 振动片表面中心区域（圆心周围）10mm 内的磁场最强点，磁场强度需达到180mT±50mT。

12、振动治疗头在常温下连续工作 20min，表面温度不能大于 41℃。

13、旋转治疗头输出波形波形需为正弦半波，电压需在1.5V±0.5V，频率在50Hz±1Hz。

14、旋转治疗头磁场强度需满足：在静止状态下距顶端 5mm 周围（紧贴外壳表面）的磁场最强点，磁场强度需达到 30mT±5mT。

15、旋转治疗头电机转速不能低于3500 转/分。

中央监护系统技术参数：

1、需配备总线制通讯接口，最大联网距离可达1200 米，可同时连接和管理床旁胎儿监护仪/母亲胎儿监护仪，需采用工业标准的485网络或以太网络，可支持绿色无线联网。

2、需可实现多产网系统统一服务器管理，跨围产科室（产前门诊、产科病房、待产室和产房等多科室）管理，可实现孕妇完整档案管理。

3、可同步云服务上的远程监护数据，对监护数据进行管理，支持查询、添加分析意见，

以及将分析信息上传至云。同时可加载远程记录数据，可打印、归档、指派数据。

4、可全产程、实时、多床位显示和记录床边监护仪的数字和曲线，自动判断有效监护数

据进行智能显示和报警，床边工作状态、信号质量、监护信息等。

5、需为智能走纸模式，可自动记录有效数据，即使无人值守也可以很好地完成监护过程。

6、需具备胎监/母胎监护/母亲监护三种监护版面，可根据床边机监护数据，自适应界面更改，可适合产前监护、产时监护、产后监护不同需要。

7、需具有监护计时提醒功能，有10、20、30、40、50、60 分钟可选。

8、每个服务器需支持≥128台床边机，≥32个客户端。

9、需为中文/英文操作界面，界面简洁，易学易用。

10、可根据临床需求在界面中定制化管理操作按键，可增加、删除快捷操作按键，可优

先常用快捷操作功能。

11、需具有强大的数据库，海量存储，全程 CTG 浏览，便于快速了解整体监护情况，贮

存全产程所有数据，提供完整的分娩记录，并可选段诊断、打印。

12、需具备回放功能，可支持自动播放 CTG，可回放24小时 CTG 和母亲生命体征趋势。

13、需具备掉电保护功能，可每分钟自动暂存。

14、需符合国际标准的三级声光自动母亲/胎儿参数报警功能，报警界限根据需要可调节。

15、需具备SOV（信号重合）报警功能，母亲和胎儿心率重合报警，双台信号重合报警。

16、需配备专家分析功能，需支持国内主流 KREBS、Fischer、改良 Fischer 和 NST 四种评分标准。

17、需配备产时胎心监护三类图形评估标准和报告系统，系统需支持自动分析并提供临床处

置建议。

18、需配备 CTG 分析功能。

19、需配备高质量、高速度的激光打印系统。

20、可打印支行国标/美标/欧标格式，需支持 A4/B5 等纸型。

21、能打印多种报告，包括支持国内主流 KREBS、Fischer、改良 Fischer 和 NST 四种

评分报告、三类图形评估报告和 CTG 报告等多种报告系统。

22、需提供打印设置小工具，可以对打印模板中的部分内容进行个性化设置，包括报告布

局，边距，字号、CTG 曲线背景网格、胎心安全区域背景色及曲线颜色和粗细等，方便临床应用。

23、需支持转床功能，动态合并待产监护数据和产时监护数据。

24、需支持转移功能，动态合并胎监和多参数监护数据。

25、可选用户分级机制，便于授权管理。

26、需支持上下、左右分屏显示，在重点观察单一床位时，还可兼顾其他床位。

27、需支持双显示器双屏幕显示。

28、需可选产程图功能、小黑板功能。

29、需可接入新生儿血气分析仪、可接入扫描枪。

30、通过欧盟 CE 认证、通过美国 FDA 注册。

31、可以在护士站或者医生办公室增加观察站，实时观察产房中央站的的全部数据；多个病区的中央站可以相互观察，共享数据。

手动轮椅车技术参数：

1、车架需采用高强度A3，钢管厚度需达到Φ22.2*1.2的钢焊接而成，表面需进行喷塑处理，防锈能力强、防腐蚀，安全性能高、坚固耐用等。

2、靠背架角度需完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。

3、需配备固定扶手,扶手垫需采用高品质PU材质，防老化。

4、刹车结构需采用肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便快捷、安全。

5、座垫/靠垫需为帆布材质，附带安全带，提高安全系数。

6、脚踏板需采用偏心装置锁紧，可高低调节，可供不同的病患使用，配腿带。

7、前轮需为≥7英寸的PVC万向轮胎，并配高强度塑料轮毂；后轮需为≥24英寸充气橡胶后轮，减震功能卓越，并配手轮装置。

8、需为可折叠式车型，方便携带出行，且能节省占用空间位置。

病历车技术参数：

1、需采用进口ABS材质原料。

2、需为60格双排模式。

3、需配备2个锁头，2个万向轮，,2个刹车轮。

4、尺寸需≤76*40*106cm，方便存放。

抢救车技术参数：

1、需采用进口ABS材质原料。

2、需达到五抽高配版。

3、需配备5个抽屉，每个抽屉都配有送药格，一个心肺复苏板，一个多功能插排，氧气托盘架，2个万向轮，2个刹车轮等。

4、尺寸需≤750*480*920mm，方便存放。

诊察床技术参数：

1、需采用不锈钢201材质。

2、需配备黑色垫面。

3、整体需为黑色，并配带≥5公分厚度垫面。

4、尺寸需≤190*60*65cm，方便存放。

治疗车技术参数：

1、需采用进口ABS原料。

2、需为630双抽高配款。

3、推车需配备2个抽屉，抽屉内均有送药格；小型污物桶2个，利器盒2个；左侧置物篮一个，2个万向轮，2个刹车轮。

4、尺寸需≤630*470*920mm，方便存放。

妇科检查床1技术参数：

1、需采用不锈钢201材质。

2、需为粉色三折类型。

3、床底部需配备一个方形活动接水盆，配备踩脚凳一个。

妇科检查床2技术参数：

1、台面宽需达到710-730mm。

2、台面全长需达到1795-1800 mm。

3、台面高度需在800-820 mm。

4、背板角度需达到180°，可进行多档次调节。

5、床体需采用玻璃钢材质，豪华美观、耐腐蚀、不生锈、不脱色、易清洁、经久耐用。

6、床座垫需采用防静电、防紫外光、防氧化、防霉、耐磨、不褪色的优质皮革包裹海绵，耐用、温馨舒适；座垫需为透明防水材料 ，适用于妇科冲洗。

7、靠背可进行多档调节。

8、需配备靠背保护支撑，双重保护，更安全。

9、需配备接水排污盆及下水管道。			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                          10、需配备小腿托和脚蹬，既可托小腿，又能蹬脚；小腿托和脚蹬高低、长短均需可调。

11、需配备玻璃钢脚踏，方便上下床。

盆底治疗床技术参数：

1、需为2段式（头板，臀腿板），五金下架。

2、需采用液压调节方式。

3、升降范围需在650-900mm，允差±50mm。

4、床体安全工作载荷需≥1500N，头部需达到400N。

5、头板电动调节范围上折需在0-70°范围内。

6、床体尺寸需≤190*64*65cm，最低位置含床垫。

冰箱技术参数：

1、总容积需≥239L。

2、外观需为肽钢灰颜色。

3、冷藏室容积需≥116L。

4、面板材质需采用PCM钢板。

5、冷冻室容积需≥90L。

6、综合耗电量需≤0.66KW.h/24h。

7、软冷冻室容积需≤33L。

8、能耗等级至少达到2级。

9、噪音需≤36dB(A)。

10、冷冻能力需达到3.5kg/12h。