南宁市第二人民医院采购设备技术参数

- 单道可调移液器技术参数：

- *1、需配有10-100μL 、20-200μL 、100-1000μL 、2-20μL 、1-10μL 这几种量程。

- 2、可用于移取液体。

- 3、可在工作温度5℃～40℃、空气相对湿度10%～95%环境下运行。

- 4、需采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻，操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。

- *5、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。

- 想采用人体工程学设计，减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）。

- *7、下半支可徒手拆卸，便于清洁保养。

- *8、需采用伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。

- 9、需具备四位数字放大体积显示功能，可精准设置移液体积。

- *10、体积视窗位置需在设备前面，便于移液观察，可单手设定体积及操作。

- 需配有密度调节窗口，可适用于不同密度的液体 。

- *12、需具备颜色标识移液器量程的功能。

- 13、需配备RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪。

- 胰岛素泵技术参数：

1、需具备泵管理系统，可以配合泵管理软件，开展全院泵远程管理；管理系统需有扩展血糖仪、电子胰岛素注射笔接口。

2、泵管理软件需有精密输注泵管理系统软件医疗器械许可证。

3、需配备≥55寸的监控屏1台，1屏可以显示≥40台泵信息。

4、需配备胰岛素泵手持端1个，1个手持端可以控制≥100台胰岛素泵。

5、泵管理软件需具备远程暂停泵功能。

6、泵管理软件需有AI估算、AI剂量、泵转笔辅助计算工具模块。

7、胰岛素泵工作台需有输注导管使用时长提示功能。

8、胰岛素泵工作台需有阻塞、低电、低药、无药实时报警功能。

9、胰岛素泵工作台需有大剂量、基础率、日总量、剩余药量提示功能。

10、胰岛素泵工作台需有血糖显示功能。

11、需为全中文菜单显示，易用易懂。

12、胰岛素种类需有U-100和U-40两种可选，两种浓度胰岛素可以智能换算；有短效和速效可选。

13、需具备48段基础率分段。

14、可自动分配基础率、个性化设置基础率。

15、需配备速效数据库、短效数据库。

16、基础率常规设置范围 需在0.01～35 U/h。

17、临基率设置范围需满足：速度设置范围需为基础率设置值的0～250%；时间设置范围需在0～24小时。

18、基础率增幅需满足：默认值0.05 U（1U等于0.01毫升）,0.01U（0-0.2U）、0.05U（0.2-2U）、0.1U（大于2U）,可根据患者胰岛素用量自动切换。

19、需具备快速一键注射功能。

20、长餐模式需有方波输注，双波输注可选。

21、需具备有大剂量预设功能。

22、大剂量设置范围在0.1～88U。

23、大剂量增幅为0.1U。

24、大剂量输注速度需可调。

25、螺杆需可自动复位，电机驱动。

26、装药量需≥3.18 毫升(318U)。

27、需具备每次大剂量限制、每小时基础量限制、日总量限制功能。

28、需具备按键自动上锁、儿童锁防止误操作、医生凭密码设置、工程师凭密码设置等保护功能。

29、需有蜂鸣报警（阻塞，低电量，低药量，无输注，药完）、按键声音、用餐提示、测血糖提示。

30、报警项目可选、堵塞剂量可调、低药量报警阈值可设。

31、需内置电池，充电60分钟，可待机≥30天。