南宁市第二人民医院采购设备技术参数

- 新生儿专用监护仪技术参数：

- 1、投标产品需通过SFDA、CE认证。2、需提供产品注册证证明。3、需为固定式提手，便于携带。4、需配备≥8.4英寸LED背光液晶屏，方便操作。5、需具有两个独立的报警灯：生理、技术报警灯，两种灯需分开显示，可直观判断报警类型。6、需具有VGA接口，可外接显示器。7、需支持3/5导联心电监测，可自动识别导联类型。8、需具有ECG波形级联显示功能。9、需具备二氧化硫测量检测功能，检测范围在1%~100%；在70%~100%范围内，需达到±3%(非运动状态和运动状态)。10、需支持PI灌注指数显示，有效反映外周血管灌注情况。11、NIBP静态压力测量范围需在0~150mmHg，精度达到±3mmHg。12、可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性。13、需配备1-4号四种规格大小的新生儿专用血压袖套，医护人员可根据患者情况灵活选择合适的大小。14、可选配ETCO2监测功能，CO2测量范围需在0mmHg~190mmHg。15、可选配窒息唤醒功能，帮助新生儿及时脱离呼吸暂停危险，保护新生儿安全。

- 16、可选配氧浓度监测功能，可实时掌握暖箱内氧气浓度变化，预防氧中毒。17、需支持手写输入功能。18、显示屏亮度可进行1-100百级调节。19、需具备大字体界面，呼吸氧合图界面，趋势共存界面，它床观察界面及标准界面等多种显示界面。20、需支持≥150小时趋势数据、200 次参数报警事件、2000 组NIBP测量数据、48小时波形全息回顾。21、需支持≥2000组窒息唤醒数据回顾。22、需具有夜间避免打扰患者休息的夜间模式。23、需支持按键背光灯，方便夜间操作。24、需内置通讯接口，支持连接现有中央监护系统。

- 医用全自动电子血压计技术参数：

1、需采用示波法的测量原理。2、需配备LCD显示屏。3、左右臂均可测量。4、适应臂周需满足：血压量程在0～299mmHg；脉博数在40～180次/分。5、需具备手臂伸入检测功能，手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导。6、测量精度需满足：压力显示精度在±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度在±2%或±2次/分（取最大者）。7、需配备电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确。8、需具备臂筒角度调节功能，可自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度）。9、需具备平均测量模式功能，可进行2-3次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法）。10、需具备二维码打印功能，测量结果可以二维码形式打印出来。11、需有热敏式打印机、多种打印模式可选，并打印显示干扰波形图。12、需具备ID功能，可连接扫描枪或身份证读卡器。13、外壳需采用抗菌树脂制作；袖带需采用抗菌布套制作。14、需具备臂筒组件交换功能，臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。15、需具备语音功能，测量可全程语音提示，测量结束播报测量结果。16、需具备用户教育功能，可根据测量结果，显示提示信息。17、需具备USB数据传输功能。

- 电子婴儿秤技术参数：

1、称重范围需在0.2-20kg，分度值为20g。2、身长测量范围需在0-55cm，分度值为0.1cm。3、产品尺寸需≤54.5*34.5*15cm，方便存放。4、需具备LCD显示功能。5、可在温度0℃~40℃、湿度≤80%的环境中运行。6、可在温度-25C--50℃，湿度≤80%的环境中存放。7、需配备电源适配器、适量干电池。