南宁市第二人民医院采购设备技术参数

- 注射泵技术参数：

- 1、安全防护类型需达到CFⅠ、IP34。

- 2、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

- 3、压力报警阈值至少3档可调，最低150mmHg。

- 4、需具备阻塞回撤功能（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，可自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

- 5、注射精度需≤±2% 或0.005mL/h取大者。

- 6、速率范围需在0.1-1900ml/h, 递增在0.1ml（0.1-999.9ml/h）；预置总量范围需在0.1-9999ml，递增为0.1ml；预置时间范围在00:00:01-99:59:59（h:m:s）。

- 7、可固定在输液支架上。

- 8、快推“bolus”：0.1-1900ml/h，需具有自动和手动快推“bolus”可选。

- 9、KVO需在0.1-5ml/h，递增为0.1ml/h。

- 10、需支持5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml规格的注射器。

- 11、屏幕需≥3英寸，可同屏显示速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 。

- 12、整机重量不能超过2kg，主机需自带提手，方便携带。

- 13、需具有至少2种以上注射模式可选，包含速度模式、时间模式。

- 14、电池工作时间需≥6小时@5ml/h。

- 15、可自动储存≥1500条的操作信息。

- 16、需配备RS232接口，可进行数据传输、护士呼叫、DC连接。

- 17、可加装无线模块，实现无线联网监测。

- 18、需为全中文软件操作界面。

- 中药熏蒸机技术参数：

- 1、需采用AC220V/50Hz的电源，额定功率需≥3500VA。

- 2、需为机电一体式设计，可移动式熏蒸治疗床。

- 3、需配备智能微电脑集成控制系统，人机交互通过进行操控液晶显示屏可显示设定和实时治疗参数，床体需具有三温区工作状态指示灯。

- 4、需具备自动控温功能，使蒸汽温度维持在设定值附近，温度设定范围在35～45℃。

- 5、需具备预热功能，启动预热功能后，液温升高至90℃后维持至少10min,可用来煎药；10min 后液温逐渐降至75℃，并需维持在75℃。

- 6、可在1～99min范围内自动控时。

- 7、需具有送风功能，可单独开启或关闭。

- 8、需具备自动防止干烧功能，当水槽液位低于最低液位，120s 后仍未加液至最高液位处，可自动停止加热输出。

- 9、需具有超温保护功能。

- 10、熏蒸装置需由三个独立设定的温区组成，可支持背部、腰部、腿部等多部位独立或同

- 时熏蒸治疗。

- 11、各温区可自动上水，手动下水，单区最大加液量需达到4L,并可自动控制液位；需支持外接，需支持地漏接口。

- 12、各温区需具有独立的加热器，实时检测维持设定温度；也可独立开启某一个、两个温区或同时开启熏蒸治疗。

- 13、需具有清洁功能和高温灭菌两种方式。

- 14、内外选材需采用一次成型高密度亚克力材质，外表光滑易清洁，舱内四聚氨酯材料垫柔韧易清洁。

- 15、需具备紧急停止功能，按下紧急停止按钮，熏蒸机可自动切断电源，需有面板声光蜂鸣器红灯亮起，并发出警报声。

- 16、应标产品需取得计算机软件著作权。

- 临床移动终端技术参数：

- 1、外设接口需为USB Type-C 接口；需支持OTG、快充、座充。

- 2、所使用的SIM卡需为Nano SIM卡，5G全网通，支持移动、联通和电信三大运营商及运营商物联网卡（13位电话号码的定向流量卡）。

- 3、需具备电源键，扫描键（左右各一个），瞳孔灯/手电筒键，主页键，灵犀键（快捷功能键，可自定义）。

- 4、要求外壳采用抑菌材料；耐受酒精等各种医院常用消毒剂，可使用紫外线消毒。

- 5、需具备额温枪功能，支持红外热电堆测温，精度≤±0.2℃。

- 6、需具备双手电筒功能，支持查看瞳孔的黄光LED、照明白光LED。

- 7、处理器需为8核 CPU，最高主频需≥2.2GHz ；GPU需为 MP2 900MHz。

- 8、RAM存储需≥4GB，到达LpDDR4X。

- 9、ROM存储需≥64GB。

- 10、显示屏需≥5.45 英吋，分辨率需≥720*1440pixel。

- 11、触摸屏电容需有≥5点触控。

- 12、摄像头需≥1300万像素，自动聚焦。

- 13、电池需≥4.4V，电池容量需≥4100 mAh，需为可充电锂离子聚合物电池，充满电可支持连续工作12小时以上。

- 14、扫描头角度需为人体工程设计，扫描角度倾斜需≥15°，避免手腕过度弯曲。

- 15、需支持一、二维条码识别。

- 16、条码扫描引擎参数要求标配扫描模组（Zebra 4770）：图像传感器：CMOS分辨率需≥1280*800；白色LED照明光，十字红色（655nm）激光瞄准光；扫描范围：48°(水平), 30° (垂直)；扫描角度：旋转角度360°，上下倾角：±60°，左右倾角：±60°MTBF（测试寿命）：需≥580,000小时。

- 17、需支持密码识别，并支持2种以上解锁方式。

- 18、需内置地理位置定位系统，精准定位。

- 19、需具备无线局域网-Wi-Fi功能，并支持Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax，2*2 MIMO。

- 20、Wi-Fi网络频率范围需为2.4/5GHz双频：2.4GHz：2.400GHz ~ 2.4835GHz（2.4GHz ISM band）；5GHz ：5.15~5.35GHz、5.47~5.725GHz、5.725~5.85GHz（5GHz UNII band）。

- 21、无线个域网-蓝牙协议需为Bluetooth 5.3+LE+HS+EDR。

- 22、蓝牙频率范围需在2.402GHz ~ 2.480GHz。

- 23、蓝牙信道需≥ 79个。

- 24、通讯无线广域网全网通频段需达到2G，并满足GSM:B2、B3、B5、B83G：CDMA:BC0 ；WCDMA:B1、B2、B5、B8；TD-SCDMA：B34、B394G：TDD:B34、B38、B39、B40、B41；FDD:B1、B3、B5(B26)、B7、B8、B205G:N1、N3、N28、N41、N77、N78、N79。

- 25、操作系统需为医疗操作系统。

- 26、语言需支持简体中文（首选），繁体中文（香港）、英文等。

- 27、固件升级方式需为 OTA批量系统升级。

- 28、需支持扫码批量快捷配置。

- 29、可在温度-10℃至50℃、湿度5%至95% RH（非冷凝状态）环境下运行。

- 30、可在温度--40℃至70℃环境下存储。

- 31、防护等级需满足：可承受≥1.5m高处到地面的多次跌落测试；可承受≥1000次0.5米滚桶测试；工业防护等级需≥IP67；静电放电≥±15KV空气放电，±8KV传导放电；

- 浪涌防护需≥300V。

- 数字平板技术参数：

- 1、屏幕尺寸需≤10.4英寸，分辨率需≥2000×1200。

- 2、触摸屏类型需为电容触摸屏。

- 3、处理器需达到骁龙680或以上。

- 4、需支持HarmonyOS 3以上的操作系统。

- 5、机身内存（ROM）需≥64 GB，运行内存（RAM）需≥4 GB，需支持扩展存储，最大存储卡容量）需≥ 1TB。

- 6、摄像头需满足:后置单摄≥800万像素高清摄像头；前置单摄需≥500万像素。

- 7、需与医院现有的考试管理系统相匹配。