南宁市第二人民医院采购设备技术参数

- 妇产科门诊中央监护系统技术参数：

- 1、需为全中文操作界面。

- 2、需配备≥四核的CPU。

- 3、内存需≥2G。

- 4、硬盘需≥500G。

- 5、需配备彩色液晶显示器及激光打印机。

- 6、需支持有线/ 无线联网，稳定可靠。

- 7、需具有评分功能，需支持主流KREBS、Fischer、ACOG和NST四种评分标准，能自动生成胎监诊断报告。

- 8、可随时在监护曲线的旁边进行标注说明，形成电子病历，方便医护人员查阅、分析，必要时可作为医疗事故法律取证。

- 9、需能进行监护信息存储，方便信息回放及检索查找。

- 10、数据库可存储≥百万个监护资料，且搜索孕妇信息可按日期/住院号/姓名进行关键字查询，3种方式可任选。

- 11、可进行1 床、2 床、4 床、8 床、16床等多界面切换，可选单床/多床多种显示方式。

- 12、可对胎儿参数异常报警，报警界限可调，且具备声光、语音报警。

- 13、需支持激光打印机，打印报告需支持A4/B5纸型。

- 14、需支持扩展≥32床位数。

- 15、需支持接入医院His系统，刷卡或扫码录入孕妇信息系，促进医院信息化建设。

- 16、单机和工作站之间需支持双向控制，单机上输入的信息在中央站可以显示，中央站输入的信息也可以再单机上显示，宫缩复位单机和中央站可独立操作。

- 17、需具有监护结束提醒功能，时间设置需有10，20，30，40，50，60分钟。

- 注射泵技术参数：

- 1、需配备≥3.0 英寸的显示屏，需为全中文显示。

- 2、可适用5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml所有符合标准的注射器。

- 3、速度范围需在0.10～2000mL/h，最小步进达到 0.01ml/h。

- 4、快进（Bolus）速度范围在0.10mL/h～2000mL/h，最小步进达到0.01ml/h。

- 5、注射精度需≤±1.8%。

- 6、KVO速度设定范围需在0.1mL/h～30ml/h 可调。

- 7、需有≥9种注射模式可选，至少有：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、梯度模式、剂量时间模式、序列模式、微量模式、首剂量模式等。

- 8、需具备动态压力检测（DPS）性能，可实时显示当前压力数值。

- 9、需具备压力自动释放（Anti-Bolus）功能，当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

- 10、需具备≥15档阻塞压力阈值可调性能，最低为75mmHg。

- 11、需具有排气功能，排除管路内的气泡。

- 12、需具备在线滴定功能，更改速度时完全不需要中断输液。

- 13、需具备夜间模式功能，可自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复。

- 14、需具备药物库功能，可存储≥3000种药物。

- 15、需具备日志记录功能，可存储至少2000条操作信息。

- 16、可自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量。

- 17、电池工作时间≥6小时@5ml/h；可升级至≥12小时@5ml/h。

- 18、防尘防水等级需达到IP44。

- 19、整机重量需≤1.6kg（含电池），主机需自带提手，方便携带。

- 20、需通过 EN1789救护车标准认证，适合在户外急救和车载情况下使用。

- 21、可加装无线模块，实现无线联网通讯。

- 病人监护仪技术参数：

- 1、需配备≥10.1英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率N10需达到1280×800像素，并有≥8通道波形显示。

- 2、需配备光传感器，可根据环境光自动调节屏幕亮度功能。

- 3、需支持中文手写、拼音、英文3种输入法。

- 4、需具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。

- 5、可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、顺泰血压、IBP、ETCO2、C.O.等参数模块。

- 6、需标配3/5导心电，可支持升级6/12导心电，需具有智能导联脱落，多导同步分析功能。

- 7、需具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压需在±850mV，系统噪声需≤25μv。

- 8、心电模式需具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力需>106db；需具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。

- 9、需具备≥27种心律失常分析功能，包括房颤、室颤、停搏等。

- 10、需具有心率变异性分析功能。

- 11、需支持升级Glasgow12导静息心电分析，可适用于成人、小儿和新生儿。

- 12、需具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV-+2.5mV。

- 13、需具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围在200ms-800ms。

- 14、无创血压需具有五种测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；并具有动态血压监测界面。

- 15、需具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导、PAWP、EWS、单血氧、CCHD界面（选配）等。

- 16、用户可自定义调节界面布局波形和参数功能。

- 17、需支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。

- 18、需具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能。

- 19、可支持≥240小时趋势图/表、≥3500组NIBP列表、≥2500组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾。

- 20、需具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息。

- 21、需支持临床辅助决策功能：SepsisSight脓毒症筛查、GCS格拉斯哥昏迷评分、EWS早期预警评分、CCHD筛查（选配）等。

- 低中频电脉冲治疗仪技术参数：

- 1、需使用AC220V±22V， 50Hz±1Hz的电源。

- 2、中频调制频率需在1000Hz—3000Hz范围内。

- 3、需具备定时功能，可自动倒计时。

- 4、输出脉冲电压需在0V—90V范围内。

- 5、输出信号峰值电压应由零至最大，并连续可调。

- 6、需具备热炙温度和超温保护功能，并在30℃-60℃范围内可调，温度达到60℃，允差在+2℃时，应能自动切断热疗袋电源。

- 7、定时时间应分为10min、20min、30min三挡或60min可调，每档允差在10min。

- 8、最大输出电流密度应大于2mA（r.m.s）/ cm²。

- 9、需配备四路理疗输出。

- 10、需达到Ⅱ类BF型安全防护类型。

- 数字式心电图机技术参数：

- 1、需支持12导心电图采集。

- 2、需为一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键。

- 3、显示屏幕需≥10英寸。

- 4、需具备LAN、USB等传输接口。

- 5、需支持智能操作系统，可远程更新升级。

- *6、主机需支持内置4G以上功能，不接受外置模块。

- 7、需支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi。

- 8、需配备锂电池，额定容量需≥10000mAh，在40℃或以下可支持5小时以上连续工作。

- 9、耐极化电压需在±600mV。

- 10、定标电压需在1mV±1%。

- 11、共模抑制比需＞125dB（默认交流滤波关闭）。

- 12、内部噪声需≤10μVP-P。

- 13、频响范围需在0.05Hz~350Hz（-30%～+10%）。

- 14、需支持≥100000份心电数据存储。

- 15、需支持全导联起搏检测，准确识别起搏信号。

- 16、QTc参数测量需满足：内置4种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置。

- 17、可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。

- 18、可同屏显示≥12导心电波形，并支持虚拟15导、虚拟18导技术，12导心电图机可进行虚拟附加导联进行虚拟15导/18导采集，采集完成后，可生成虚拟15导/18导的图谱。

- 19、需经过IHE专项测试，可以满足与医疗卫生机构信息系统之间的信息互联、互通、集成共享的要求。

- 20、对于危急值检查数据，可支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。

- 21、记录测值需包括心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。

- 22、需支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信小程序进行扫码查看、诊断和分享；通过手机扫码方式实现内网到外网的数据传输，物理隔离保障网络安全。

- 23、需具备阿托品试验采集及处理流程。

- 24、需具备任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能。

- 25、需采用梯形图生成技术、向量分析技术。

- 26、需支持心电事件、起搏心电、晚电位功能。

- 27、可与医院现有心电信息系统无缝对接，形成信息互联互通。

- 输液泵技术参数：

- 1、需具备流速模式、滴速模式、时间模式、体重模式、剂量模式、药物库等模式。

- 2、需能适用于任何厂家生产的普通专用一次性输液器。

- 3、输液精度需在±5%。

- 4、输液速度需在(0.10-2001.00)ml/h，最小步进达到0.01ml/h。

- 5、预置量需在(0，0.1～9999.99 )ml，最小步进达到0.01ml。

- 6、累积量需在0-36000 ml范围内。

- 7、KVO速度需在（0，0.10～10.0）ml/h，最小步进达到0.01ml/h。

- 8、BOLUS流速需在（0.10～2001.00）ml/h，最小步进达到0.01ml/h。

- 9、BOLUS液量需在（0，0.10～9999.99）ml，最小步进达到0.01ml。

- 10、需具备自动冲洗和手动冲洗功能。

- 11、冲洗速度需在（0.10～2001.00）ml/h，最小步进达到0.01ml/h。

- 12、冲洗液量需在（0，0.10～9999.99）ml，最小步进达到 0.01ml。

- 13、需具备5档 25ul、50ul、100ul、250ul、500ul的气泡检测功能。

- 14、需具备13档 （10-130）kPa的阻塞压力报警功能。

- 15、需自带加温功能，不需要外置加温模块或者加热器。

- 16、需能存储不少于5000条历史记录。

- 17、需具备以下声光报警功能：门未关、气泡、瓶空、阻塞、输液完成、接近完成、忘记操作、电池供电、电量低、电池耗尽、交流掉电、滴速异常、加温错误、输液管错误、设备异常等。

- 18、需具备以下性能：Anti-Bolus、防止误关机、药物库、防反转检测、双CPU监控、快速给药、按键锁、滴数传感器、WIFI。

- 19、可选配护士呼叫功能。

- 20、需达到I类CF型，IP×23（防溅水）的安全等级。

- 21、功率需≥35VA。

- 22、电源使用需满足：交流电源：100-240V 50/60Hz ；直流电源：DC12V±1.2V。

- 23、需配备≥1900mAh的电池，25ml/h的速度连续工作时间大于5小时。

- 24、可在温度：5℃-40℃，相对湿度：20%-90%的环境下运行。

- 腔镜灌注泵技术参数：

- 1、需为开放式加压式装置，在手术过程中液体介质及清洗液简单方便。2、需采用步进电机驱动运行，设备运行时平稳、噪声小。3、工作压力及流量需由电脑自动控制，过压时电脑将自动切断电源停止工作。4、当压力回复正常时仪器将自动进入正常工作状态，控制装置安全可靠。5、压力设定范围，流量设定范围需为数字显示，并连续可调，可根据实际工作需要任意改变设定值。6、需具有记忆能力，开机时显示上次设定的压力和流量值。7、需使用交流220V ±22V 50Hz ±1Hz电源。   8、输入功率需达到100W+25W。9、设定压力范围在15mmHg～400mmHg（2Kpa～53.3Kpa）。10、流量设定范围在0.1～1L/min（误差±30%）。11、压力调节步长需达到1mmHg（0.1Kpa）。12、流量调节步长需达到0.1L/min。13、设备安全分类型需达到1类BF型应用部分。14、需为间歇加载连续运行模式。15、噪声需≤50dB(A)。