南宁市第二人民医院采购设备技术参数

- 医学影像数据传输处理软件技术参数：

- 1、需使用SQL Server 2000及以上的数据库处理数据。

- *2、所有检查类型的数据都存储在同一数据库中。

- 3、图像不能保存在数据库中，需单独以文件形式保存。

- 4、需具备多级权限管理功能，可分为只读、读写本人创建的病历资料、读写删除、管理员等。

- 5、可集中统一登记病人信息。

- *6、可编辑检查收费表，可在列表中选择检查项目，自动生成收费金额。

- 7、需配备分辨率≥1920*1080高清质量全屏采集压缩卡，可向下兼容各种分辨率，可采集DVI、SDI、分量及VGA视频信号。

- 8、可采集动、静态图像，且采集数量无限制。

- 9、静态图像的采集可由内镜手柄上的按钮控制。

- 10、动、静态图像采集也可由一个脚踏开关控制。

- 11、图像采集参数（亮度、对比度、窗口位置等）能保存多组不同设置。

- 12、图像采集窗口不显示时也能采集图像。

- 13、需支持高清及标清视频采集。

- *14、需配备典型病历报告编辑模板，并提供范句插入功能。

- *15、需提供诊断报告自动排版功能。

- 16、需具备填写报告功能，可自动填入默认值。

- 17、可以对诊断术语进行快速维护修改。

- 18、在图像列表下方能显示部位和印象说明。

- 19、图像可方便地导出。

- 20、可根据图像数量多少自动调整图像栏的高度。

- 21、可图像进行测量、各种形状标注、伪彩、明亮度、对比度、饱和度调节等。

- 22、可对图像进行部位和印象说明。

- 23、可选择多个部位示意图。

- *24、可进行图像批量删除、图像批量导出。

- *25、图像可在不同病历间复制、剪切、粘贴。

- *26、可选择需要打印的图像，并能按打印顺序显示。

- 27、需提供打印1-6幅图打印格式打印图像。

- *28、打印界面下仍然可以调出病历资料修改保存诊断内容。

- *29、报告单能输出到WORD文件。

- 30、报告单能保存为JPG文件。

- 31、可自动检测病人是否存在动态录像文件，并列表显示，内置播放器，播放时可抓拍图像，并能调整抓拍图像范围。

- 32、能按检查号、性别、年龄、检查/手术日期段、检查/手术医师、检查/手术所见、检查/手术结论、病理结果等单个项目或组合在一起进行查询。

- 33、需支持模糊查询：医生、患者姓名、检查所见、检查结果等项目。

- 34、可将病历列表导出到Excel中，导出的项目应能自由设置。

- *35、需支持单个病历的导出和导入功能，包括文字资料和图像资料。

- *36、需具备恢复删除功能。

- 37、可对特殊病历进行标记，方便统计及学术研究。

- 38、可浏览其它人的报告，但不允许修改。

- *39、设定报告打印后，报告不允许修改。

- 40、设定病历资料备份后，报告不允许修改。

- *41、需具备统计功能，能方便医生查看所诊断的各内镜检查类型的检查例数、总例数、所占总例数百分比、工作天数；可打印统计表、查看统计图、导出到EXCEL。

- 支持病历自定义统计。

- 需配备高清视频线、辅助图像采集脚踏开关、彩色喷墨打印机。

- 需配备≥21.5寸高清彩色液晶显示器。

- 医用光学放大镜技术参数：

- 1、需配备≥5.0 英寸的显示屏，需为全中文显示，并支持触屏操作。

- 2、需配备可充电电池，电池工作时间需≥3小时。

- 3、需配备光源，光源照度需≥5000Lux。

- 4、需具备成像功能，可清楚呈现所见生理组织。

- 5、需配备探头，探头至少有2个方向可转动。

- 6、需具备数据存储功能，可监测数据，可存储在micro SD卡，并支持拷贝监测数据。

- 7、整机重量需≤1.5kg（含电池），方便移动。

- 8、设备安全类型需达到I类BF型应用部分。

- 9、需具备HDMI视频传输接口。

- 胰岛素泵技术参数：

- *1、可适用于住院及门诊高血糖患者的血糖调节，24小时皮下进行生理脉冲微量输注胰岛素，可适用于糖尿病患者（包含成人和儿童）。

- 2、屏幕亮度可设置1-3级别，背景灯超时时间可以选择30秒、1分钟或3分钟。

- 3、需有5种彩色图标显示电池状态，电量从100%到0%依次下降。

- 4、需有5种彩色图标显示储药器状态，剩余的胰岛素的量从100%到1%/未知。

- 5、主屏幕可显示当前活性胰岛素。

- 6、需配备阻塞传感器，评估是否有输注阻塞或监测胰岛素剩余用量，平均在胰岛素输注停顿达到3单位时就会触发阻塞报警。

- *7、安全类型需满足：达到防水型IPX8（水深最深3.6米，最长24小时）。

- *8、需配套耗材含有储药器，储药器容量需≥300U（3mL）。

- 9、需有≥2种输注耗材可供选择，皮下软针-有快速分离器便于病人检查，运动，洗澡。

- 10、需具备错过餐前大剂量提示功能。

- 11、需具备大剂量后测指血提醒功能。

- 12、需具备≥6个个人提示功能，提示1-5+血糖监测/用药。

- 13、需具备低电量提醒功能，并有彩色图标提示。

- 14、需具备自动暂停功能，暂停范围在1-24小时内。

- 15、基础率最小步长需达到0.025U/小时。

- 16、基础率范围需在（0.000-30.0）U/小时。

- 17、基础率时段需≥40段（以30分钟为增量）。

- 18、需具备≥5种基础率模式，基础率1-2+工作日+休息日+患病日。

- 19、需有临时基础率输注率模式，为百分比模式（0-200%，以5%为增量）。

- 20、临时基础率设定时间范围需在30分钟至24小时（以15分钟为增量）。

- 21、需具备≥5种预设临时基础率（临时基础率1+高/中/低强度活动+患病 ）。

- 22、临时基础率增加幅度需满足：对于（0.000–0.975）U/小时，增量为0.025U/小时；对于（1.00–9.95）U/小时，增量为0.05U/小时；对于10.0U/小时-最大值基础率，增量为0.1U/小时。

- 23、大剂量增量需为0.05U或0.025U。

- 24、大剂量最小输注量需达到0.025U。

- 25、大剂量输注速率需有标准模式（1.5U/min）、快速模式（15U/min）这两种模式。

- 26、大剂量输注方式需有：手动大剂量（常规大剂量/方波大剂量/双波大剂量）、大剂量向导、声响大剂量。

- 27、声响大剂量步长可调整范围需在（0.1-2.0）U。

- 28、可支持≥5个预设大剂量，为大剂量1+早餐/午餐/晚餐/零食等。

- 29、需具备报警/提示功能，表现为声响/震动/声响加震动、通知指示灯闪烁。

- 30、需有管路更换提示，时间间隔在2-3天。

- 31、需配备电池≥1.5V的锂电池，或碱性电池/可反复充电的镍氢电池。

- 病人监护仪技术参数：

- 1、需配备≥10.1英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率N10需≥1280×800像素，并具备≥8通道波形显示。2、需配有光传感器，可根据环境光自动调节屏幕亮度功能。3、需支持中文手写、拼音、英文3种输入法。4、需具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。5、可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、顺泰血压、IBP、ETCO2、C.O.等参数模块。

- 6、需标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。7、需具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压需达到±850mV，系统噪声需≤25μv。 8、心电模式需具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>106db；并具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。9、需具有≥27种心律失常分析性能，包括房颤、室颤、停搏等。10、需具有心率变异性分析功能。11、可支持升级Glasgow12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿。12、需具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV-+2.5mV。13、需具有QT/QTc测量功能，并提供QT、QTc参数值，测量范围需在200ms-800ms。14、无创血压需具有五种测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；并具有动态血压监测界面。 15、需具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导、PAWP、EWS、单血氧、CCHD界面（选配）等。16、用户可自定义调节界面布局波形和参数功能。17、需支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。18、计算功能需具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能。19、可支持≥240小时趋势图/表、≥3500组NIBP列表、≥2500组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾。20、需具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息。21、需支持临床辅助决策功能：SepsisSight脓毒症筛查、GCS格拉斯哥昏迷评分、EWS早期预警评分、CCHD筛查（选配）等。

- 注射泵技术参数：

- 1、需配备≥3.0 英寸的显示屏，需为全中文显示。

- 2、可适用5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml所有符合标准的注射器。

- 3、速度范围需在0.10～2000mL/h，最小步进达到 0.01ml/h。

- 4、快进（Bolus）速度范围在0.10mL/h～2000mL/h，最小步进达到0.01ml/h。

- 5、注射精度需≤±1.8%。

- 6、KVO速度设定范围需在0.1mL/h～30ml/h 可调。

- 7、需有≥9种注射模式可选，至少有：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、梯度模式、剂量时间模式、序列模式、微量模式、首剂量模式等。

- 8、需具备动态压力检测（DPS）性能，可实时显示当前压力数值。

- 9、需具备压力自动释放（Anti-Bolus）功能，当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

- 10、需具备≥15档阻塞压力阈值可调性能，最低为75mmHg。

- 11、需具有排气功能，排除管路内的气泡。

- 12、需具备在线滴定功能，更改速度时完全不需要中断输液。

- 13、需具备夜间模式功能，可自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复。

- 14、需具备药物库功能，可存储≥3000种药物。

- 15、需具备日志记录功能，可存储至少2000条操作信息。

- 16、可自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量。

- 17、电池工作时间≥6小时@5ml/h；可升级至≥12小时@5ml/h。

- 18、防尘防水等级需达到IP44。

- 19、整机重量需≤1.6kg（含电池），主机需自带提手，方便携带。

- 20、需通过 EN1789救护车标准认证，适合在户外急救和车载情况下使用。

- 21、可加装无线模块，实现无线联网通讯。

- 直立康复训练床技术参数：

- 1、需由床架、机械支撑部件、电动控制装置、固定保护装置、脚轮等组成。

- 2、可在温度：+5℃～+40℃；相对湿度：≤80%；大气压：860 hPa～1060 hPa环境下工作。

- 3、可使用AC220 V±22 V的电源，电源频率需在50 Hz±1 Hz。

- 4、外形尺寸需≤1915×900×1050mm，方便科室存放。

- 5、床面高度需≤522mm。

- 6、床面宽度需≥605mm。

- 7、床面角度转动范围需在0°～85°。

- 8、脚托板调节角度需在0°～35°。

- 9、床板安全工作载荷/N需≥1700。

- 10、升降床架的安全工作载荷/N需≥2200。

- 11、输入功率需≥300VA。

- 运动康复训练床技术参数：

1、需由床面、床架、枕等组成。

2、外形尺寸（长×宽×高）需≤2050mm×1230mm×480mm，方便存放。

3、床面高度需≤480mm。

4、安全工作载荷需≥100kg。

- 网络交换机技术参数：

*1、硬件架构方面：高度需≤1U，为固定接口交换机，需支持≥2个电源模块，需配备≥5个风扇模块。*2、硬件性能方面：交换容量需≥4.8Tbps，包转发率需≥2000Mpps。*3、硬件配置方面：需提供≥48个10G/25G SFP28端口，≥8个40G/100G QSFP28端口，配置≥48个25G SFP28多模光模块，1条10米40G QSFP  AOC堆叠线缆。4、需支持前后、后前风道，提供的电源模块功率不超过500W。5、整机最大路由地址表需≥750K，最大MAC地址表需≥700K。6、需支持256bit MACsec加密功能。7、需支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、ISIS v6、BGP4+。8、需支持跨设备链路聚合技术M-LAG，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms。*9、必须具有完善的售后服务体系，专业的售后服务队伍，健全的售后服务制度和质量监测体系，通过七星级CTEAS售后服务体系完善程度认证，要求提供证书复印件并加盖公章。*10、应具有优秀的信用纪录，经营状况佳，要求提供AAA级信用等级证书复印并加盖公章。*11、需要对紧急情况产生的各种风险应作出快速和有效的反应，体现企业应急管理能力，需通过ISO 22320应急管理体系认证，要求提供证书复印件并加盖公章。

- 服务器硬盘技术参数：

1、数量需配备够21个。

2、需为4TB及以上的 SAS ISE 12Gbps 10K 512e 2.5英寸硬盘，可热插拔。*3、需与医院在用服务器相匹配，需无缝衔接使用，报价时提供原厂授权书、供货证明、售后服务承诺书等资质材料。

- 服务器固态硬盘技术参数：

1、数量需配备够3个。

2、存储量需达到6TB, 需为企业, NVMe, 混合使用硬盘,为 U.2, Gen4 含托架, CK模式。*3、需与医院在用服务器相匹配，需无缝衔接使用，报价时提供原厂授权书、供货证明、售后服务承诺书等资质材料。

- 25G网卡技术参数：

- 数量需配备够3个。

- 2、需为Broadcom 57414 双端口 10/25GbE SFP28 适配器, PCIe 全高。*3、需与医院在用服务器相匹配，需无缝衔接使用，报价时提供原厂授权书、供货证明、售后服务承诺书等资质材料。

- 云桌面终端管理软件授权扩充技术参数：

- 1、需采用B/S架构，提供云桌面管理、镜像管理、用户管理、终端管理、策略管理功能模块。2、需支持“个性”、“还原”、“应用分发”三种类型云桌面。个性桌面：关闭云桌面后系统盘不会还原到初始状态，用户的个性化配置与数据不会丢失；还原桌面：每次关闭云桌面后自动还原系统盘到初始状态；应用分发：系统层+个性层的方式生成操作系统，云桌面运行后生成的个性化数据存放在个性化层中，系统层与云桌面绑定后可以再次编辑，从而不影响云桌面个性层的数据。3、需支持采用远程方式对云桌面进行远程协助，远程协助基于WEB页面，无需额外安装客户端。4、需支持桌面回收站功能，删除云桌面时保存到回收站中，可以手动或定期回收站中的云桌面。5、需支持本地密码、动态口令认证、硬件特征码认证登录方式。*6、需支持多种类型外设驱动（包括：打印机、声卡、网卡、摄像头、蓝牙等）统一管理，支持同一台云终端链接多台打印机不同配置的个性化管理，更换云终端和更新重置系统不需要针对打印机重新设置打印格式，投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图或者第三方检验（检测）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章。*7、需支持桌面盲水印功能，管理员可以灵活设置水印参数（显示云桌面名称，ip地址，mac地址，用户名称等，支持自定义内容），用户无法感知桌面水印信息，从而防止用户通过截屏工具造成数据泄密。通过云桌面管理平台，可以针对泄密图片反向解析，通过加密算法显示截图的指纹信息（包括但不限于泄密虚拟桌面的用户名、ip地址、mac地址等信息），从而找到泄密源，投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图或者第三方检验（检测）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章。*8、需提供电脑桌面管理助手，可安装在IDV云终端、传统PC电脑或虚拟机环境中，可显示“云主机IP”、“本机IP”、“本机MAC”、“硬盘”、“CPU”、“内存”、“操作系统”信息，持用户端可以主动报障，投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图或者第三方检验（检测）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章。9、在管理平台上可高亮显示使用人员自主报障信息，管理员可方便针对故障PC进行远程协助，排除故障。10、需提供个人存储空间，实现个人云盘文件的存储、分享功能。11、个人存储空间可根据实际情况建立不同的分组，分组由群主进行管理，可删除文件，群组成员可在组内进行资源上传、查看、下载等操作。文件内容可支持文本、图片、PPT、WORD、EXCEL、音频等种文件格式。12、为方便云盘管理，管理员设置部门管理员和协助管理员，同时支持将用户权限做至少划分三档：查看者、查看/上传者、编辑者。13、客户端需支持在普通电脑的windows系统上直接安装，网络可达条件下，实现和云桌面同步获取云盘数据，便于用户在家中、出差中、办公室等地方访问云盘数据。14、为保证互联网链路数据传输安全，需支持SSL加密、国密加密两种算法可供选择。*15、要求与现有云桌面管理平台“RG-CCP-DCP”相关功能实现无缝兼容，根据需求科室出具的相关API接口实现功能、数据、告警的对接。